## 原稿 (hidden)
项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求
一、土壤样品存储平台
1 | 环境控制设备
1.1 | 精密控温控湿机组-12.8kw | 4 | 台 | 1.具备物联网湿度控制单元和物联网温度控制单元。基于传感器模块、微控制器处理模块、通信模块以及电源管理模块等，基于不同算法，实现对环境温湿度的精准监测与调控。需具有长期连续运行能力，有来电自动启动功能和独立除湿功能。各区域大屏显示环境条件（温度和湿度），可与样品库信息集显示。 2.控制范围（温度）: 5-40℃±1℃； 3.控制精度（湿度）: 10%-90%±5%； 4.出风方式(内机）: 前进前送；
1.2 | 精密控温控湿机组-20.9kw | 10 | 台 | 5.制冷剂: R410A；
1.3 | 精密控温控湿机组-26kw | 6 | 台 | 6.控制系统: 7寸触摸屏智能控制系统,具备自动排水功能。
2 | 防震型智能样品存储柜 | 485 | 套 | 样品架为定制款蜂窝状超高空间利用率智能存储柜，根据用户实际场地条件（可见平面布置图）进行定制，预留增减接口，方便后续扩展和调整。 1.根据场地条件，样品柜采用固定列和移动列相结合的模式，单个样品存储柜长/宽/高分别不超过W900×D650×H2300mm，总存储数量为135800个瓶装样品。 2.底梁用料为3.0mm上海宝钢优质或相当品质及以上的钢板， 立柱为1.5mm上海宝钢优质或相当品质及以上的钢板，搁板和抽屉均为1.0mm上海宝钢优质钢板或相当品质及以上的钢板。单个抽屉承重60kg以上，轨道采用优质 45#实心方钢，轴轮采用高强度铸铁，设计运行寿命50年以上。 3 柜体运动时起动低速、运行高速。 5.固定列采用 21 英寸及以上、集成摄像头、人脸识别于一体的一体化触摸显示主机，拉丝金属外壳。系统采用嵌入式系统，通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、关闭、系统操作设置等各种操作。 6.具有开架列表功能，方便多项档案操作任务的处理。 7.具有一体化触摸显示主机抗静电、抗干扰符合国家标准，并具有国家级智能中心出具的符合配置要求的检测报告。 8.存储柜设计、制造、检验和验收产品的技术性能指标、生产工艺、选材、配件等完全符合国GB/T13667.3-2013密集架技术条件及国家档案局DA/T7-92手动密集架行业标准。 9.抽屉高度为容器高度的1.2-1.5倍，运行寿命50年以上。
3 | 层架电子标签 | 6474 | 个 | 1.对应智能柜架-柜-层，每个抽屉一个，所需数量为：架数+柜数+抽屉数=6138个，外加三普资料智能存储室336个，共6474个。 2.工作频率: 860-925MHz 3.标准:ISO/IEC18000-6C 4.芯片：Alien H3 5.内存:EPC96bits 6.工作模式:可读写 7.使用寿命:12 年 8.读写次数: 100,000 9.读写距离:大约1-2m 10.尺寸(mm)：84 ×2×5mm
4 | 架体定位灯 | 120 | 个 | 1.每一架设置一个 2.立体灯效 3.颜色任意设置
5 | 柜-层定位灯 | 1774 | 个 | 1.立体灯效 2.颜色任意设置
6 | 定位灯光控制器 | 120 | 个 | 负责与服务器通讯，可实现控制样品定位灯的开启和关闭。
7 | 收音-播报系统 | 120 | 套 | 实现对智能样品库的语音控制开启和关闭以及通风等。 1.低音单元：1×18＂ 2.额定功率：600W/8Ω 3.峰值功率：2400W/8Ω 4.灵敏度：101dB±3dB，1w/1m 5.最大声压级：129dB continuous,135dB peak 6.频率响应：35Hz-250Hz 7.连接插座：2×Speakon NL4 8.尺寸（W×D×H）：561mm X 595mm X 690mm
8 | 样品瓶位置标签 | 135800 | 个 | 实现样品信息的智能绑定和定位。
9 | 防挤压传感器 | 120 | 个 | 采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离 15 毫米以上。
10 | 红外线感应识别器 | 120 | 个 | 基于红外线感应识别有效防止在有人的时候关闭柜门，保护人体安全。
11 | 智能机器人 | 1 | 个 | 按照指令传送样品，并语音提示，灯管定位样品位置。对样品的信息基于RFID进行二次确认，确保样品信息无误。可实现以下功能： 1.物资处理：支持夹取不同规格物资 ，可携带（高度21.5厘米×10.3厘米1L广口瓶）12瓶以上； 2.定位精准：重复定位精度达±0.02mm 。 3.支持跨层作业：可对接电梯系统实现跨楼层工作。 4.导航灵活：视觉识别路线，无需布线铺设管道。 5.安全提示：环境异常时语音提示。 6.通过性强：避障能力好，适应多种楼宇环境。
12 | 灯光及线缆通讯辅材 | 1 | 批 | 根据项目现场实际情况提供所需线缆及网络通讯设备。
13 | 定制RFID管理子系统 | 1 | 套 | 1.含智能样品管理模块、智能监管模块、样品初始化模块、样品出入库管理模块、样品智能管理、样品盘点、数据通信接口、单点登陆模块、统计分析模块等。 2.RFID智能样品管理系统软件平台可分为多个系统模块，各系统模块间通过搭配专业的RFID硬件设备运行。
14 | 射频码超薄标签 | 150000 | 个 | 1.超高频防电磁防干扰射频码，可快速读取样品信息。 2.芯片类型：Ntag 213，内存容量：144B，使用温度：-40℃~70℃，存储温度：-20℃~50℃，工作频率13.56MHz。 3.内存可擦写10万次，每个样品一个，包括瓶装样品和纸盒、木盒样品，数量为15万个以上。
15 | 智慧库房环境监控平台 | 1 | 项 | 1.可通过智能接口实时监测档案库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TOVC、C02、紫外线、漏水、烟雾、人体红外等数据监测，并通过数据分析自动控制空调、加湿除湿净化一体机、窗帘、网络继电器等设备， 2.可解决档案安全的“十防”问题（防火、防盗、防高低温、防潮湿、防水、防光、防尘、防有害气体、防霉、防虫） 3.发生重点安全隐患会及时声光报警和远程报警（电话、短信），为用户提供便捷智能的环境控制。 4.实时对环境数据存储，可进行查询和取证，并能通过折线图等可视化大屏显示。
16 | 智能区域控制器 | 9 | 台 | 1.CPU：2.5GHz以上主频； 2.内存：4G以上运存； 3.存储：60G以上固态硬盘； 4.显示接口：1个VGA口，1个HDMI口； 5.音频接口：MIC×1和3.5mm音频输出，带喇叭； 6.收音：具备全指向性收音功能，采用高灵敏度的电容麦芯和降噪芯片，支持智能降噪和抗干扰，能够在复杂的声音环境下使用。
17 | 智能电源控制器 | 9 | 台 | 1.输入电压：AC(交流)100-240V~50/60Hz； 2.输出电压：DC(直流)12V； 3.输出电流：DC(直流)12.5A。
18 | 多功能声光报警器 | 9 | 台 | 1.工作方式：LED闪亮+常亮； 2.材质：灯罩PC材质 底座ABS材质； 3.底座：可180°折叠，无障碍旋转，坚固耐用，满足不同工作场景需求； 4.发光颜色：红、黄、绿； 5.蜂鸣器分贝：85分贝； 6.工作电压：DC 12V、24V； 7.产品具备耐热抗震双层灯罩，采用耐热性聚碳PC原料，耐高低温，防水防尘，透光性好。
19 | 空气质量云测仪 | 10 | 台 | 1.直流供电 2.通信接口485通讯（modbus）协议 3.响应时间 ≤90S预热时间 ≤2min 4.PM2.5精度：±3%FS（@100μg/m3、25℃、50%RH） 5.测量范围PM2.5 0~500ug/m3 PM10 0~500ug/m3 6.甲醛气体：0~2ppm TVOC:0~5mg/m3 7.温度：-20℃~+85℃ 湿度：0%RH~95% 8.可对所处环境进行实时侦测，并通过一定的协议格式输出数据，使用方便，具有良好的稳定性。
20 | 智能温湿度感知节点 | 10 | 台 | 1.直流电源:10-30V DC； 2.最大功耗:0.4W； 3.精度:湿度 ± 3%RH（60%RH，25℃），温度:±0.5℃（25℃）。
21 | 健康防护一体机 | 8 | 台 | 1.采用不小于6寸彩色电容触摸屏控制； 2.触摸屏可实时显示空气质量数据(包括不限于温度、湿度、PM2.5、PM10等) 和设备运行状态参数设置等； 3.工作模式包括自动模式、手动模式、节能模式、远程控制等。
22 | 排水管材辅材 | 6 | 套 | 根据项目现场实际情况提供排水管材辅材及配置服务。
23 | 壁挂式新风净化机 | 12 | 台 | 1.挂装 2.新风量≥100m³/h
24 | 智能空调控制模块 | 20 | 套 | 通过学习并存储空调遥控器的指令代码来实现控制，自带2路DI、2路DO(继电器干节点)、1路RS485通讯接口，通过检测空调送风口温度、回风口温度、电流综合判断空调的运行状态, 可实现定时开关机、远程开关机、工作模式切换、温度调节等功能，同时可进行来电启动空调、智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障。
25 | 漏水报警器 | 25 | 台 | 空调、恒湿一体机、窗户周边需要漏水报警器。 1.通信接口RS-485,通讯（modbus）协议,可进行远程组网管理，亦可单机使用。
26 | 高灵敏漏水探测绳 | 100 | 米 | 1.与漏水报警器配合使用 2.感应绳长度在2m以上
27 | 烟雾探测器 | 50 | 台 | 1.通信接口RS-485通讯（modbus）协议,可进行远程组网管理，亦可单机使用。 2.响应时间 ≤90S 3.烟雾：0~2000ppm 4.可长期运行。
28 | 红外微波人员探测器 | 11 | 台 | 1.传感器类型：微波传感器 2.报警延时 0-65535 S可调 （报警持续时间） 3.可进行延时报警的软件设置 （发生报警的延时） 4.工作频率：24.00-24.25Ghz 5.安装方式：吸顶 6.安装高度：2.5-6m 7.探测范围：直径6m(安装高度3.6m时) 8.探测角度：全方位360° 9.信号输出：RS485（Modbus-RTU） 10.通信协议：Modbus-RTU 11.具有自动温度补偿功能 12.抗RFI干扰：20~1000MHZ
29 | 智能防破坏感知节点 | 25 | 台 | 通信接口RS-485通讯（modbus）协议,可进行组网管理及单机使用。
30 | 智能光线感知模块 | 25 | 套 | 通信接口RS-485通讯（modbus）协议,可进行组网管理及单机使用。
31 | 智能窗帘控制模块 | 25 | 套 | 含帘布，单电机承重30KG，双电机承重60kg，5米以上采用双电机。 1.设备选用高品质驱动电机，以保证窗帘的负载以及运行的平稳性； 2.设备支持百分比控制，支持拖动进度条； 3.设备支持软启动，停电支持手动； 4.设备支持行程自动设置。
32 | 电动窗帘轨道 | 30 | 米 | 1.轨道采用加厚铝镁合金，表面进行电泳涂装工艺处理，使得轨道不易氧化、不易生锈，更加坚固耐用； 2.轨道内置静音轴承设计，降低摩擦系数，运行更静音； 3.滑车主体部分采用304不锈钢，强度高，耐腐蚀，经久耐用； 4.皮带内嵌加强丝，可实现重物负载。
33 | 3键编程智能灯光控制模块 | 6 | 套 | 1.设备采用大功率不粘连的双线圈优质继电器，降低功耗； 2.设备支持无网络状态下的控制功能，支持脱离主机运行，发送自定义场景指令； 3.设备支持通过自定义协议接入三方总线控制系统； 4.设备支持背景灯单独控制，支持不同背景灯亮度； 5.设备支持延时关闭和延时打开； 6.设备使用插拔式总线插头，方便运维； 7.设备使用智能触摸开关，可同时控制强电和弱电。
34 | 智能电驿控制器 | 6 | 台 | 设备需采用485接口、标准的Modbus-RTU协议，实现通过数据指令读取8路输入通道状态、控制8路输出通道状态的功能。
35 | LoRa组网通信模块 | 6 | 台 | 1个环控设备需要对应一台LoRa模块 1.扩频因子（SF）：9~12 2.发射功率（TP）：15~20dBm， 3.工作频段：433MHz 4.动态参数调整：可动态切换SF和带宽，降低非活跃期功耗。 5. 编码率（CR）：CR=4/8。 6.信道管理：支持83个信道（410MHz~510MHz），可通过拨码或AT指令避开Wi-Fi/蓝牙占用频段。 7.前导码长度：可设置前导码大于设备唤醒周期。 8.星型网络架构：单网关可连接数千节点。 9.数据透传模式：支持透明传输（串口数据直传）和定向传输（地址过滤）、 10.天线部署：采用吸盘天线离地2米以上安装，驻波比（VSWR）＜1.5。 11.参数统一性：所有节点需统一SF/BW/CR/频率。
36 | POE网络摄像机 | 32 | 台 | 1、产品功能：日夜转换，宽动态，红外灯； 2、成像色彩：彩色； 3、有效像素：≥400万； 4、最大分辨率：≥2560×1440； 5、压缩格式：视频压缩：H.265／H.264／MJPEG； 6、视频帧率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1280，1280×720）； 7、电源电压：DC 12V±25%/PoE（802.3af）； 8、电源功率：≤5.5W； 9、存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储； 10、红外照射距离：20-30m。
37 | 网络硬盘录像机（32路8盘位） | 1 | 台 | 1. 最大接入路数：支持32路网络摄像头接入，支持POE网络摄像机，可管理1080P或更高分辨率的摄像头。 2.硬盘盘位：内置8个SATA接口，部分型号支持扩展eSATA接口，单盘最大容量可达16TB（总存储容量最高128TB）。 3.存储模式：支持RAID 0/1/5/10等硬盘冗余模式，支持硬盘配额管理和掉电保护功能。 4.解码能力：支持H.265/H.264编码，可同步解码16路1080P视频或4路4K视频，提升多画面实时监控效率。 5.分辨率支持：最高接入1200万像素摄像头，录像分辨率支持12MP/8MP/5MP等。 6.智能分析：支持移动侦测、人脸识别、车牌识别、区域入侵报警等AI功能，适用于安防联动。 7.网络带宽：接入带宽最高320Mbps，支持双千兆网口容错/聚合模式。 8.输出接口：配备2路HDMI（4K输出）和2路VGA接口，支持异源输出，适配多屏监控需求。 9.扩展接口：16路报警输入、4路报警输出、RS485/RS232串口、USB 3.0等，便于连接门禁、传感器等设备。 10.数据备份：支持U盘、网络存储、刻录机等多种备份方式，提供录像索引修复功能。
38 | 监控专用硬盘 | 8 | 块 | 1. 容量规格：≥8TB 2. 接口类型：SATA 6Gb/s（兼容主流NVR/DVR） 3. 转速与缓存：5900rpm + 64MB缓存以上。 4.连续运行能力：支持7×24小时不间断运行 5. 平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时 6. 抗震设计：多盘位交错启动功能 7.错误恢复：支持SMART信息在线获取 8.工作负载评级：≥180TB/年 9.传输速率：≥210MB/s 10.工作温度：-40℃~70℃ 11. 12V启动电流：≤1.8A 12.与NVR/监控系统同品牌 13.认证标准：通过ONVIF/GB28181协议认证 14. 质保与服务： 质保期限：≥3年；售后服务：8小时内上门响应
39 | PoE交换机 | 6 | 台 | 机架式/2上行光口，桌面式/1上行电口/1上行光口 轻网管千兆低功率PoE交换机（8千兆POE电口+2千兆光口） 提供8个千兆PoE电口，2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 kV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 端口：8个千兆PoE电口 + 2个千兆光口 浪涌防护：支持6 kV防浪涌（PoE口） 安装方式：桌面式可壁挂 供电方式：本地供电： 工作温度：0 ℃～ 40 ℃ 工作湿度：5%～ 95%（无凝露） 存储温度：–40 ℃～ 85 ℃ 存储湿度：5%～ 95%（无凝露） 风扇：无风扇 链路聚合：支持链路聚合 DHCP Client：支持DHCP CLIENT，默认DHCP 终端安全防护：支持终端安全防护 风暴控制：支持风暴控制 端口统计：支持端口统计 流量控制：支持流量控制 交换方式：存储转发 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 SNMP：支持SNMP 端口隔离：支持端口隔离 STP：支持STP/RSTP 端口镜像：支持端口镜像 LLDP：支持LLDP协议 SSH：支持SSH PoE看门狗：支持PoE看门狗 MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 海康互联APP：支持海康互联APP 统一管理平台：支持统一管理平台 SADP：支持SADP QoS：支持QoS 管理维护：支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理 DHCP Snooping：支持DHCP Snooping 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 拓扑展示：支持拓扑页面展示 设备状态告警：支持端口通断告警、 PoE_MAX告警、 PoE通断告警 端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at PoE端口：端口1～8 供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 交换容量：≥20 Gbps MAC地址容量：≥8 K 缓存：≥4.1 Mbits 包转发率：≥14.88 Mpps Web管理：支持web管理 拓扑展示：支持拓扑页面展示 端口配置：支持端口的速率、流控配置，端口使能配置 端口统计：支持端口实时收发速率统计、 7天收发峰值速率统计 设备状态告警：支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警、非法终端接入告警 SADP：支持SADP 设备维护：支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置
40 | 机柜（15U600mm深） | 1 | 台 | 15U网络机柜/600×600×810mm（内含1托盘+8孔10A2500WPDU）
41 | 液晶显示器(27寸) | 6 | 台 | 1.屏幕尺寸：27英寸； 2.屏幕比例：16:9； 3.接口类型：HDMI，DISPLAY， USB接口； 4.分辨率：4K或以上。 5.屏幕材质：IPS 6.屏幕刷新率：≥75Hz 7.色准：ΔE<2 8.色域：NTSC≥100%或sRGB≥99% 9.屏幕响应时间：≤1ms 10.对比度：相当或优于1000:1 11.亮度：≥250 cd/m²
42 | 人脸指纹识别门禁一体机 | 11 | 台 | 1.操作系统：嵌入式操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸及以上触摸显示屏 3.摄像头参数：宽动态，≥200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码、指纹认证方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 5.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：本地支持≥2万人脸库、5万张卡，1万枚指纹、15万条事件记录； 7.硬件接口：LAN×1、RS485×1、Wiegand×1(支持双向)、typeA类型USB接口×1、门锁×1、门磁×1、报警输入×2、报警输出×1、开门按钮×1、SD卡槽×1（预留）； 8.通信方式：有线网络； 9.使用环境：IP65，室内外环境； 10.安装方式：壁挂安装/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 11.可视对讲：支持和平台、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 12.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264、H.265； 13.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 14.提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩； 15.强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； 16.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 17.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”信息可配置是否显示； 18.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 19.工作模式：支持简洁模式主题模式，识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义； 20.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 21.外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 22.读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 23.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 24.事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。 25.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
43 | 智能摆闸通道 | 2 | 台 | 1.包含人脸识别系统，与中控系统联动实现异常情况自动抓拍记录功能 2.适配人脸指纹识别门禁一体机
44 | 门禁辅材配件 | 11 | 套 | 包含适用于单/双开的玻璃/木/铁门门禁配件
45 | IC感应卡 | 100 | 张 | 1.尺寸大小：≤85mmx54mmx0.80mm； 2.材质：优质ABS塑料+金属芯片； 3.感应距离：≤5cm。
46 | 馆员工作站一体机 | 2 | 台 | 1.具备标签转换功能，可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高； 2.支持借还流程，借阅、归还、续借、借阅情况查询等功能； 3.可根据档案的类别、当事人、立案号等关键词进行检索； 4.支持标签数据录入流程；
47 | 馆员工作站简版 | 3 | 台 | 1.具备标签转换功能，可兼容条形码读取，可将样品编号等信息写入RFID标签，转换效率高； 2.支持样品的借用、归还、续借等功能； 3.可根据关键词进行样品的检索； 4.支持标签数据录入流程； 5.可以非接触式的快速识别粘贴在样品上的RFID标签，可同时读取多个样品； 6.可以对样品标签防盗位进行复位或置位。
48 | 智能盘点车 | 4 | 台 | 1.实现样品的批量定位、上架、盘点、顺架、查找等功能； 2.可实现样品按照架-柜-层三级管理； 3.盘点：能显示当前层应有样品数量，并能够生成在架样品列表，同在借样品列表比对后能生成未在架样品列表、错架样品列表； 4.上架：读取上架档案，提示样品应在的物理位置； 5.查找：在盘点操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，在对在样品案点检时自动提示。
49 | 三层平板书车 | 6 | 台 | 1.材料：钢制； 2.颜色：7047； 3.材质：优质加厚冷轧钢板。
50 | RFID门禁 | 14 | 台 | 1.支持EPC C1 G2（ISO18000-6C）协议； 2.输出功率最大支持32dbm，功率大小可调（范围为8 dBm -32dBm）； 3.可对贴有标签的资产防盗检测，防止受限物品非法带出管控区域； 4.带有声光报警功能，报警音量可调； 5.支持在线模式和离线模式；支持进出人数统计功能；除了每个库房（12个库房）一个外，大门和后面各设置一个。
51 | 无线AP | 6 | 台 | 与智能盘点车设备上的盘点机连接使用。 1.双频AP（2.4G+5G） 2.整机速率≥1.2Gbps 3.支持≥256个用户接入 4.功率：≥20dBm，可调节步长1dBm 5.协议：支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2 及Wi-Fi 6（802.11ax）或更多协议。 6.防护等级：≥IP41 7.温度和湿度：工作湿度：5%~95%RH（非凝结）；工作温度：-10℃～50℃；存储温度：-40℃ ～70℃； 8.网口：千兆以太网口（RJ45）：≥1个 9.供电：支持PoE供电（802.3af/at标准）和本地电源适配器。
52 | RFID标签打印机（工业款） | 1 | 台 | 1.可通过RFID标签注册软件控制打印机，批量打印和写入标签信息； 可进行档案标签和层架标签的批量自动关联； 可通过多个字段进行模糊查询打印； 2.射频协议：支持EPC Gen2、ISO 18000-6C（超高频）及ISO 14443A（高频）标准。 3.工作频率：超高频（860-928MHz）、高频（13.56MHz），支持多频段自适应切换。 4.读写精度：支持自动定位最佳读写位置，最小芯片间距≤5mm。 5.数据校验与处理： 打印后自动校验标签数据完整性，错误标签可自动剔除或标记；支持TID、EPC、用户区数据独立读写，兼容双标签同时打印与编码。 6.分辨率：至少支持203dpi、300dpi、600dpi三档，满足精细条码和文字需求。 7.打印宽度：≥104mm。 8.标签类型：兼容不干胶标签、抗金属标签、柔性标签等，厚度范围0.06-1.5mm。 9.碳带规格：支持蜡基/树脂基碳带，最大长度450米。 10.纸卷适配：支持内径25-76mm、外径≤220mm的纸卷，通过扩轴器灵活调整。 11.处理器：采用ARM Cortex-A9或六核64位处理器（主频≥1.8GHz）及以上。 12.内存：RAM≥512MB，ROM≥256MB，支持离线存储批量任务。 13.机身结构：全铝合金压铸机身，IP67防护等级，适应-20℃~60℃极端环境。 14.模块化设计：打印头、滚轴支持免工具快速更换。 15.通信接口： 标配USB 3.0、千兆以太网、RS232串口，可选配Wi-Fi、蓝牙、GPIO等接口。支持多天线同时工作，满足密集标签批量处理需求。 16.支持Linux、安卓等系统，提供SDK开发包及ZPL-II、TSPL等编程语言兼容性。支持自定义字体、图形及视频操作指引。 17.环境适应性：工作温度-10℃~50℃ ；抗电磁干扰：符合CE、FCC、RoHS认证，内置防雷设计（6KA）。 18.安全与认证： 通过ISO 9001质量体系认证，支持PSAM加密模块。
53 | 动态区域环境数字化展示系统 | 6 | 项 | 1.可视化数据大屏展示系统，可将空调、漏水、温湿度、空气质量云测仪等全设备数据汇聚到可视化数据大屏上。一目了然掌握监控要点和设备分布情况。提供统一数据查看面板和闪烁告警提醒方式。能同步显示设备实时参数、运行状态、告警信息，支持告警快速定位。 2.多协议接入能力：支持Modbus、SNMP、OPC UA等工业协议，兼容第三方设备（如空调、漏水传感器、温湿度模块）的RS485/IMC接口；提供至少10种设备驱动模板（如海康威视摄像头、霍尼韦尔温控模块），并支持自定义驱动开发。 3.数据汇聚性能：单系统最大接入设备数≥500台，数据刷新频率≤1秒，支持10万级数据点并发处理。告警响应延迟≤3秒，需通过压力测试报告验证。 4.可视化与告警管理：支持GIS地图叠加设备分布热力图，动态渲染设备状态（如空调能耗曲线、漏水点位闪烁标识）。 5.统一面板：提供可自定义的仪表盘，支持多层级数据钻取（如从区域总览下钻至单设备参数）。 6.告警规则与定位：预置20种以上告警规则模板（如温湿度阈值联动、空气质量异常触发新风系统），支持逻辑组合告警（AND/OR条件）。 7.告警定位：需集成拓扑图自动生成功能，故障设备在图中高亮显示并标注关联链路。 8.服务器配置：CPU≥16核，内存≥64GB，存储支持RAID5冗余，硬盘容量按1年原始数据存储需求计算（建议≥100TB）。 9.大屏规格：≥55英寸LED屏，分辨率≥3840×2160，支持分屏/画中画模式。 10.软件兼容性：提供API接口≥50个（含数据推送、权限同步等功能）。 11.跨平台支持：兼容Windows/Linux系统。 12.实施与培训：部署周期≤30天，提供3次现场调试及2轮用户培训。
54 | 液晶显示屏 | 2 | 台 | 屏幕尺寸≥ 85英寸； 2.分辨率 ≥4K（3840×2160）； 3.屏幕比例 16:9； 4.刷新率≥ 120Hz。 5.屏幕材质：Mini-LED 6.屏幕分区：≥500个分区 7.接口：≥HDMI2.1；USB接口≥2个（含1个及以上的USB3.0） 8.亮度：≥1500尼特
55 | 中控室三联工作台 | 1 | 台 | 1.尺寸：≥宽×高×底深1850×750×900mm； 2.材质：SPCC冷轧钢板，表层静电喷涂桌面材质； 3.配置：带有可调节托盘和键盘托盘； 4.联数：三联。
56 | UPS不间断供电电源（标准机） | 1 | 台 | 意外断电时为设备提供紧急备用电源，确保主要系统不断电或者马上启动。 1.额定功率：≥10kVA（单相）至80kVA（三相）。 2.输入电压范围：单相120-276VAC，三相340-478VAC（线电压），兼容电网波动。 3.输入频率范围：40-72Hz，适应发电机供电场景。 4.输出电压稳定度：≤±1%（稳态），波形为纯正弦波，THDv≤3%（线性负载）。 5.转换时间：市电与电池切换0ms，旁路逆变切换≤2ms。 6.过载能力：105%负载可连续运行，125%负载维持10分钟，150%负载维持1分钟，＞150%负载至少支持150ms。 7.保护机制：内置短路、过欠压、过热及电池低压保护。 8.自动旁路功能：设备故障时自动切换至旁路供电，确保业务连续性。 9.电池电压可调：支持432-480VDC自适应，电池节数灵活配置。 10.智能充放电：自动调节充电电流，延长电池寿命，支持冷启动（无市电时电池直接启动）。 11.整机防护：IP42（防尘防水），电路板三防漆涂覆，适应粉尘环境。 12.温度范围：工作温度-10℃~50℃（高温机型支持50℃满载运行），存储温度-40℃~70℃。 13.抗震性能：通过7-8级烈度抗震测试，符合通信设备抗震标准。 14.双转换模式效率：≥94%（满载），ECO模式≥98%。 15.输入功率因数：≥0.99，输入谐波THDi≤5%（非线性负载）。 16.模块化结构：功率模组、风扇等支持热插拔更换，MTTR（平均故障恢复时间）＜20分钟。 17.通信接口：标配RS232/RS485、SNMP、Modbus，支持网页/APP远程监控及虚拟化平台集成（如VMware）。 18.强制认证：CE认证、泰尔认证、节能认证。 19.质保服务：原厂3年质保，7×24小时响应，提供原厂授权及售后承诺函。
57 | 数字孪生系统 | 1 | 项 | 1.可实现档案库房的基础数据显示和流转数据，实时的在虚拟库房展示现实库房的真实档案存放情况。 2.可对档案库房设备数量、设备在线、设备分布等进行在线管理，提供实时数据的处理和显示，可将分析结果可视化呈现， 3.可将库房内分散的多种监控系统、管理系统融合，统一监控、统一预警、统一管理。
58 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 6 | 套 | 充装量：136KG/瓶×6(三普表层样品存储库)
59 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 2 | 套 | 充装量：154KG/瓶×2，(档案库房)
60 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 2 | 套 | 充装量：146KG/瓶×2，(三普表层样品存储库3)
61 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 2 | 套 | 充装量：108KG/瓶×2，(三普表层样品存储库4)
62 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1 | 套 | 充装量：115KG/瓶×1，(土壤档案室)
63 | 七氟丙烷药剂 | 1747 | KG | 1.化学组成：CF₃CHFCF₃，纯度≥99.0%，酸度≤1×10⁻⁴%（m/m），水分≤10×10⁻⁴%（m/m），蒸发残留物≤0.01%（m/m）。 2.瓶组容量：≥70kg。 3.钢瓶材质：需符合GB16670-2006标准，耐压≥2.5MPa，附带压力信号反馈装置。 4.环保认证：符合《蒙特利尔议定书》及中国消防行业标准，提供ODP、GWP检测报告。 5.质量认证：CE认证、ISO9001质量管理体系认证，并提供产品合格证、使用说明书。
64 | 机械式泄压口 | 2 | 台 | 800mm×400mm，三普表层样品存储库
65 | 机械式泄压口 | 3 | 台 | 400mm×400mm，档案库房，三普表层样品存储库3，4
66 | 机械式泄压口 | 1 | 台 | 300mm×300mm，土壤档案室
67 | 气体灭火控制器（单区） | 3 | 台 | 1.电源与功耗 ：AC 220V±15%（50Hz±1Hz），备用电池为12V 3.0AH铅酸电池（双节）。 2.功耗：总带载≤150W，单区联动电源输出≤1A。 3.控制容量：单区支持≥90个地址点，可配接感烟/感温探测器、紧急启停按钮等设备。 4.通讯协议：无极性二总线（支持RS485、CAN或以太网联网），兼容火灾报警系统及第三方设备。 5.启动方式：支持火灾探测器联动、紧急按钮手动启动、远程指令启动。 6.延时启动：0~30秒可调，延时可中途紧急终止。 7.手自动切换：支持控制器设置或现场物理开关切换，自动模式下联动灭火，手动模式下仅允许按钮启动。 8.冗余设计：硬件/软件双重防误喷机制，故障时自动切换旁路。
68 | 气体灭火控制器（2区） | 1 | 台 | 1.主电输入：AC 220V±15%（50/60Hz），兼容宽电压波动。 2.备电规格：12V铅酸电池（双节），容量≥2.8Ah。 3.系统输出：DC24V，容量2A~3A（联动输出3A@24V）。 4.单回路容量：支持80点或254节点 5.灭火分区：2个独立控制区，每区可单独设置手动/自动模式。 6.延时时间：0~30秒可调，支持紧急终止喷放。 7.驱动电流：喷洒输出DC24V/2A或3A。 8.双模式切换：手自动转换功能，支持物理开关或控制器设置。 9.防误喷机制：硬件/软件双重保护，故障时自动切换旁路。 10.屏幕规格：≥4.3英寸彩色液晶屏，支持中英文切换及设备地址注释。 11.历史记录：存储≥1000条事件记录，支持U盘数据导入/导出。 12.标准接口：RS232、RS485、CAN总线、USB。 13.联网功能：支持与火灾报警系统组网。 14.工作温度：-10℃~55℃。 15.防护等级：IP30~IP42，抗电磁干扰（ESD 8000V~12000V）。 16.强制标准：符合GB 16806-2006《消防联动控制系统》及ISO9001质量认证。
69 | 电源箱 | 1 | 台 | 1.输入电压：交流输入电压：AC220V±10% 50Hz 2.备电输出：低于 19V 时关断 3.总线工作电流：≤300uA 4.接线方式：电源二总线 5.安装方式：壁挂式安装 6.外形尺寸：不大于400×400×150mm 7.使用环境：室内，温度-10℃—+40℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露） 8.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 9.适配气体灭火控制器等本次采购的消防系统组件。
70 | 手自动/紧急启停装置 | 9 | 个 | 系统紧急开启和关闭 1.工作电压：≤28V（脉冲调制) 2.工作电流：监视状态<1.5mA 动作状态≤3mA 3.外形尺寸;≤120mm*150mm*50mm 4.接线方式：无极性两总线（L1，L2） 5.安装方式 ：壁挂式安装 6.工作环境 ：室内,温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
71 | 声光报警器 | 18 | 个 | 声光报警一体设备 输入电压：12V； 报警音量：110分贝； 报警方式：声光报警； 安装方式：壁挂安装； 规格：210×115×40mm。
72 | 放气指示灯 | 9 | 个 | 1.工作电压：总线≤28V 2.工作电流：静态时：I 总线≤2mA；启动时：I 总线≤40mA。 3. 使用环境：温度：0℃～+55℃（±3℃），相对湿度：≤95%（40℃±2℃ 无凝露） 4. 闪光频率：1Hz～2.2Hz 5. 点亮与非点亮时间比：2:1 6.发光字体表面亮度：50cd/m2～300cd/m2 7. 声 压 级：75dB～120dB 8. 变调周期：0.2S～5S 9. 外形尺寸：≤352×155×30（mm） 10.编码方式：电子编码，地址范围1~252 13. 接线方式：二线制，无极性信号二总线
73 | 手动自动状态指示灯 | 9 | 个 | 1.工作电压：总线≤ 28V; 2.工作电流：手动状态电流：≤25mA； 3.自动状态电流：≤12mA； 4.状态显示：手动状态：“手动”红色字体区域点亮，“自动”绿色字体区域熄灭； 5.自动状态：“自动”绿色字体区域点亮，“手动”红色字体区域熄灭； 6.外形尺寸：≤300×150×20mm; 7.接线方式：无极性信号二总线（L1，L2); 8.安装方式：壁挂式安装; 9.使用环境：室内，温度 0℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露）; 10.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选。
74 | 感烟探测器 | 17 | 只 | 烟雾异常感应 1.工作电压：总线 ≤28V 2.工作电流：监视状态：＜400 uA 报警状态：＜2 mA 3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 4.外形尺寸：≤Φ120 mm×50 mm（含底座） 7.接线方式：无极性二总线（L1、L2） 8.安装方式：吸顶式安装 9.使用环境：室内，温度-10 ℃—+55 ℃，相对湿度≤95%（40 ℃±2 ℃无凝露） 11.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选 12.适用底座：DZ-A16
75 | 感温探测器 | 33 | 只 | 1.工作电压：总线 ≤28V； 2.工作电流：监视状态：＜400 uA 报警状态：＜2 mA； 3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮； 4.报警类型：A2 类 54℃—70℃； 5.接线方式：无极性二总线（L1、L2）； 8.安装方式：吸顶式安装； 10.使用环境：室内，温度-10 ℃—+50 ℃，相对湿度≤95%（40 ℃±2 ℃ 无凝露）； 11.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选； 12.适用底座：DZ-A16。
76 | 安装材料 | 5 | 项 | 管路线缆等耗材和固定支架
77 | 音柱播放系统 | 2 | 台 | 1.功率:≥200W 2.覆盖距离：≥80米。 3.频率响应与音质：20Hz-20kHz，及更宽频率：总谐波失真≤0.1% 4.网络协议与接口：支持TCP/IP、UDP、IGMP，远程控制。 5.多设备联动：支持POE供电、蓝牙4.0以上、RS485/Modbus协议； 6.智能接口：XLR、RCA、Hi-Z等多输入接口，兼容第三方安防系统。 7.防护等级与材质：IP65防水防尘或以上； 8.低音单元：低音单元振膜外径≥10cm，音圈直径≥25mm，磁体直径≥80mm，磁体类型为铁氧体磁体或钕铁硼 9.高音单元：1X1寸喉口25mm芯內磁钕磁高音
78 | 音箱及收音系统 | 8 | 台 | 1.低音单元：1×18＂及以上。 2.额定功率：≥600W/8Ω 3.峰值功率：≥2400W/8Ω 4.灵敏度：101dB±3dB，1w/1m 5.最大声压级：≥129dB continuous,135dB peak 6.频率响应：35Hz-250Hz或更宽频率响应。 7.连接插座：2×Speakon NL4
79 | 音柱支架 | 2 | 套 | 用于固定音柱
80 | 网络音频处理器 | 1 | 台 | 模拟指标： 1.频率响应： 20Hz~20kHz：+0.21/-0.17 2.通道间隔离度（+4 dB 1k） -85.4 dB 3.总谐波失真加噪声（THD+N） -20dBFS @ 1kHz：0.0057％ 4.通道间隔离度（+4 dB 20k） -76.4 dB 5.噪音电平（20/20k 带通） -80.1dBFS 6.等效噪声 -120.3dBu 7.噪声电平（A 计权） -83.1 dBFS 8.延迟 2.5ms 数字指标： 1.采样频率 48KHz 2.话筒输入频率响应 20Hz~20kHz： ±0.15dB 3.量化比特值 24bit 4.线路输入频率响应 20Hz~20kHz： ±0.15dB 5.输出电压 4.78Vp-p 6.噪音电平（20/20k 带通） -126.3dBFS 7.时基抖动 ≤0.003UI 8.噪声电平（A 计权） -128.2dBFS 9.等效输入噪声 ≤-120dBu 10.串音：通道间隔离度（-20dBFS 20~20k） -105.8 dB 11.信噪比 ≥105.8dB 12.电平差：通道间电平差（-20dBFS 20~20k）0dB 13.总谐波失真加噪声（THD+N） -20dBFS @ 1kHz：＜0.0005％ 14.相位差：通道间相位差（-20dBFS 20~20k） 0° 电气参数： 1.额定功耗 40W 2.交流频率 47~63Hz 3.交流输入电压范围 88~265VAC 4.尺寸（长高宽）482.6mm×44.45mm×370.0mm
81 | 数字调音台 | 1 | 台 | 确保了音频信号的准确性、稳定性和高质量。 数字调音台具有多路输入，每路的声信号都可以单独进行处理，如放大、音质补偿（高音、中音、低音）、空间定位等。
82 | 手持话筒（套装） | 1 | 套 | 技术参数： 1.频率范围：640-690MHz(±0.1MHz)； 2.可调信道数：500×2； 3.预设群组数：20组，每组预设25个频率； 4.工作有效距离：150米（空旷距离）； 5.电池寿命:不小于8小时； 6.天线带9V供电，可直接连接天线叶子； 7.动态范围：90dB； 8.失真度：＜0.5%； 9.频率响应：30-20KHz/±2dB； 10.信噪比：90dB； 11.接收灵敏度：-95dBm； 12.电源供应：DC12V-18V 1A； 13.音频输出接口3个：1×6.3mm混合输出，2×XLR通道平衡输出； 无线手持麦克风： 1.发射功率：30mW 2.调制方式：FM 3.最大调制度：40KHz 4.高次谐波：＜-60dB 5.供电电压：1.5V AA电池2节 6.持续使用时间：＞8小时 无线腰包：1.发射功率：30mW 2.调制方式：FM 3.最大调制度：40KHz 4.高次谐波：＜-60dB 5.供电电压：1.5V AA电池2节 6.持续使用时间：＞8小时
83 | 人工辅助样品存取设备 | 4 | 套 | 人工辅助样品存取，包含车载控制以及智能控制系统等。配备多种安全装置，如超载保护、防倾翻装置、紧急停止按钮等。人工控制移动方向，具备转向和升降功能，方便存取样品，确保人员和样品安全。电动行走，电动升降，操作人员站在升降台上可以在任意高度操控设备行走和升降，最大抬升高度不低于两米，充电款，工作时无需外接电源。
84 | 含智能芯片专用样品瓶（1000ml） | 135800 | 个 | 定制配套专用棕色磨口玻璃瓶，防尘防潮防鼠，直径10.5 cm，高度21.5 cm， 口外径：7.5 cm， 瓶口直接大于4cm，容量约1000 mL；含有智能标签，瓶+盖子实现四码一体化管理，与管理系统兼容，实现样品在库精准定位、出入库智能管理。
85 | 手持终端等智能外设系统 | 11 | 套 | 屏幕尺寸不小于6.5英寸，Android 系统，支持5G网络，不小于128G内存，定制化支持RFID和二维码识别功能。通过扫描RFID和样品查询可以定位样品的具体位置（样品存放单元）。 移动端和桌面端信息同步功能，移动端能够实现直接控制智能密集柜运作的功能，如可以控制智能密集柜打开关闭；样品库手持APP具有通过移动端扫描样品RFID标签实现样品批量出入库功能以及样品盘点功能。并详细描述样品库的管理流程，如样品信息登记、标签制作、入库、出库、库存盘点等。
86 | 智能中控导台 | 1 | 套 | 1.载重≥1000kg，设置在一楼样品库，集成整个库房终端设备管理及通讯所需的各管理平台，并集成入库、出库全套电子设备。 2.实现入库时智能瓶-盖绑定入库，非正常出库检测，以及快速出入库等功能。 3.具有不少于五个超高频桌面式读写器：（1）通信接口 RS232 、USB；（2）外置电源适配器24V 3A；（3）串口通信速率：57600 BPS；（4）天线极化方式近场天线，天线增益10dbi；（5）读取距离读距：＜2m，写距：＜0.5m；（6）空中接口协议：EPCglobal UHF Class 1 Gen2 /ISO 18000-6C、 6B；（7）工作频率范围：840MHz ~ 960MHz。 4.台式电脑五套：八核，CPU：龙芯系列， 独立显示器，显存容量2GB，无线网卡，不少于3个USB接口。打印机复印扫描一体机1台支持无线打印，端口：USB、以太网口，WIFI端口。 5.与样品库各系统兼容，数据交换流畅，与机器人无缝衔接。另外还包含标签打印机、电子标签、激光刻字机、电子秤等）实现智能标签制作，并配置桌面标签转换仪器。
87 | 信息显示大屏 | 4 | 套 | 实时显示样品库内样品存储位情况，可用空位，环境温度、湿度、时间等信息；可连接有线/无线网络，1-4楼各一套。
88 | 信息播放系统 | 4 | 套 | 智能触摸一体机，内置摄像头麦克风、双系统I7+16G+256G；用于展示土壤样品库的基本情况介绍以及土壤样品库基本公开资料。
89 | 纸盒与木盒样品智能存储系统及配套设施 | 85 | 套 | 1.按照纸盒样品1.5万个，整段标本1000个测算，配套存储系统及定位系统与瓶装样品管理系统兼容。 2.底梁用料为3.0mm，相当或优于上海宝钢优质钢板， 立柱为1.5mm 上海宝钢优质钢板，搁板和抽屉均为1.0mm，相当或优于上海宝钢优质钢板。单个抽屉承重60kg以上，轨道采用优质 45#实心方钢，轴轮采用高强度铸铁，设计运行寿命50年以上。 3.固定列21寸液晶显示屏。移动列8寸液晶显示屏，人脸识别、九宫格、密码解锁,语音提醒，温湿度显示，照明功能，网络远程操作功能，各类保护功能，氛围灯光。 4.整段标本需要33个柜，11架，528个抽屉。纸盒样品共需52个柜，13架，1040个抽屉。
90 | 风干样品架 | 36 | 套 | 根据房型定制W900×D500×H2300mm 六层双面式，底架3.0mm，立柱1.5mm，层板1.0mm，挂板1.0mm，包含温湿度检测传感器和显示系统。
91 | 检测档案智能存储柜 | 45 | 立方 | 1.移动智能密集柜,含有温湿度感应器和显示系统； 2.参考规格：长900×宽570×高2500mm； 3.标准六层存放，每层净高350五、首列和末列带门，底架、层板、立柱分别带六道加强筋； 4.挂板带两道加强筋；采用优质冷轧钢板、一次成型工艺，单层承重80kg以,固定列21寸液晶显示屏。移动列8寸液晶显示屏,人脸识别、九宫格、密码解锁,语音提醒,温湿度显示,照明功能,网络远程操作功能,各类保护功能,氛围灯光。
92 | 恒湿净化一体机 | 15 | 套 | 除湿量：90L/天； 防水等级IPX4； 7英寸以上触摸屏； 机身尺寸不大于600×500×1755mm。
93 | 驱鼠设备 | 10 | 套 | 采用现代微电子技术手段，可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波，作用于老鼠的听觉系统和神经系统，使其产生不适和不快，而逃离现场。 电源电压: AC220V/50HZ。 消耗功率: 小于15W。 频率范围: 极低频电磁波：0.8HZ--8HZ 间歇:160秒； 超声波: 20---55KHz/35 KHz 间歇:80秒；100㎡内配置一台，一个房间至少1台。
94 | RFID智能密集柜 | 36 | 立方 | 智能定位到档案盒，W900×D570×H2500mm，六层双面存放，采用一级冷轧钢板，一次成型六道/两道工艺，底架3.0mm，立柱1.5mm，层板1.0mm，挂板1.0mm，地上平铺轨道，不破坏地面，两列之间配置防撞条，防止碰撞产生噪音，固定列21寸液晶显示屏。移动列8寸液晶显示屏，人脸识别、九宫格、密码解锁，语音提醒，温湿度显示，照明功能,网络远程操作功能,各类保护功能,氛围灯光。存储逻辑按照按照市-县/区分级存放资料，每个县/区资料实现智能定位和灯光指引资料存取，配备管理员工作站。
95 | 档案标签 | 5040 | 个 | 基材材质：格拉辛基材,天线制程方式：铝蚀刻,协议Protocol：ISO/IEC 18000-6C,芯片防静电(ESD)性能：2KV 。
96 | 标签打印机 | 1 | 台 | 自带RFID功能，与档案管理系统直接对接，完成RFID标签数据的绑定，以及档案信息的打印。
97 | RFID盘库系统 | 1 | 套 | 1.支持RFID识别(需在招标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的软件测试报告，测试报告需在“中国软件测评中心”官网可查并提供查询截图)； 2.可以对档案状态进行监控(需在招标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的软件测试报告，测试报告需在“中国软件测评中心”官网可查并提供查询截图)； 3.标签转换系统运行在RFID馆员工作站设备上（或称“档案加工设备”），实现档案标签的初始化等工作。 4.系统包括档案标签与层架标签的注册、更换、注销等功能，同时支持档案的查询统计、导入导出等功能。
二、智能中控平台
1 | 展览馆超高清LED显示屏 | 10 | 平方米 | 全屏尺寸： 宽5米×高2米，面积10平米； 全屏分辨率：4224×1512； 全屏:宽11个箱体，高9个箱体，共99个箱体； LED类型 SMD 3in1 1212 国星金线； 1) 像素间距：1.5625mm ；2) 像素密度：409600/㎡pixels/m² ；3) 箱体尺寸：600mm×337.5mm ；4) 箱体分辨率：384×216 5) 前维护箱体。
2 | 钢结构支架 | 10 | 套 | 大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患
3 | 音柱播放系统 | 2 | 台 | 1.功率:≥160W 2.覆盖距离：≥80米。 3.频率响应与音质：15Hz-20kHz，及更宽频率：总谐波失真≤0.1% 4.网络协议与接口：支持TCP/IP、UDP、IGMP，远程控制：通过网页或移动端调节音量、切换内容； 5.多设备联动：支持POE供电、蓝牙4.0以上、RS485/Modbus协议； 6.智能接口：XLR、RCA、Hi-Z等多输入接口，兼容第三方安防系统。 7.防护等级与材质：IP65防水防尘，全铝镁合金外壳或聚脲涂层； 8.便携与安装：可拆分音柱+低音单元；
4 | 超低频音箱及收音系统 | 4 | 台 | 1.低音单元：1×18＂及以上。 2.额定功率：≥600W/8Ω 3.峰值功率：≥2400W/8Ω 4.灵敏度：101dB±3dB，1w/1m 5.最大声压级：129dB continuous,135dB peak 6.频率响应：35Hz-250Hz或更宽频率响应。 7.连接插座：2×Speakon NL4
5 | 音柱支架 | 2 | 套 | 与音柱播放系统配套的音柱支架。
6 | 配电箱 | 1 | 台 | 1.智能PLC控制 2.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能； 3.防护措施：具有电源过压、过流、断电保护、分路供电、时序控制措施； 4.扩展功能：可扩展烟感、温感、亮感智能控制等； 5.总功率：20KW。
7 | LED大屏处理器 | 1 | 台 | 1.纯硬件插卡式架构设计，标准5U，金属结构机箱，支持标准机架式安装； 2.前面板内嵌不小于7 英寸液晶显示屏，可触摸进行显示设备运行状态与控制，包括但不限于：设备名称、接口状态、 运行状态，参数设置、固件升级、文件备份、预监回显查看等。
8 | 样品库楼入口宣传大屏系统 | 1 | 套 | （需根据初步设计平面布置图补充对应尺寸和技术参数）
9 | 媒体服务器 | 1 | 台 | 1.采用4U金属结构机箱；外壳防护等级符合GB/T 4280-2017中IP20的要求； 2.最大可支持独立的16路DP输出，单接口分辨率可设置为4096×2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为8192，单口极限高度可设置8192。支持单设备16接口配合同步卡拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为16384×8640@60Hz。 3.配置应满足实际播放需求，且不低于下列要求； 4.CPU:不低于英特尔志强金牌系列处理器、内存不低于64G DDR4 2666高速内存、硬盘不低于1T固态硬盘。
10 | 视频管理平台 | 1 | 台 | 1.支持品牌海康，大华，华为，宇视，天地伟业、科达，安迅士、红苹果等主流品牌的IPC/DVR/NVR私有协议或国标28181协议接入； 2.支持视频实时预览及回放、录像回放检索，下载，巡检； 3.支持定时抓图，手动抓图，图片存储和调用。
11 | 高清网络数字矩阵 | 1 | 台 | 1.高清网络数字矩阵，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 2.机箱高度4.5U，模块化插卡式机箱，满配16个槽位，支持输入、输出板卡混插； 3.本机选配输出接口：≥16路HDMI，支持16块屏（以内）全屏拼接或任意拼接。
12 | 中央控制系统 | 1 | 台 | 1.全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯； 2.采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； 3.采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达792MHZ。
13 | 可视化软件界面编程 | 1 | 套 | 1.根据用户使用需求，定制化编辑操作界面； 2.分布式节点内嵌固化V1.0软件程序，用于实现分布式节点的输入/输出属性定义、ID/IP分配、修改和功能调试； 3.支持分布式节点的统一管理，实现系统的分级权限管理、任务定时执行、云存储备份、系统随机扩容、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览控制和手势操作等所见即所得的人机交互控制功能。 4. 多机切换完全不影响现场； 5.开放式互联网络平台，易于接入各类传感器、执行器，中控系统与日新月异的物联网、互联网对接将非常简便，有利于提高工程设计水平，满足用户最现代的需求。
14 | 8路弱电继电器模块 | 2 | 台 | 1. 8路电源控制器，配合主控机使用，用于控制灯光、电动屏幕、电动窗帘及投影机等外接供电电源。 2.控制器内设8个大电流继电器，每路最大电流20A，最大负载能力2200W，总负载功率44000W。
15 | 平板 | 1 | 台 | 屏幕尺寸：11英寸电容式触摸屏，多点式触摸屏，防指纹。
16 | 接入交换机 | 2 | 台 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，DIN导轨安装，双路冗余9.6-60V DC供电，自然散热)。
17 | 汇聚交换机 | 2 | 台 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口，24个千兆SFP，4个万兆SFP+，交流供电，前维护。
18 | 标准机柜 | 2 | 台 | 1.框架门板1.2mm 2.立柱2.0mm 3.尺寸：≤2000×600×600mm
19 | 操作台 | 1 | 套 | 1.主体框架1.5轧钢板，装饰部分1.0-1.2冷轧钢板，外表面静电塑粉喷涂。后面铝屏风采用2.0加厚铝屏风可以满足多挂显示器。 2. 工作台面板：表面覆盖层应采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度知名品牌亲美家高压耐磨板（HPL），和环保家具树脂漆面.整体厚度不低于26mm，整体连接后平整光滑无缝隙。 3.大面板封边：大面板前端采用与人体接触部位可选用套色喷涂家具环保树脂漆。
20 | 显示器支臂 | 5 | 个 | 高低及俯仰调节，可拼接使用
21 | HDMI编码卡 | 2 | 块 | H.264/MPEG4；单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率。
22 | HDMI解码卡 | 2 | 块 | 支持8路4096×2160@25fps，8路3840×2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码；支持8路1080P的SVAC解码；支持24路非标D1码流解码；1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割
23 | 线缆及辅材 | 1 | 批 | 大屏周围装饰，消防，摄像头，网线、高清视频线、电源线、电源插头/空开，插座、线材辅材及人工。

## 原稿1 (hidden)
项号 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求
一、土壤样品存储平台
1 | 环境控制设备
1.1 | 精密控温控湿机组-12.8kw | 4 | 台 | 1.具备物联网湿度控制单元和物联网温度控制单元。基于传感器模块、微控制器处理模块、通信模块以及电源管理模块等，基于不同算法，实现对环境温湿度的精准监测与调控。需具有长期连续运行能力，有来电自动启动功能和独立除湿功能。各区域大屏显示环境条件（温度和湿度），可与样品库信息集显示。 2.控制范围（温度）: 5-40℃±1℃； 3.控制精度（湿度）: 10%-90%±5%； 4.出风方式(内机）: 前进前送；
1.2 | 精密控温控湿机组-20.9kw | 10 | 台 | 5.制冷剂: R410A；
1.3 | 精密控温控湿机组-26kw | 6 | 台 | 6.控制系统: 7寸触摸屏智能控制系统,具备自动排水功能。
2 | 防震型智能样品存储柜 | 485 | 套 | 样品架为定制款蜂窝状超高空间利用率智能存储柜，根据用户实际场地条件（可见平面布置图）进行定制，预留增减接口，方便后续扩展和调整。 1.根据场地条件，样品柜采用固定列和移动列相结合的模式，单个样品存储柜长/宽/高分别不超过W900×D650×H2300mm，总存储数量为135800个瓶装样品。 2.底梁用料为3.0mm上海宝钢优质或相当品质及以上的钢板， 立柱为1.5mm上海宝钢优质或相当品质及以上的钢板，搁板和抽屉均为1.0mm上海宝钢优质钢板或相当品质及以上的钢板。单个抽屉承重60kg以上，轨道采用优质 45#实心方钢，轴轮采用高强度铸铁，设计运行寿命50年以上。 3 柜体运动时起动低速、运行高速。 5.固定列采用 21 英寸及以上、集成摄像头、人脸识别于一体的一体化触摸显示主机，拉丝金属外壳。系统采用嵌入式系统，通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、关闭、系统操作设置等各种操作。 6.具有开架列表功能，方便多项档案操作任务的处理。 7.具有一体化触摸显示主机抗静电、抗干扰符合国家标准，并具有国家级智能中心出具的符合配置要求的检测报告。 8.存储柜设计、制造、检验和验收产品的技术性能指标、生产工艺、选材、配件等完全符合国GB/T13667.3-2013密集架技术条件及国家档案局DA/T7-92手动密集架行业标准。 9.抽屉高度为容器高度的1.2-1.5倍，运行寿命50年以上。
3 | 层架电子标签 | 6474 | 个 | 1.对应智能柜架-柜-层，每个抽屉一个，所需数量为：架数+柜数+抽屉数=6138个，外加三普资料智能存储室336个，共6474个。 2.工作频率: 860-925MHz 3.标准:ISO/IEC18000-6C 4.芯片：Alien H3 5.内存:EPC96bits 6.工作模式:可读写 7.使用寿命:12 年 8.读写次数: 100,000 9.读写距离:大约1-2m 10.尺寸(mm)：84 ×2×5mm
4 | 架体定位灯 | 120 | 个 | 1.每一架设置一个 2.立体灯效 3.颜色任意设置
5 | 柜-层定位灯 | 1774 | 个 | 1.立体灯效 2.颜色任意设置
6 | 定位灯光控制器 | 120 | 个 | 负责与服务器通讯，可实现控制样品定位灯的开启和关闭。
7 | 收音-播报系统 | 120 | 套 | 实现对智能样品库的语音控制开启和关闭以及通风等。 1.低音单元：1×18＂ 2.额定功率：600W/8Ω 3.峰值功率：2400W/8Ω 4.灵敏度：101dB±3dB，1w/1m 5.最大声压级：129dB continuous,135dB peak 6.频率响应：35Hz-250Hz 7.连接插座：2×Speakon NL4 8.尺寸（W×D×H）：561mm X 595mm X 690mm
8 | 样品瓶位置标签 | 135800 | 个 | 实现样品信息的智能绑定和定位。
9 | 防挤压传感器 | 120 | 个 | 采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离 15 毫米以上。
10 | 红外线感应识别器 | 120 | 个 | 基于红外线感应识别有效防止在有人的时候关闭柜门，保护人体安全。
11 | 智能机器人 | 1 | 个 | 按照指令传送样品，并语音提示，灯管定位样品位置。对样品的信息基于RFID进行二次确认，确保样品信息无误。可实现以下功能： 1.物资处理：支持夹取不同规格物资 ，可携带（高度21.5厘米×10.3厘米1L广口瓶）12瓶以上； 2.定位精准：重复定位精度达±0.02mm 。 3.支持跨层作业：可对接电梯系统实现跨楼层工作。 4.导航灵活：视觉识别路线，无需布线铺设管道。 5.安全提示：环境异常时语音提示。 6.通过性强：避障能力好，适应多种楼宇环境。
12 | 灯光及线缆通讯辅材 | 1 | 批 | 根据项目现场实际情况提供所需线缆及网络通讯设备。
13 | 定制RFID管理子系统 | 1 | 套 | 1.含智能样品管理模块、智能监管模块、样品初始化模块、样品出入库管理模块、样品智能管理、样品盘点、数据通信接口、单点登陆模块、统计分析模块等。 2.RFID智能样品管理系统软件平台可分为多个系统模块，各系统模块间通过搭配专业的RFID硬件设备运行。
14 | 射频码超薄标签 | 150000 | 个 | 1.超高频防电磁防干扰射频码，可快速读取样品信息。 2.芯片类型：Ntag 213，内存容量：144B，使用温度：-40℃~70℃，存储温度：-20℃~50℃，工作频率13.56MHz。 3.内存可擦写10万次，每个样品一个，包括瓶装样品和纸盒、木盒样品，数量为15万个以上。
15 | 智慧库房环境监控平台 | 1 | 项 | 1.可通过智能接口实时监测档案库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TOVC、C02、紫外线、漏水、烟雾、人体红外等数据监测，并通过数据分析自动控制空调、加湿除湿净化一体机、窗帘、网络继电器等设备， 2.可解决档案安全的“十防”问题（防火、防盗、防高低温、防潮湿、防水、防光、防尘、防有害气体、防霉、防虫） 3.发生重点安全隐患会及时声光报警和远程报警（电话、短信），为用户提供便捷智能的环境控制。 4.实时对环境数据存储，可进行查询和取证，并能通过折线图等可视化大屏显示。
16 | 智能区域控制器 | 9 | 台 | 1.CPU：2.5GHz以上主频； 2.内存：4G以上运存； 3.存储：60G以上固态硬盘； 4.显示接口：1个VGA口，1个HDMI口； 5.音频接口：MIC×1和3.5mm音频输出，带喇叭； 6.收音：具备全指向性收音功能，采用高灵敏度的电容麦芯和降噪芯片，支持智能降噪和抗干扰，能够在复杂的声音环境下使用。
17 | 智能电源控制器 | 9 | 台 | 1.输入电压：AC(交流)100-240V~50/60Hz； 2.输出电压：DC(直流)12V； 3.输出电流：DC(直流)12.5A。
18 | 多功能声光报警器 | 9 | 台 | 1.工作方式：LED闪亮+常亮； 2.材质：灯罩PC材质 底座ABS材质； 3.底座：可180°折叠，无障碍旋转，坚固耐用，满足不同工作场景需求； 4.发光颜色：红、黄、绿； 5.蜂鸣器分贝：85分贝； 6.工作电压：DC 12V、24V； 7.产品具备耐热抗震双层灯罩，采用耐热性聚碳PC原料，耐高低温，防水防尘，透光性好。
19 | 空气质量云测仪 | 10 | 台 | 1.直流供电 2.通信接口485通讯（modbus）协议 3.响应时间 ≤90S预热时间 ≤2min 4.PM2.5精度：±3%FS（@100μg/m3、25℃、50%RH） 5.测量范围PM2.5 0~500ug/m3 PM10 0~500ug/m3 6.甲醛气体：0~2ppm TVOC:0~5mg/m3 7.温度：-20℃~+85℃ 湿度：0%RH~95% 8.可对所处环境进行实时侦测，并通过一定的协议格式输出数据，使用方便，具有良好的稳定性。
20 | 智能温湿度感知节点 | 10 | 台 | 1.直流电源:10-30V DC； 2.最大功耗:0.4W； 3.精度:湿度 ± 3%RH（60%RH，25℃），温度:±0.5℃（25℃）。
21 | 健康防护一体机 | 8 | 台 | 1.采用不小于6寸彩色电容触摸屏控制； 2.触摸屏可实时显示空气质量数据(包括不限于温度、湿度、PM2.5、PM10等) 和设备运行状态参数设置等； 3.工作模式包括自动模式、手动模式、节能模式、远程控制等。
22 | 排水管材辅材 | 6 | 套 | 根据项目现场实际情况提供排水管材辅材及配置服务。
23 | 壁挂式新风净化机 | 12 | 台 | 1.挂装 2.新风量≥100m³/h
24 | 智能空调控制模块 | 20 | 套 | 通过学习并存储空调遥控器的指令代码来实现控制，自带2路DI、2路DO(继电器干节点)、1路RS485通讯接口，通过检测空调送风口温度、回风口温度、电流综合判断空调的运行状态, 可实现定时开关机、远程开关机、工作模式切换、温度调节等功能，同时可进行来电启动空调、智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障。
25 | 漏水报警器 | 25 | 台 | 空调、恒湿一体机、窗户周边需要漏水报警器。 1.通信接口RS-485,通讯（modbus）协议,可进行远程组网管理，亦可单机使用。
26 | 高灵敏漏水探测绳 | 100 | 米 | 1.与漏水报警器配合使用 2.感应绳长度在2m以上
27 | 烟雾探测器 | 50 | 台 | 1.通信接口RS-485通讯（modbus）协议,可进行远程组网管理，亦可单机使用。 2.响应时间 ≤90S 3.烟雾：0~2000ppm 4.可长期运行。
28 | 红外微波人员探测器 | 11 | 台 | 1.传感器类型：微波传感器 2.报警延时 0-65535 S可调 （报警持续时间） 3.可进行延时报警的软件设置 （发生报警的延时） 4.工作频率：24.00-24.25Ghz 5.安装方式：吸顶 6.安装高度：2.5-6m 7.探测范围：直径6m(安装高度3.6m时) 8.探测角度：全方位360° 9.信号输出：RS485（Modbus-RTU） 10.通信协议：Modbus-RTU 11.具有自动温度补偿功能 12.抗RFI干扰：20~1000MHZ
29 | 智能防破坏感知节点 | 25 | 台 | 通信接口RS-485通讯（modbus）协议,可进行组网管理及单机使用。
30 | 智能光线感知模块 | 25 | 套 | 通信接口RS-485通讯（modbus）协议,可进行组网管理及单机使用。
31 | 智能窗帘控制模块 | 25 | 套 | 含帘布，单电机承重30KG，双电机承重60kg，5米以上采用双电机。 1.设备选用高品质驱动电机，以保证窗帘的负载以及运行的平稳性； 2.设备支持百分比控制，支持拖动进度条； 3.设备支持软启动，停电支持手动； 4.设备支持行程自动设置。
32 | 电动窗帘轨道 | 30 | 米 | 1.轨道采用加厚铝镁合金，表面进行电泳涂装工艺处理，使得轨道不易氧化、不易生锈，更加坚固耐用； 2.轨道内置静音轴承设计，降低摩擦系数，运行更静音； 3.滑车主体部分采用304不锈钢，强度高，耐腐蚀，经久耐用； 4.皮带内嵌加强丝，可实现重物负载。
33 | 3键编程智能灯光控制模块 | 6 | 套 | 1.设备采用大功率不粘连的双线圈优质继电器，降低功耗； 2.设备支持无网络状态下的控制功能，支持脱离主机运行，发送自定义场景指令； 3.设备支持通过自定义协议接入三方总线控制系统； 4.设备支持背景灯单独控制，支持不同背景灯亮度； 5.设备支持延时关闭和延时打开； 6.设备使用插拔式总线插头，方便运维； 7.设备使用智能触摸开关，可同时控制强电和弱电。
34 | 智能电驿控制器 | 6 | 台 | 设备需采用485接口、标准的Modbus-RTU协议，实现通过数据指令读取8路输入通道状态、控制8路输出通道状态的功能。
35 | LoRa组网通信模块 | 6 | 台 | 1个环控设备需要对应一台LoRa模块 1.扩频因子（SF）：9~12 2.发射功率（TP）：15~20dBm， 3.工作频段：433MHz 4.动态参数调整：可动态切换SF和带宽，降低非活跃期功耗。 5. 编码率（CR）：CR=4/8。 6.信道管理：支持83个信道（410MHz~510MHz），可通过拨码或AT指令避开Wi-Fi/蓝牙占用频段。 7.前导码长度：可设置前导码大于设备唤醒周期。 8.星型网络架构：单网关可连接数千节点。 9.数据透传模式：支持透明传输（串口数据直传）和定向传输（地址过滤）、 10.天线部署：采用吸盘天线离地2米以上安装，驻波比（VSWR）＜1.5。 11.参数统一性：所有节点需统一SF/BW/CR/频率。
36 | POE网络摄像机 | 32 | 台 | 1、产品功能：日夜转换，宽动态，红外灯； 2、成像色彩：彩色； 3、有效像素：≥400万； 4、最大分辨率：≥2560×1440； 5、压缩格式：视频压缩：H.265／H.264／MJPEG； 6、视频帧率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1280，1280×720）； 7、电源电压：DC 12V±25%/PoE（802.3af）； 8、电源功率：≤5.5W； 9、存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储； 10、红外照射距离：20-30m。
37 | 网络硬盘录像机（32路8盘位） | 1 | 台 | 1. 最大接入路数：支持32路网络摄像头接入，支持POE网络摄像机，可管理1080P或更高分辨率的摄像头。 2.硬盘盘位：内置8个SATA接口，部分型号支持扩展eSATA接口，单盘最大容量可达16TB（总存储容量最高128TB）。 3.存储模式：支持RAID 0/1/5/10等硬盘冗余模式，支持硬盘配额管理和掉电保护功能。 4.解码能力：支持H.265/H.264编码，可同步解码16路1080P视频或4路4K视频，提升多画面实时监控效率。 5.分辨率支持：最高接入1200万像素摄像头，录像分辨率支持12MP/8MP/5MP等。 6.智能分析：支持移动侦测、人脸识别、车牌识别、区域入侵报警等AI功能，适用于安防联动。 7.网络带宽：接入带宽最高320Mbps，支持双千兆网口容错/聚合模式。 8.输出接口：配备2路HDMI（4K输出）和2路VGA接口，支持异源输出，适配多屏监控需求。 9.扩展接口：16路报警输入、4路报警输出、RS485/RS232串口、USB 3.0等，便于连接门禁、传感器等设备。 10.数据备份：支持U盘、网络存储、刻录机等多种备份方式，提供录像索引修复功能。
38 | 监控专用硬盘 | 8 | 块 | 1. 容量规格：≥8TB 2. 接口类型：SATA 6Gb/s（兼容主流NVR/DVR） 3. 转速与缓存：5900rpm + 64MB缓存以上。 4.连续运行能力：支持7×24小时不间断运行 5. 平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时 6. 抗震设计：多盘位交错启动功能 7.错误恢复：支持SMART信息在线获取 8.工作负载评级：≥180TB/年 9.传输速率：≥210MB/s 10.工作温度：-40℃~70℃ 11. 12V启动电流：≤1.8A 12.与NVR/监控系统同品牌 13.认证标准：通过ONVIF/GB28181协议认证 14. 质保与服务： 质保期限：≥3年；售后服务：8小时内上门响应
39 | PoE交换机 | 6 | 台 | 机架式/2上行光口，桌面式/1上行电口/1上行光口 轻网管千兆低功率PoE交换机（8千兆POE电口+2千兆光口） 提供8个千兆PoE电口，2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 kV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 端口：8个千兆PoE电口 + 2个千兆光口 浪涌防护：支持6 kV防浪涌（PoE口） 安装方式：桌面式可壁挂 供电方式：本地供电： 工作温度：0 ℃～ 40 ℃ 工作湿度：5%～ 95%（无凝露） 存储温度：–40 ℃～ 85 ℃ 存储湿度：5%～ 95%（无凝露） 风扇：无风扇 链路聚合：支持链路聚合 DHCP Client：支持DHCP CLIENT，默认DHCP 终端安全防护：支持终端安全防护 风暴控制：支持风暴控制 端口统计：支持端口统计 流量控制：支持流量控制 交换方式：存储转发 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 SNMP：支持SNMP 端口隔离：支持端口隔离 STP：支持STP/RSTP 端口镜像：支持端口镜像 LLDP：支持LLDP协议 SSH：支持SSH PoE看门狗：支持PoE看门狗 MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 海康互联APP：支持海康互联APP 统一管理平台：支持统一管理平台 SADP：支持SADP QoS：支持QoS 管理维护：支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理 DHCP Snooping：支持DHCP Snooping 设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置 拓扑展示：支持拓扑页面展示 设备状态告警：支持端口通断告警、 PoE_MAX告警、 PoE通断告警 端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at PoE端口：端口1～8 供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 交换容量：≥20 Gbps MAC地址容量：≥8 K 缓存：≥4.1 Mbits 包转发率：≥14.88 Mpps Web管理：支持web管理 拓扑展示：支持拓扑页面展示 端口配置：支持端口的速率、流控配置，端口使能配置 端口统计：支持端口实时收发速率统计、 7天收发峰值速率统计 设备状态告警：支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警、非法终端接入告警 SADP：支持SADP 设备维护：支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置
40 | 机柜（15U600mm深） | 1 | 台 | 15U网络机柜/600×600×810mm（内含1托盘+8孔10A2500WPDU）
41 | 液晶显示器(27寸) | 6 | 台 | 1.屏幕尺寸：27英寸； 2.屏幕比例：16:9； 3.接口类型：HDMI，DISPLAY， USB接口； 4.分辨率：4K或以上。 5.屏幕材质：IPS 6.屏幕刷新率：≥75Hz 7.色准：ΔE<2 8.色域：NTSC≥100%或sRGB≥99% 9.屏幕响应时间：≤1ms 10.对比度：相当或优于1000:1 11.亮度：≥250 cd/m²
42 | 人脸指纹识别门禁一体机 | 11 | 台 | 1.操作系统：嵌入式操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸及以上触摸显示屏 3.摄像头参数：宽动态，≥200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码、指纹认证方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 5.人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：本地支持≥2万人脸库、5万张卡，1万枚指纹、15万条事件记录； 7.硬件接口：LAN×1、RS485×1、Wiegand×1(支持双向)、typeA类型USB接口×1、门锁×1、门磁×1、报警输入×2、报警输出×1、开门按钮×1、SD卡槽×1（预留）； 8.通信方式：有线网络； 9.使用环境：IP65，室内外环境； 10.安装方式：壁挂安装/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 11.可视对讲：支持和平台、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 12.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264、H.265； 13.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 14.提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩； 15.强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； 16.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 17.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”信息可配置是否显示； 18.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 19.工作模式：支持简洁模式主题模式，识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义； 20.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 21.外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 22.读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 23.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 24.事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。 25.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
43 | 智能摆闸通道 | 2 | 台 | 1.包含人脸识别系统，与中控系统联动实现异常情况自动抓拍记录功能 2.适配人脸指纹识别门禁一体机
44 | 门禁辅材配件 | 11 | 套 | 包含适用于单/双开的玻璃/木/铁门门禁配件
45 | IC感应卡 | 100 | 张 | 1.尺寸大小：≤85mmx54mmx0.80mm； 2.材质：优质ABS塑料+金属芯片； 3.感应距离：≤5cm。
46 | 馆员工作站一体机 | 2 | 台 | 1.具备标签转换功能，可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高； 2.支持借还流程，借阅、归还、续借、借阅情况查询等功能； 3.可根据档案的类别、当事人、立案号等关键词进行检索； 4.支持标签数据录入流程；
47 | 馆员工作站简版 | 3 | 台 | 1.具备标签转换功能，可兼容条形码读取，可将样品编号等信息写入RFID标签，转换效率高； 2.支持样品的借用、归还、续借等功能； 3.可根据关键词进行样品的检索； 4.支持标签数据录入流程； 5.可以非接触式的快速识别粘贴在样品上的RFID标签，可同时读取多个样品； 6.可以对样品标签防盗位进行复位或置位。
48 | 智能盘点车 | 4 | 台 | 1.实现样品的批量定位、上架、盘点、顺架、查找等功能； 2.可实现样品按照架-柜-层三级管理； 3.盘点：能显示当前层应有样品数量，并能够生成在架样品列表，同在借样品列表比对后能生成未在架样品列表、错架样品列表； 4.上架：读取上架档案，提示样品应在的物理位置； 5.查找：在盘点操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，在对在样品案点检时自动提示。
49 | 三层平板书车 | 6 | 台 | 1.材料：钢制； 2.颜色：7047； 3.材质：优质加厚冷轧钢板。
50 | RFID门禁 | 14 | 台 | 1.支持EPC C1 G2（ISO18000-6C）协议； 2.输出功率最大支持32dbm，功率大小可调（范围为8 dBm -32dBm）； 3.可对贴有标签的资产防盗检测，防止受限物品非法带出管控区域； 4.带有声光报警功能，报警音量可调； 5.支持在线模式和离线模式；支持进出人数统计功能；除了每个库房（12个库房）一个外，大门和后面各设置一个。
51 | 无线AP | 6 | 台 | 与智能盘点车设备上的盘点机连接使用。 1.双频AP（2.4G+5G） 2.整机速率≥1.2Gbps 3.支持≥256个用户接入 4.功率：≥20dBm，可调节步长1dBm 5.协议：支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave2 及Wi-Fi 6（802.11ax）或更多协议。 6.防护等级：≥IP41 7.温度和湿度：工作湿度：5%~95%RH（非凝结）；工作温度：-10℃～50℃；存储温度：-40℃ ～70℃； 8.网口：千兆以太网口（RJ45）：≥1个 9.供电：支持PoE供电（802.3af/at标准）和本地电源适配器。
52 | RFID标签打印机（工业款） | 1 | 台 | 1.可通过RFID标签注册软件控制打印机，批量打印和写入标签信息； 可进行档案标签和层架标签的批量自动关联； 可通过多个字段进行模糊查询打印； 2.射频协议：支持EPC Gen2、ISO 18000-6C（超高频）及ISO 14443A（高频）标准。 3.工作频率：超高频（860-928MHz）、高频（13.56MHz），支持多频段自适应切换。 4.读写精度：支持自动定位最佳读写位置，最小芯片间距≤5mm。 5.数据校验与处理： 打印后自动校验标签数据完整性，错误标签可自动剔除或标记；支持TID、EPC、用户区数据独立读写，兼容双标签同时打印与编码。 6.分辨率：至少支持203dpi、300dpi、600dpi三档，满足精细条码和文字需求。 7.打印宽度：≥104mm。 8.标签类型：兼容不干胶标签、抗金属标签、柔性标签等，厚度范围0.06-1.5mm。 9.碳带规格：支持蜡基/树脂基碳带，最大长度450米。 10.纸卷适配：支持内径25-76mm、外径≤220mm的纸卷，通过扩轴器灵活调整。 11.处理器：采用ARM Cortex-A9或六核64位处理器（主频≥1.8GHz）及以上。 12.内存：RAM≥512MB，ROM≥256MB，支持离线存储批量任务。 13.机身结构：全铝合金压铸机身，IP67防护等级，适应-20℃~60℃极端环境。 14.模块化设计：打印头、滚轴支持免工具快速更换。 15.通信接口： 标配USB 3.0、千兆以太网、RS232串口，可选配Wi-Fi、蓝牙、GPIO等接口。支持多天线同时工作，满足密集标签批量处理需求。 16.支持Linux、安卓等系统，提供SDK开发包及ZPL-II、TSPL等编程语言兼容性。支持自定义字体、图形及视频操作指引。 17.环境适应性：工作温度-10℃~50℃ ；抗电磁干扰：符合CE、FCC、RoHS认证，内置防雷设计（6KA）。 18.安全与认证： 通过ISO 9001质量体系认证，支持PSAM加密模块。
53 | 动态区域环境数字化展示系统 | 6 | 项 | 1.可视化数据大屏展示系统，可将空调、漏水、温湿度、空气质量云测仪等全设备数据汇聚到可视化数据大屏上。一目了然掌握监控要点和设备分布情况。提供统一数据查看面板和闪烁告警提醒方式。能同步显示设备实时参数、运行状态、告警信息，支持告警快速定位。 2.多协议接入能力：支持Modbus、SNMP、OPC UA等工业协议，兼容第三方设备（如空调、漏水传感器、温湿度模块）的RS485/IMC接口；提供至少10种设备驱动模板（如海康威视摄像头、霍尼韦尔温控模块），并支持自定义驱动开发。 3.数据汇聚性能：单系统最大接入设备数≥500台，数据刷新频率≤1秒，支持10万级数据点并发处理。告警响应延迟≤3秒，需通过压力测试报告验证。 4.可视化与告警管理：支持GIS地图叠加设备分布热力图，动态渲染设备状态（如空调能耗曲线、漏水点位闪烁标识）。 5.统一面板：提供可自定义的仪表盘，支持多层级数据钻取（如从区域总览下钻至单设备参数）。 6.告警规则与定位：预置20种以上告警规则模板（如温湿度阈值联动、空气质量异常触发新风系统），支持逻辑组合告警（AND/OR条件）。 7.告警定位：需集成拓扑图自动生成功能，故障设备在图中高亮显示并标注关联链路。 8.服务器配置：CPU≥16核，内存≥64GB，存储支持RAID5冗余，硬盘容量按1年原始数据存储需求计算（建议≥100TB）。 9.大屏规格：≥55英寸LED屏，分辨率≥3840×2160，支持分屏/画中画模式。 10.软件兼容性：提供API接口≥50个（含数据推送、权限同步等功能）。 11.跨平台支持：兼容Windows/Linux系统。 12.实施与培训：部署周期≤30天，提供3次现场调试及2轮用户培训。
54 | 液晶显示屏 | 2 | 台 | 屏幕尺寸≥ 85英寸； 2.分辨率 ≥4K（3840×2160）； 3.屏幕比例 16:9； 4.刷新率≥ 120Hz。 5.屏幕材质：Mini-LED 6.屏幕分区：≥500个分区 7.接口：≥HDMI2.1；USB接口≥2个（含1个及以上的USB3.0） 8.亮度：≥1500尼特
55 | 中控室三联工作台 | 1 | 台 | 1.尺寸：≥宽×高×底深1850×750×900mm； 2.材质：SPCC冷轧钢板，表层静电喷涂桌面材质； 3.配置：带有可调节托盘和键盘托盘； 4.联数：三联。
56 | UPS不间断供电电源（标准机） | 1 | 台 | 意外断电时为设备提供紧急备用电源，确保主要系统不断电或者马上启动。 1.额定功率：≥10kVA（单相）至80kVA（三相）。 2.输入电压范围：单相120-276VAC，三相340-478VAC（线电压），兼容电网波动。 3.输入频率范围：40-72Hz，适应发电机供电场景。 4.输出电压稳定度：≤±1%（稳态），波形为纯正弦波，THDv≤3%（线性负载）。 5.转换时间：市电与电池切换0ms，旁路逆变切换≤2ms。 6.过载能力：105%负载可连续运行，125%负载维持10分钟，150%负载维持1分钟，＞150%负载至少支持150ms。 7.保护机制：内置短路、过欠压、过热及电池低压保护。 8.自动旁路功能：设备故障时自动切换至旁路供电，确保业务连续性。 9.电池电压可调：支持432-480VDC自适应，电池节数灵活配置。 10.智能充放电：自动调节充电电流，延长电池寿命，支持冷启动（无市电时电池直接启动）。 11.整机防护：IP42（防尘防水），电路板三防漆涂覆，适应粉尘环境。 12.温度范围：工作温度-10℃~50℃（高温机型支持50℃满载运行），存储温度-40℃~70℃。 13.抗震性能：通过7-8级烈度抗震测试，符合通信设备抗震标准。 14.双转换模式效率：≥94%（满载），ECO模式≥98%。 15.输入功率因数：≥0.99，输入谐波THDi≤5%（非线性负载）。 16.模块化结构：功率模组、风扇等支持热插拔更换，MTTR（平均故障恢复时间）＜20分钟。 17.通信接口：标配RS232/RS485、SNMP、Modbus，支持网页/APP远程监控及虚拟化平台集成（如VMware）。 18.强制认证：CE认证、泰尔认证、节能认证。 19.质保服务：原厂3年质保，7×24小时响应，提供原厂授权及售后承诺函。
57 | 数字孪生系统 | 1 | 项 | 1.可实现档案库房的基础数据显示和流转数据，实时的在虚拟库房展示现实库房的真实档案存放情况。 2.可对档案库房设备数量、设备在线、设备分布等进行在线管理，提供实时数据的处理和显示，可将分析结果可视化呈现， 3.可将库房内分散的多种监控系统、管理系统融合，统一监控、统一预警、统一管理。
58 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 6 | 套 | 充装量：136KG/瓶×6(三普表层样品存储库)
59 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 2 | 套 | 充装量：154KG/瓶×2，(档案库房)
60 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 2 | 套 | 充装量：146KG/瓶×2，(三普表层样品存储库3)
61 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 2 | 套 | 充装量：108KG/瓶×2，(三普表层样品存储库4)
62 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1 | 套 | 充装量：115KG/瓶×1，(土壤档案室)
63 | 七氟丙烷药剂 | 1747 | KG | 1.化学组成：CF₃CHFCF₃，纯度≥99.0%，酸度≤1×10⁻⁴%（m/m），水分≤10×10⁻⁴%（m/m），蒸发残留物≤0.01%（m/m）。 2.瓶组容量：≥70kg。 3.钢瓶材质：需符合GB16670-2006标准，耐压≥2.5MPa，附带压力信号反馈装置。 4.环保认证：符合《蒙特利尔议定书》及中国消防行业标准，提供ODP、GWP检测报告。 5.质量认证：CE认证、ISO9001质量管理体系认证，并提供产品合格证、使用说明书。
64 | 机械式泄压口 | 2 | 台 | 800mm×400mm，三普表层样品存储库
65 | 机械式泄压口 | 3 | 台 | 400mm×400mm，档案库房，三普表层样品存储库3，4
66 | 机械式泄压口 | 1 | 台 | 300mm×300mm，土壤档案室
67 | 气体灭火控制器（单区） | 3 | 台 | 1.电源与功耗 ：AC 220V±15%（50Hz±1Hz），备用电池为12V 3.0AH铅酸电池（双节）。 2.功耗：总带载≤150W，单区联动电源输出≤1A。 3.控制容量：单区支持≥90个地址点，可配接感烟/感温探测器、紧急启停按钮等设备。 4.通讯协议：无极性二总线（支持RS485、CAN或以太网联网），兼容火灾报警系统及第三方设备。 5.启动方式：支持火灾探测器联动、紧急按钮手动启动、远程指令启动。 6.延时启动：0~30秒可调，延时可中途紧急终止。 7.手自动切换：支持控制器设置或现场物理开关切换，自动模式下联动灭火，手动模式下仅允许按钮启动。 8.冗余设计：硬件/软件双重防误喷机制，故障时自动切换旁路。
68 | 气体灭火控制器（2区） | 1 | 台 | 1.主电输入：AC 220V±15%（50/60Hz），兼容宽电压波动。 2.备电规格：12V铅酸电池（双节），容量≥2.8Ah。 3.系统输出：DC24V，容量2A~3A（联动输出3A@24V）。 4.单回路容量：支持80点或254节点 5.灭火分区：2个独立控制区，每区可单独设置手动/自动模式。 6.延时时间：0~30秒可调，支持紧急终止喷放。 7.驱动电流：喷洒输出DC24V/2A或3A。 8.双模式切换：手自动转换功能，支持物理开关或控制器设置。 9.防误喷机制：硬件/软件双重保护，故障时自动切换旁路。 10.屏幕规格：≥4.3英寸彩色液晶屏，支持中英文切换及设备地址注释。 11.历史记录：存储≥1000条事件记录，支持U盘数据导入/导出。 12.标准接口：RS232、RS485、CAN总线、USB。 13.联网功能：支持与火灾报警系统组网。 14.工作温度：-10℃~55℃。 15.防护等级：IP30~IP42，抗电磁干扰（ESD 8000V~12000V）。 16.强制标准：符合GB 16806-2006《消防联动控制系统》及ISO9001质量认证。
69 | 电源箱 | 1 | 台 | 1.输入电压：交流输入电压：AC220V±10% 50Hz 2.备电输出：低于 19V 时关断 3.总线工作电流：≤300uA 4.接线方式：电源二总线 5.安装方式：壁挂式安装 6.外形尺寸：不大于400×400×150mm 7.使用环境：室内，温度-10℃—+40℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露） 8.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 9.适配气体灭火控制器等本次采购的消防系统组件。
70 | 手自动/紧急启停装置 | 9 | 个 | 系统紧急开启和关闭 1.工作电压：≤28V（脉冲调制) 2.工作电流：监视状态<1.5mA 动作状态≤3mA 3.外形尺寸;≤120mm*150mm*50mm 4.接线方式：无极性两总线（L1，L2） 5.安装方式 ：壁挂式安装 6.工作环境 ：室内,温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）
71 | 声光报警器 | 18 | 个 | 声光报警一体设备 输入电压：12V； 报警音量：110分贝； 报警方式：声光报警； 安装方式：壁挂安装； 规格：210×115×40mm。
72 | 放气指示灯 | 9 | 个 | 1.工作电压：总线≤28V 2.工作电流：静态时：I 总线≤2mA；启动时：I 总线≤40mA。 3. 使用环境：温度：0℃～+55℃（±3℃），相对湿度：≤95%（40℃±2℃ 无凝露） 4. 闪光频率：1Hz～2.2Hz 5. 点亮与非点亮时间比：2:1 6.发光字体表面亮度：50cd/m2～300cd/m2 7. 声 压 级：75dB～120dB 8. 变调周期：0.2S～5S 9. 外形尺寸：≤352×155×30（mm） 10.编码方式：电子编码，地址范围1~252 13. 接线方式：二线制，无极性信号二总线
73 | 手动自动状态指示灯 | 9 | 个 | 1.工作电压：总线≤ 28V; 2.工作电流：手动状态电流：≤25mA； 3.自动状态电流：≤12mA； 4.状态显示：手动状态：“手动”红色字体区域点亮，“自动”绿色字体区域熄灭； 5.自动状态：“自动”绿色字体区域点亮，“手动”红色字体区域熄灭； 6.外形尺寸：≤300×150×20mm; 7.接线方式：无极性信号二总线（L1，L2); 8.安装方式：壁挂式安装; 9.使用环境：室内，温度 0℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露）; 10.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选。
74 | 感烟探测器 | 17 | 只 | 烟雾异常感应 1.工作电压：总线 ≤28V 2.工作电流：监视状态：＜400 uA 报警状态：＜2 mA 3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮 4.外形尺寸：≤Φ120 mm×50 mm（含底座） 7.接线方式：无极性二总线（L1、L2） 8.安装方式：吸顶式安装 9.使用环境：室内，温度-10 ℃—+55 ℃，相对湿度≤95%（40 ℃±2 ℃无凝露） 11.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选 12.适用底座：DZ-A16
75 | 感温探测器 | 33 | 只 | 1.工作电压：总线 ≤28V； 2.工作电流：监视状态：＜400 uA 报警状态：＜2 mA； 3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮； 4.报警类型：A2 类 54℃—70℃； 5.接线方式：无极性二总线（L1、L2）； 8.安装方式：吸顶式安装； 10.使用环境：室内，温度-10 ℃—+50 ℃，相对湿度≤95%（40 ℃±2 ℃ 无凝露）； 11.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选； 12.适用底座：DZ-A16。
76 | 安装材料 | 5 | 项 | 管路线缆等耗材和固定支架
77 | 音柱播放系统 | 2 | 台 | 1.功率:≥200W 2.覆盖距离：≥80米。 3.频率响应与音质：20Hz-20kHz，及更宽频率：总谐波失真≤0.1% 4.网络协议与接口：支持TCP/IP、UDP、IGMP，远程控制。 5.多设备联动：支持POE供电、蓝牙4.0以上、RS485/Modbus协议； 6.智能接口：XLR、RCA、Hi-Z等多输入接口，兼容第三方安防系统。 7.防护等级与材质：IP65防水防尘或以上； 8.低音单元：低音单元振膜外径≥10cm，音圈直径≥25mm，磁体直径≥80mm，磁体类型为铁氧体磁体或钕铁硼 9.高音单元：1X1寸喉口25mm芯內磁钕磁高音
78 | 音箱及收音系统 | 8 | 台 | 1.低音单元：1×18＂及以上。 2.额定功率：≥600W/8Ω 3.峰值功率：≥2400W/8Ω 4.灵敏度：101dB±3dB，1w/1m 5.最大声压级：≥129dB continuous,135dB peak 6.频率响应：35Hz-250Hz或更宽频率响应。 7.连接插座：2×Speakon NL4
79 | 音柱支架 | 2 | 套 | 用于固定音柱
80 | 网络音频处理器 | 1 | 台 | 模拟指标： 1.频率响应： 20Hz~20kHz：+0.21/-0.17 2.通道间隔离度（+4 dB 1k） -85.4 dB 3.总谐波失真加噪声（THD+N） -20dBFS @ 1kHz：0.0057％ 4.通道间隔离度（+4 dB 20k） -76.4 dB 5.噪音电平（20/20k 带通） -80.1dBFS 6.等效噪声 -120.3dBu 7.噪声电平（A 计权） -83.1 dBFS 8.延迟 2.5ms 数字指标： 1.采样频率 48KHz 2.话筒输入频率响应 20Hz~20kHz： ±0.15dB 3.量化比特值 24bit 4.线路输入频率响应 20Hz~20kHz： ±0.15dB 5.输出电压 4.78Vp-p 6.噪音电平（20/20k 带通） -126.3dBFS 7.时基抖动 ≤0.003UI 8.噪声电平（A 计权） -128.2dBFS 9.等效输入噪声 ≤-120dBu 10.串音：通道间隔离度（-20dBFS 20~20k） -105.8 dB 11.信噪比 ≥105.8dB 12.电平差：通道间电平差（-20dBFS 20~20k）0dB 13.总谐波失真加噪声（THD+N） -20dBFS @ 1kHz：＜0.0005％ 14.相位差：通道间相位差（-20dBFS 20~20k） 0° 电气参数： 1.额定功耗 40W 2.交流频率 47~63Hz 3.交流输入电压范围 88~265VAC 4.尺寸（长高宽）482.6mm×44.45mm×370.0mm
81 | 数字调音台 | 1 | 台 | 确保了音频信号的准确性、稳定性和高质量。 数字调音台具有多路输入，每路的声信号都可以单独进行处理，如放大、音质补偿（高音、中音、低音）、空间定位等。
82 | 手持话筒（套装） | 1 | 套 | 技术参数： 1.频率范围：640-690MHz(±0.1MHz)； 2.可调信道数：500×2； 3.预设群组数：20组，每组预设25个频率； 4.工作有效距离：150米（空旷距离）； 5.电池寿命:不小于8小时； 6.天线带9V供电，可直接连接天线叶子； 7.动态范围：90dB； 8.失真度：＜0.5%； 9.频率响应：30-20KHz/±2dB； 10.信噪比：90dB； 11.接收灵敏度：-95dBm； 12.电源供应：DC12V-18V 1A； 13.音频输出接口3个：1×6.3mm混合输出，2×XLR通道平衡输出； 无线手持麦克风： 1.发射功率：30mW 2.调制方式：FM 3.最大调制度：40KHz 4.高次谐波：＜-60dB 5.供电电压：1.5V AA电池2节 6.持续使用时间：＞8小时 无线腰包：1.发射功率：30mW 2.调制方式：FM 3.最大调制度：40KHz 4.高次谐波：＜-60dB 5.供电电压：1.5V AA电池2节 6.持续使用时间：＞8小时
83 | 人工辅助样品存取设备 | 4 | 套 | 人工辅助样品存取，包含车载控制以及智能控制系统等。配备多种安全装置，如超载保护、防倾翻装置、紧急停止按钮等。人工控制移动方向，具备转向和升降功能，方便存取样品，确保人员和样品安全。电动行走，电动升降，操作人员站在升降台上可以在任意高度操控设备行走和升降，最大抬升高度不低于两米，充电款，工作时无需外接电源。
84 | 含智能芯片专用样品瓶（1000ml） | 135800 | 个 | 定制配套专用棕色磨口玻璃瓶，防尘防潮防鼠，直径10.5 cm，高度21.5 cm， 口外径：7.5 cm， 瓶口直接大于4cm，容量约1000 mL；含有智能标签，瓶+盖子实现四码一体化管理，与管理系统兼容，实现样品在库精准定位、出入库智能管理。
85 | 手持终端等智能外设系统 | 11 | 套 | 屏幕尺寸不小于6.5英寸，Android 系统，支持5G网络，不小于128G内存，定制化支持RFID和二维码识别功能。通过扫描RFID和样品查询可以定位样品的具体位置（样品存放单元）。 移动端和桌面端信息同步功能，移动端能够实现直接控制智能密集柜运作的功能，如可以控制智能密集柜打开关闭；样品库手持APP具有通过移动端扫描样品RFID标签实现样品批量出入库功能以及样品盘点功能。并详细描述样品库的管理流程，如样品信息登记、标签制作、入库、出库、库存盘点等。
86 | 智能中控导台 | 1 | 套 | 1.载重≥1000kg，设置在一楼样品库，集成整个库房终端设备管理及通讯所需的各管理平台，并集成入库、出库全套电子设备。 2.实现入库时智能瓶-盖绑定入库，非正常出库检测，以及快速出入库等功能。 3.具有不少于五个超高频桌面式读写器：（1）通信接口 RS232 、USB；（2）外置电源适配器24V 3A；（3）串口通信速率：57600 BPS；（4）天线极化方式近场天线，天线增益10dbi；（5）读取距离读距：＜2m，写距：＜0.5m；（6）空中接口协议：EPCglobal UHF Class 1 Gen2 /ISO 18000-6C、 6B；（7）工作频率范围：840MHz ~ 960MHz。 4.台式电脑五套：八核，CPU：龙芯系列， 独立显示器，显存容量2GB，无线网卡，不少于3个USB接口。打印机复印扫描一体机1台支持无线打印，端口：USB、以太网口，WIFI端口。 5.与样品库各系统兼容，数据交换流畅，与机器人无缝衔接。另外还包含标签打印机、电子标签、激光刻字机、电子秤等）实现智能标签制作，并配置桌面标签转换仪器。
87 | 信息显示大屏 | 4 | 套 | 实时显示样品库内样品存储位情况，可用空位，环境温度、湿度、时间等信息；可连接有线/无线网络，1-4楼各一套。
88 | 信息播放系统 | 4 | 套 | 智能触摸一体机，内置摄像头麦克风、双系统I7+16G+256G；用于展示土壤样品库的基本情况介绍以及土壤样品库基本公开资料。
89 | 纸盒与木盒样品智能存储系统及配套设施 | 85 | 套 | 1.按照纸盒样品1.5万个，整段标本1000个测算，配套存储系统及定位系统与瓶装样品管理系统兼容。 2.底梁用料为3.0mm，相当或优于上海宝钢优质钢板， 立柱为1.5mm 上海宝钢优质钢板，搁板和抽屉均为1.0mm，相当或优于上海宝钢优质钢板。单个抽屉承重60kg以上，轨道采用优质 45#实心方钢，轴轮采用高强度铸铁，设计运行寿命50年以上。 3.固定列21寸液晶显示屏。移动列8寸液晶显示屏，人脸识别、九宫格、密码解锁,语音提醒，温湿度显示，照明功能，网络远程操作功能，各类保护功能，氛围灯光。 4.整段标本需要33个柜，11架，528个抽屉。纸盒样品共需52个柜，13架，1040个抽屉。
90 | 风干样品架 | 36 | 套 | 根据房型定制W900×D500×H2300mm 六层双面式，底架3.0mm，立柱1.5mm，层板1.0mm，挂板1.0mm，包含温湿度检测传感器和显示系统。
91 | 检测档案智能存储柜 | 45 | 立方 | 1.移动智能密集柜,含有温湿度感应器和显示系统； 2.参考规格：长900×宽570×高2500mm； 3.标准六层存放，每层净高350五、首列和末列带门，底架、层板、立柱分别带六道加强筋； 4.挂板带两道加强筋；采用优质冷轧钢板、一次成型工艺，单层承重80kg以,固定列21寸液晶显示屏。移动列8寸液晶显示屏,人脸识别、九宫格、密码解锁,语音提醒,温湿度显示,照明功能,网络远程操作功能,各类保护功能,氛围灯光。
92 | 恒湿净化一体机 | 15 | 套 | 除湿量：90L/天； 防水等级IPX4； 7英寸以上触摸屏； 机身尺寸不大于600×500×1755mm。
93 | 驱鼠设备 | 10 | 套 | 采用现代微电子技术手段，可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波，作用于老鼠的听觉系统和神经系统，使其产生不适和不快，而逃离现场。 电源电压: AC220V/50HZ。 消耗功率: 小于15W。 频率范围: 极低频电磁波：0.8HZ--8HZ 间歇:160秒； 超声波: 20---55KHz/35 KHz 间歇:80秒；100㎡内配置一台，一个房间至少1台。
94 | RFID智能密集柜 | 36 | 立方 | 智能定位到档案盒，W900×D570×H2500mm，六层双面存放，采用一级冷轧钢板，一次成型六道/两道工艺，底架3.0mm，立柱1.5mm，层板1.0mm，挂板1.0mm，地上平铺轨道，不破坏地面，两列之间配置防撞条，防止碰撞产生噪音，固定列21寸液晶显示屏。移动列8寸液晶显示屏，人脸识别、九宫格、密码解锁，语音提醒，温湿度显示，照明功能,网络远程操作功能,各类保护功能,氛围灯光。存储逻辑按照按照市-县/区分级存放资料，每个县/区资料实现智能定位和灯光指引资料存取，配备管理员工作站。
95 | 档案标签 | 5040 | 个 | 基材材质：格拉辛基材,天线制程方式：铝蚀刻,协议Protocol：ISO/IEC 18000-6C,芯片防静电(ESD)性能：2KV 。
96 | 标签打印机 | 1 | 台 | 自带RFID功能，与档案管理系统直接对接，完成RFID标签数据的绑定，以及档案信息的打印。
97 | RFID盘库系统 | 1 | 套 | 1.支持RFID识别(需在招标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的软件测试报告，测试报告需在“中国软件测评中心”官网可查并提供查询截图)； 2.可以对档案状态进行监控(需在招标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的软件测试报告，测试报告需在“中国软件测评中心”官网可查并提供查询截图)； 3.标签转换系统运行在RFID馆员工作站设备上（或称“档案加工设备”），实现档案标签的初始化等工作。 4.系统包括档案标签与层架标签的注册、更换、注销等功能，同时支持档案的查询统计、导入导出等功能。
二、智能中控平台
1 | 展览馆超高清LED显示屏 | 10 | 平方米 | 全屏尺寸： 宽5米×高2米，面积10平米； 全屏分辨率：4224×1512； 全屏:宽11个箱体，高9个箱体，共99个箱体； LED类型 SMD 3in1 1212 国星金线； 1) 像素间距：1.5625mm ；2) 像素密度：409600/㎡pixels/m² ；3) 箱体尺寸：600mm×337.5mm ；4) 箱体分辨率：384×216 5) 前维护箱体。
2 | 钢结构支架 | 10 | 套 | 大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患
3 | 音柱播放系统 | 2 | 台 | 1.功率:≥160W 2.覆盖距离：≥80米。 3.频率响应与音质：15Hz-20kHz，及更宽频率：总谐波失真≤0.1% 4.网络协议与接口：支持TCP/IP、UDP、IGMP，远程控制：通过网页或移动端调节音量、切换内容； 5.多设备联动：支持POE供电、蓝牙4.0以上、RS485/Modbus协议； 6.智能接口：XLR、RCA、Hi-Z等多输入接口，兼容第三方安防系统。 7.防护等级与材质：IP65防水防尘，全铝镁合金外壳或聚脲涂层； 8.便携与安装：可拆分音柱+低音单元；
4 | 超低频音箱及收音系统 | 4 | 台 | 1.低音单元：1×18＂及以上。 2.额定功率：≥600W/8Ω 3.峰值功率：≥2400W/8Ω 4.灵敏度：101dB±3dB，1w/1m 5.最大声压级：129dB continuous,135dB peak 6.频率响应：35Hz-250Hz或更宽频率响应。 7.连接插座：2×Speakon NL4
5 | 音柱支架 | 2 | 套 | 与音柱播放系统配套的音柱支架。
6 | 配电箱 | 1 | 台 | 1.智能PLC控制 2.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能； 3.防护措施：具有电源过压、过流、断电保护、分路供电、时序控制措施； 4.扩展功能：可扩展烟感、温感、亮感智能控制等； 5.总功率：20KW。
7 | LED大屏处理器 | 1 | 台 | 1.纯硬件插卡式架构设计，标准5U，金属结构机箱，支持标准机架式安装； 2.前面板内嵌不小于7 英寸液晶显示屏，可触摸进行显示设备运行状态与控制，包括但不限于：设备名称、接口状态、 运行状态，参数设置、固件升级、文件备份、预监回显查看等。
8 | 样品库楼入口宣传大屏系统 | 1 | 套 | （需根据初步设计平面布置图补充对应尺寸和技术参数）
9 | 媒体服务器 | 1 | 台 | 1.采用4U金属结构机箱；外壳防护等级符合GB/T 4280-2017中IP20的要求； 2.最大可支持独立的16路DP输出，单接口分辨率可设置为4096×2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为8192，单口极限高度可设置8192。支持单设备16接口配合同步卡拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为16384×8640@60Hz。 3.配置应满足实际播放需求，且不低于下列要求； 4.CPU:不低于英特尔志强金牌系列处理器、内存不低于64G DDR4 2666高速内存、硬盘不低于1T固态硬盘。
10 | 视频管理平台 | 1 | 台 | 1.支持品牌海康，大华，华为，宇视，天地伟业、科达，安迅士、红苹果等主流品牌的IPC/DVR/NVR私有协议或国标28181协议接入； 2.支持视频实时预览及回放、录像回放检索，下载，巡检； 3.支持定时抓图，手动抓图，图片存储和调用。
11 | 高清网络数字矩阵 | 1 | 台 | 1.高清网络数字矩阵，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 2.机箱高度4.5U，模块化插卡式机箱，满配16个槽位，支持输入、输出板卡混插； 3.本机选配输出接口：≥16路HDMI，支持16块屏（以内）全屏拼接或任意拼接。
12 | 中央控制系统 | 1 | 台 | 1.全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯； 2.采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； 3.采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达792MHZ。
13 | 可视化软件界面编程 | 1 | 套 | 1.根据用户使用需求，定制化编辑操作界面； 2.分布式节点内嵌固化V1.0软件程序，用于实现分布式节点的输入/输出属性定义、ID/IP分配、修改和功能调试； 3.支持分布式节点的统一管理，实现系统的分级权限管理、任务定时执行、云存储备份、系统随机扩容、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览控制和手势操作等所见即所得的人机交互控制功能。 4. 多机切换完全不影响现场； 5.开放式互联网络平台，易于接入各类传感器、执行器，中控系统与日新月异的物联网、互联网对接将非常简便，有利于提高工程设计水平，满足用户最现代的需求。
14 | 8路弱电继电器模块 | 2 | 台 | 1. 8路电源控制器，配合主控机使用，用于控制灯光、电动屏幕、电动窗帘及投影机等外接供电电源。 2.控制器内设8个大电流继电器，每路最大电流20A，最大负载能力2200W，总负载功率44000W。
15 | 平板 | 1 | 台 | 屏幕尺寸：11英寸电容式触摸屏，多点式触摸屏，防指纹。
16 | 接入交换机 | 2 | 台 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，DIN导轨安装，双路冗余9.6-60V DC供电，自然散热)。
17 | 汇聚交换机 | 2 | 台 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口，24个千兆SFP，4个万兆SFP+，交流供电，前维护。
18 | 标准机柜 | 2 | 台 | 1.框架门板1.2mm 2.立柱2.0mm 3.尺寸：≤2000×600×600mm
19 | 操作台 | 1 | 套 | 1.主体框架1.5轧钢板，装饰部分1.0-1.2冷轧钢板，外表面静电塑粉喷涂。后面铝屏风采用2.0加厚铝屏风可以满足多挂显示器。 2. 工作台面板：表面覆盖层应采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度知名品牌亲美家高压耐磨板（HPL），和环保家具树脂漆面.整体厚度不低于26mm，整体连接后平整光滑无缝隙。 3.大面板封边：大面板前端采用与人体接触部位可选用套色喷涂家具环保树脂漆。
20 | 显示器支臂 | 5 | 个 | 高低及俯仰调节，可拼接使用
21 | HDMI编码卡 | 2 | 块 | H.264/MPEG4；单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率。
22 | HDMI解码卡 | 2 | 块 | 支持8路4096×2160@25fps，8路3840×2160@30fps ，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码；支持8路1080P的SVAC解码；支持24路非标D1码流解码；1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割
23 | 线缆及辅材 | 1 | 批 | 大屏周围装饰，消防，摄像头，网线、高清视频线、电源线、电源插头/空开，插座、线材辅材及人工。

## 设备清单
自治区土壤样品库建设项目设备采购清单（A标）
项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求
A标报价合计
一、智能密集架及专用样品瓶
1 | 瓶装样品智能存储柜 | 725 | 立方 | 参考规格：W900×D650×H2500mm 1.智能密集柜功能要求 （一）结构要求 整体结构：由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。 （二）架体结构 1、轨道：由轨道板与轨芯组成，整体采用一次性成型工艺，轨芯采用≥20mm*20mm实心方钢，安装轨道板中间预留凹槽，实心轨芯直接嵌入凹槽内(无焊接，背部螺丝固定)平整性好，方钢每段要求子母链接，稳固性强，轨道可用膨胀螺栓或射钉安装，与地面齐平,也可安装在地表面上。 2、底盘：采用优质热轧钢板，厚度为≥3.0mm。底盘为嵌入式分段组合，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥50mm。底盘可灵活拼接拆装，相邻两节子母结构，具有良好的对接互换性、稳定性，并在前后位置底部设有防倾倒装置，防止架体倾倒。 2.1、底盘质量要求：①耐冷液测试：试样在温度为(23±2)℃、相对湿度为(50±5)%的环境中存放48h后，在温度为(23±2)℃的环境中试验 28d,试验后试样表面应无褪色、变泽和变色、鼓泡、膨胀或其他缺陷；②人工气候老化：110h人工气候老化后，涂层表面无明显变化、无开裂、无粉化。 3、立柱：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.5mm。采用一体成形三面压圆筋，立柱正面宽约50毫米侧面约36毫米，中间压两根筋，正面筋中距离20毫米，立柱两侧2筋距16mm，均匀冲制挂板扣接孔，使层板层数和间距可按需要调整，孔距45mm。 4、搁板：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0㎜，采用7道折弯工艺，一次成型，厚度为≥25mm，要求正面4道压筋，前沿高出3mm挡边，防止档案在移动过程中因为惯性掉落，压筋采用无焊接不断开工艺，更好保障搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重≥80KG； 4.1、搁板质量要求：①耐冲击性：冲击高度1000mm，冲头直径16mm，试验后应无剥落、裂纹、皱纹；②耐冷液测试：试样在温度为(23±2)℃、相对湿度为(50±5)%的环境中存放48h后，在温度为(23±2)℃的环境中试验 28d,试验后试样表面应无褪色、变泽和变色、鼓泡、膨胀或其他缺陷； 5、抽屉：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板； 6、挂板：为立柱与搁板之间的连接的桥梁，承受搁板上档案的重量。挂板采用优质冷轧钢板一体辊压成型，厚度≥1.0mm，双挂钩设计；挂板中间挡棒孔为2条形结构，挡棒插入方孔后可挂扣在挂板上，可防止挡棒两端滑落；中间两个腰形拉伸孔起装饰和加强作用，孔上下位置设有2根圆筋；挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固，防止搁板前后窜动。承重性好，外观新颖，通用性互换性好。 6.1、挂板质量要求：①耐溶剂擦拭性：擦拭30次无露底；②耐冷液测试：试样在温度为(23±2)℃、相对湿度为(50±5)%的环境中存放48h后，在温度为(23±2)℃的环境中试验 28d,试验后试样表面应无褪色、变泽和变色、鼓泡、膨胀或其他缺陷；③耐冲击性：冲击高度1000mm，冲头直径16mm，试验后应无剥落、裂纹、皱纹；④人工气候老化：110h人工气候老化后，涂层表面无明显变化、无开裂、无粉化； 7、侧板：采用优质冷轧钢板，正面按压不变形，厚度为≥1.0mm。 8、门板：门板选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，配有国宝锁，门面平整、时尚简约、美观大方，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 9、顶板：采用优质冷轧钢板一次成型，与立柱和顶边板连接，厚度≥1.0mm。 10、挡棒：挡棒采用优质冷轧钢板下冲折一体成型，厚度≥0.8mm，设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔上，使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。挂扣式挡棒设计更人性，不容易脱落，隔挡能力强，钢性足，挤压不易变形，完全有效的可以防止物体前后窜动。 11、传动机构主要由精铸铁滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、多级速比精制链轮等零(部)件组成。 12、轴承：E级双排向心球轴承； 13、传动轴：45#高碳实心钢； 14、滚轮：高强度铸铁； 15、链轮：摩托滚齿精制 （四）安全防护装置 1、密封装置：密集架列与列之间密封装置采用带磁性气囊式密封条，每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘板，要求防尘、防光、防有害气体。 2、防倒装置：底部设有防倾倒装置，防倾倒装置≧3.0㎜热轧钢板，架体受到外力或较大惯性时通过底盘上的防倒勾将力传到轨道，并通过连接轨道与地面的膨胀螺丝传到地面，防止密集架架体出现倒塌，保障运行安全，防止架体倾倒。 3、限位装置：为防止底盘脱轨，在轨道末端安装限位装置。 3.1、限位装置质量要求：交变盐雾试验：在35℃±2K条件下，用盐溶液喷洒试验样品2h,然后在40℃±2K、相对湿度(93±3)%湿热条件下贮存22h,重复4次。然后试样样品在23℃±2K和相对湿度(50±5)%的标准大气下贮存3d。进行4个循环(28d)试验后，样品无生锈； （五）载重性能 1、搁板静载荷：搁板经静载荷试验后,不得有裂缝,最大挠度应不大于4.0mm,残余变形量应不大于0.30mm。 2、全静荷载：经24h连续试验卸载后，书架的挂板、搁板、立柱及其他结合部位应无塑性变形和其他异常现象。 3、载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验,架体应运动自如,不得有阻滞现象。手柄摇力应不大于11.8N。 （六）制造要求 1、板材的加工：在板材剪切下料、冲压、轧压等工序全部达到模具化、零件组合焊接从轨道、立柱、底盘的钻孔等工序，全部达到工具模具化，具有优良的互换性和协调性。 2、各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起； 3、焊接处应焊接牢固，焊痕光滑平整； 4、涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。 三、智能系统功能 1、固定列人机界面：固定列选用不小于21英寸嵌入式设计的彩色触摸屏控制，可在人机交互面上进行开架、闭架、通风、锁定、查询等操作，并在触摸屏上显示时间、区号、列号、温湿度曲线、档案在库数量、借出数量、活动列在线状态、左/右侧档案类型等信息; 2、移动列人机界面：移动列选用不小于8 英寸嵌入式设计的彩色液晶触摸屏控制，可在人机交互面上进行开架、闭架、锁定、查询等操作，并在触摸屏上显示区号、列号、温湿度、档案在库数量、借出数量、左/右侧档案类型等信息、架内人数信息; 3、电动手动无缝切换：通过密集架摇把，手动控制密集柜移动列柜体的左移、右移。停电、断电或系统故障后自动切换成手动控制功能。 1) 驱动电机：采用成熟的低噪声、无火花、免维护的 24V 直流无刷电机驱动，保证人身及设备安全情况下彻底解决了以往直流伺服电机的定期更换电刷的烦恼。 2) 架体运行：采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行以提高操作效率，80cm 标准通道，单个活动列架体从完全闭合到完全打开的时间应≤10s。 3）开关机时间：开/关机时间≤15s。 4）移动侦测待机唤醒：固定列处于待机状态，当其正前方有人员或物体移 动时，固定列可自动唤醒，且显示屏自动点亮。 4、智能控制： a) 固定列移动列查看架体档案信息：可通过显示屏显示架体的位置、温度、湿度、档案在库数量、借出数量、左/右侧档案类型等信息； b) 自动闭架：可按设定的无人操作闭架时间自动闭架，并可在固定列触摸屏上设置无人操作自动闭架时间； c) 智能照明：可通过活动列触摸屏开启LED 照明灯，当检测到有人员进入活动列移动形成的通道后，LED照明灯应自动开启。当活动列闭架后，LED照明灯由开启状态转为关闭状态； d）LED灯耐热要求符合：其他的绝缘部件：温度为75℃，用直径5㎜的钢球以20N的压力压迫该面，进行球压试验，1h后将球从样品下取下，样品在冷水中浸10s使其冷却，测量压痕的直径，不得超过2㎜； f) 自动通风：智能密集架每个区都配置温湿度检测模块，根据设定的温湿度上下限，当检测到的温湿度超限时，可自动打开架体进行通风； g) 系统自检：开机后可自动对网络、通信、环境等进行自检，并将自检结果显示在固定列显示屏，自检通过进入登录界面； h) 电子标签：可通过显示屏显示存放档案的电子标签，并可通过客户端软件修改电子标签的内容。 i) LED数码显示管显示功能: 可在活动列、固定列上LED数码显示管上显示区号、列号，活动列LED上数码显示管上给出移动方向指示，并可在活动列触摸屏上设置列号； 5、安全保障： a) 防挤压保护：当柜体运行方向受到 200N±5N 反向拉力时架体可自动停止运行； b) 安全防护：防尘、防鼠、防震、防挤压、防倾倒，过载保护、漏电保护； c) 运行时保护：可通过客户端软件设置驱动电机的运行保护时间阈值，当驱动电机的运行时间超过设定的阈值时，可自动停止； d) 过载保护：自动判断电机在过流时是处于完全堵转状态还是在运行状态 或电机短路状态，如过流时是处于运行状态，控制板将限流值设定在固定值，以保持驱动能力；如电机处于纯堵转状态，则控制板 3 秒后停在工作，以确保控制板与电机的安全； e) 阻挡保护：架体运行过程中，有人员进入架体，架体自动停止运行； f) 漏电保护：出现异常漏电时，系统会自动切断电源； g）电线安全：电线具有不延燃性，符合GB/T18380.12-2022标准不延燃试验要求； 6、安全接头：列与列之间 220V 供电插头，选用安全插头，替代绿端子，保证安全用电。插头具备锁止装置，防止意外拔出。 7、人员计数：显示进出架体的人员数量，当架内有人时，控制架体禁止运行，且有语音提示； 8、快速打开通道：可控制 2 个相邻的活动列架体按相反的方向同时运行，实现通道快速开启。 9、参数同步：通过在固定列上设置架体参数，同步到移动列上。 10、语音控制：智能密集架语音控制集成于固定列，可通过语音识别对密集架样品进行打开、关闭、通风等操作。
2 | 纸盒与木盒样品智能存储柜 | 142 | 立方 | 参考规格：W1100×D700×H2500mm 1.按照纸盒样品1.5万个，整段标本1000个测算，配套存储系统及定位系统与瓶装样品管理系统兼容，采用抽屉式样品智能柜。 2.底梁用料为3.0mm优质钢板， 立柱为1.5mm 优质钢板，搁板和抽屉均为1.0mm优质钢板。单个抽屉承重80kg以上，轨道采用优质 45#实心方钢，轴轮采用高强度铸铁，设计运行寿命50年以上。 3.固定列21寸液晶显示屏。移动列8寸液晶显示屏，人脸识别、九宫格、密码解锁,语音提醒，温湿度显示，照明功能，网络远程操作功能，各类保护功能，氛围灯光。 4.整段标本需要33个柜，11架，528个抽屉。纸盒样品共需36个柜，9架，720个抽屉。
3 | 土壤档案智能存储柜 | 35.28 | 立方 | 参考规格：W900×D560×H2500mm，六层双面存放，采用一级冷轧钢板，一次成型六道/两道工艺，底架3.0mm，立柱1.5mm，层板1.0mm，挂板1.0mm，地上平铺轨道，不破坏地面，两列之间配置防撞条，防止碰撞产生噪音。
4 | 检测档案智能存储柜 | 44.1 | 立方 | 1.参考规格：W900×D560×H2500mm； 2.标准六层存放，每层净高350mm、首列和末列带门，底架、层板、立柱分别带六道加强筋； 3.挂板带两道加强筋；采用优质冷轧钢板、一次成型工艺，单层承重80kg以上。
5 | 风干样品架 | 36 | 套 | 根据房型定制W900×D560×H2500mm 六层双面式，底架3.0mm，立柱1.5mm，层板1.0mm，挂板1.0mm，包含温湿度检测传感器和显示系统。
6 | 样品瓶（1000ml） | 135800 | 个 | 定制配套专用棕色磨口玻璃瓶，防尘防潮防鼠，直径10.5 cm，高度21.5 cm， 口外径：7.5 cm， 瓶口内径大于5cm，容量约1000 mL。
二. 环控系统配置设备
（一）环境中心控制平台
7 | 智慧库房环境监控平台 | 1 | 项 | 1.可通过智能接口实时监测档案库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TOVC、C02、紫外线、漏水、烟雾、人体红外等数据监测，并通过数据分析自动控制空调、加湿除湿净化一体机、窗帘、网络继电器等设备; 2.可解决档案安全的“十防”问题（防火、防盗、防高低温、防潮湿、防水、防光、防尘、防有害气体、防霉、防虫）; 3.发生重点安全隐患会及时声光报警和远程报警（电话、短信），为用户提供便捷智能的环境控制; 4.实时对环境数据存储，可进行查询和取证，并能通过折线图等可视化大屏显示。
8 | 智能区域控制器 | 9 | 台 | 1、CPU：≥2.5GHz主频； 2、内存：≥4G运存； 3、存储：≥60G固态硬盘； 4、显示接口：1个VGA口，1个HDMI口； 5、网络接口：1个集成Intel@GbE网口； 6、COM接口：2个COM口(1个RS232，1个RS485) ； 7、USB接口：4个USB口； 8、音频接口：MIC*1和3.5mm音频输出，带喇叭； 9、收音：具备全指向性收音功能，采用高灵敏度的电容麦芯和降噪芯片，支持智能降噪和抗干扰，能够在复杂的声音环境下使用； 10、电源：标配12V DC接口，外径5.5mm，内径2.5mm； 11、开机方式：开关启动，支持来电自启； 12、亮度：300cd/㎡； 13、可视角度：45/45/20/40(Typ.)(CR≥10) ； 14、显示颜色：16.7M； 15、色域 NTSC：72％； 16、分辨率：1920x1080； 17、屏幕比例：16:9（宽屏）； 18、高清标准：1080p（全高清）； 19、响应时间：4ms。 20、触摸类型：G+G电容10点触摸屏； 21、输入方式：用手指或触控笔等导体接触操作； 22、屏幕尺寸：≥21.5寸； 23、产品具有抗菌性能：抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%、大肠杆菌≥99%、肺炎克雷伯氏菌≥99%）；抗菌效果：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌均具有较好的抗菌效果）；（3）防霉性能：耐霉菌性等级达到0级（菌种至少需包含黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉）； 24、支持滑动屏幕取消，可以支持手动关闭报警音但不关闭报警灯光； 25、支持设置三级的报警机制，可以对报警的类型和报警方式进行配置；一级报警：报警类型包括入侵、水浸、烟雾报警，报警方式为弹窗报警+闪灯报警+警鸣报警：二级报警：报警类型包括温度过低、温度过高报警，报警方式为弹窗报警+闪灯报警；三级报警：报警类型包括低温、高温报警，报警方式为弹窗报警； 26、信噪比：≥90dB；
9 | 智能电源控制器 | 9 | 台 | 1.输入电压：AC(交流)100-240V~50/60Hz； 2.输出电压：DC(直流)12V； 3.输出电流：DC(直流)12.5A。
10 | 多功能声光报警器 | 9 | 台 | 1.工作方式：LED闪亮+常亮； 2.材质：灯罩PC材质 底座ABS材质； 3.底座：可180°折叠，无障碍旋转，坚固耐用，满足不同工作场景需求； 4.发光颜色：红、黄、绿； 5.蜂鸣器分贝：85分贝； 6.工作电压：DC 12V、24V； 7.产品具备耐热抗震双层灯罩，采用耐热性聚碳PC原料，耐高低温，防水防尘，透光性好。
（二）温湿度、空气质量监测与控制
11 | 空气质量云测仪 | 10 | 台 | 1、直流供电：DC 10-30V； 2、最大功耗：0.5W（24V DC 供电）； 3、检测参数：PM2.5、PM10、TVOC、CO2、甲醛等； 4、产品符合GB/T17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》要求，依据GB/T17626.5规定的试验方法，对设备电源端口施加线对线±0.5KV的干扰，试验过程中及试验后设备应工作正常.
12 | 智能温湿度感知节点 | 10 | 台 | 1.直流电源:10-30V DC； 2.最大功耗:0.4W； 3.精度:湿度 ± 3%RH（60%RH，25℃），温度:±0.5℃（25℃）； 4、变送器电路工作温湿度:-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）； 5、探头工作温度：-40~+80℃； 6、探头工作湿度:0~100%RH； 7、通信协议:Modbus-RTU通信协议； 8、温湿度检测原理：采用数字式温度和湿度传感器，将热电阻及湿敏电容封装到一个小芯片中，采用全量程多段标定，并将标定数据存储到芯片中； 9、温度精度：±0.5℃（25℃）； 10、湿度精度：±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)； 11、接线端子采用军工级弹簧式免螺丝端子，一压一插即可接线，现场即使没有螺丝刀也能快速接好线，可适应线径0.3～2.0mm2； 12、温度和湿度存在校验，可自校准； 13、可通过按键、配置工具、485命令的任意一种修改设备通信参数； 14、10~30V直流宽电压范围供电，可扩展分体式探头； 15、长期稳定性：温度 ≤0.1℃/y，湿度 ≤1%RH/y； 16、响应时间：温度 ≤25s（1m/s风速），湿度 ≤8s（1m/s风速）；
13 | 恒湿净化一体机 | 15 | 套 | 1、除湿量（L/24h）：70-90； 2、加湿量（kg/h）：6-8； 3、适用于70-120㎡空间； 4、PM2.5净化效率≥99.90%； 5、风量(m³/h)：0-1600； 6、功率(KW)：0.15-1.2； 7、电源(10A) 220V（50Hz）； 8、净化配置（五级净化）； 9、G3无菌初效滤网+H12低阻高效过滤器+双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+银离子抑菌触媒过滤网； 10、触屏控制器：≥7寸屏； 11、空气质量显示：温度、湿度、PM2.5； 12、内置水箱容积（L）：≥35； 13、通讯接口：RS485； 14、智能操作控制器：PLC智能可编程控制系统； 15、加水方式：人工/自动
14 | 排水管材辅材 | 6 | 套 | 根据项目现场实际情况提供排水管材辅材及配置服务。
15 | 健康防护一体机 | 8 | 台 | 1、采用不小于6寸彩色电容触摸屏控制； 2、触摸屏可实时显示空气质量数据(包括不限于温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC、甲醛等) 和设备运行状态参数设置等； 3、工作模式包括自动模式、手动模式、节能模式、远程控制等； 4、采用低阻高效过滤器、银离子抑菌过滤装置、多层HEPA滤芯、椰壳活性炭滤芯、双波段纳米光氢离子净化装置、湿式除尘过滤装置、高压静电除尘装置、臭氧分解触媒等多种净化装置，能有效除尘、灭菌、去除TVOC、甲醛、臭氧等； 5、具有滤芯清洁、更换提醒、故障自检、历史数据统计等功能； 6、采用标准MODBUS通信协议,具备RS485远程监控端口，可和综合管理平台无缝对接，实现多台设备的集中监控； 7、新风量:≥1200m³/h； 8、颗粒物CADR值:≥1200m³/h； 9、甲醛CADR值:≥600m³/h； 10、颗粒物CCM:P4； 11、甲醛CCM:F4； 12、PM2.5净化效率:≥99%； 13、最高档噪音值：≤67dB； 14、病菌单次拦截面：≥16m²。
16 | 壁挂式新风净化机 | 12 | 台 | 1.采用全彩电容触摸屏，可实时显示室内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、CO₂浓度等数值； 2、内循环模式风量：≥480m³/h、新风模式风量：≥480m³/h； 3、净化方式：采用两片以上的HEPA过滤器； 4、工作电压：AC220V； 5、空气净化效率指标：PM2.5去除率≥99%；TVOC净化率≥99%； 6、噪音：＜40dB； 7、工作模式：支持自动、手动、定时三种工作模式，支持高低风速调节、过滤器更换提醒功能； 8、通信：RS485接口，标准Modbus RTU协议，支持与监控系统对接进行统一监控。
17 | 智能空调控制模块 | 20 | 套 | 1、直流供电：DC 10~30V； 2、功耗：0.3W； 3、使用环境：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露）； 4、通信接口：RS485；标准的MODBUS-RTU协议； 5、通信波特率：9600； 6、支持外挂红外探头，红外发射延长线可达5米； 7、需具备通过智慧档案库房一体化管控平台系统可以学习99.9%的空调遥控器，可学习23组按键功能，带有485接口，可通过MODBUS-RTU协议代替遥控器对空调进行控制，批量召测下载学习码； 8、ModBus通信地址可设置，波特率可修改； 9、供电：10~30V DC； 10、远程采集空调控制器所在地的温度； 11、根据设定的温度下限值、上限值自动开关空调； 12、设备配置有掉电保护功能，掉电保存设置的参数。
18 | 精密控温控湿机组-12.7kw | 4 | 台 | 1. 控制范围（温度）： 5-40℃±1℃； 2. 控制精度（湿度）： 10%-90%±5%； 3. 制冷量 KW： 12.7kw； 4. 加热功率kw： 10kw； 5. 除湿量 kg/h： 12kg/h； 6. 加湿量kg/h： 5kg/h； 7. 加湿功率kw： 3.75kw； 8. 循环风量 m3/h： 2800m3/h； 9. 内机电源： 380V/50Hz； 10. 制冷剂： R410A； 11. 控制系统： 7寸触摸屏智能控制系统； 12. 风机功率（室内）kw： 0.55kw； 13. 外机功率(室外）kw： 4.7kw； 14. 额定总功率： 19kw； 15. 内机尺寸： 950×550×1800mm； 16. 内机重量： 105kg； 17. 气管/液管： 单系统：12.7/19×1组； 18. 外机出风： 侧出； 19. 外机尺寸（侧出风）： 1143×468×1430mm； 20. 外机电源： 380V/50Hz； 21. 外机重量 ： 130kg； 22. 两器端板采用2.5mm铝合金材质； 23. 国际品牌压缩机，COP能效比高，噪音底，性能稳定； 24. 变频全铜电机，噪音低，能耗小，送风强劲； 25. 标配快速填充针阀； 26. 品牌内螺纹紫铜管∅7mm，1.8mm密度铝翅片设计； 27. 电控箱标准线槽布局； 28. S3防爆级电容。
19 | 精密控温控湿机组-24.5kw | 6 | 台 | 1. 控制范围（温度）： 5-40℃±1℃； 2. 控制精度（湿度）： 10%-90%±5%； 3. 制冷量 KW： 24.5kw； 4. 加热功率kw： 10kw； 5. 除湿量 kg/h： 20kg/h； 6. 加湿量kg/h： 10kg/h； 7. 加湿功率kw： 7.5kw； 8. 循环风量 m3/h： 4000m3/h； 9. 内机电源： 380V/50Hz； 10. 制冷剂： R410A； 11. 控制系统： 7寸触摸屏智能控制系统； 12. 风机功率（室内）kw： 0.55kw； 13. 外机功率(室外）kw： 8.2kw； 14. 额定总功率： 26.3kw； 15. 内机尺寸： 950×550×1800mm； 16. 内机重量： 135kg； 17. 气管/液管： 单系统：12.7/19×1组； 18. 外机出风： 顶出； 19. 外机尺寸（侧出风）： 920×860×1060mm； 20. 外机电源： 380V/50Hz； 21. 外机重量 ： 190kg； 22. 两器端板采用2.5mm铝合金材质； 23. 国际品牌压缩机，COP能效比高，噪音底，性能稳定； 24. 变频全铜电机，噪音低，能耗小，送风强劲； 25. 标配快速填充针阀； 26. 品牌内螺纹紫铜管∅7mm，1.8mm密度铝翅片设计； 27. 电控箱标准线槽布局； 28. S3防爆级电容。
20 | 精密控温控湿机组-26.7kw | 10 | 台 | 1. 控制范围（温度）： 5-40℃±1℃； 2. 控制精度（湿度）： 10%-90%±5%； 3. 制冷量 KW： 26.7kw； 4. 加热功率kw： 10kw； 5. 除湿量 kg/h： 20kg/h； 6. 加湿量kg/h： 10kg/h； 7. 加湿功率kw： 7.5kw； 8. 循环风量 m3/h： 6800m3/h； 9. 内机电源： 380V/50Hz； 10. 制冷剂： R410A； 11. 控制系统： 7寸触摸屏智能控制系统； 12. 风机功率（室内）kw： 1.1kw； 13. 外机功率(室外）kw： 11.2kw； 14. 额定总功率： 29.8kw； 15. 内机尺寸： 950×550×1800mm； 16. 内机重量： 155kg； 17. 气管/液管： 单系统：25/19×1组； 18. 外机出风： 顶出； 19. 外机尺寸（顶出风）： 920×860×1060mm； 20. 外机电源： 380V/50Hz； 21. 外机重量 ： 260kg； 22. 两器端板采用2.5mm铝合金材质； 23. 国际品牌压缩机，COP能效比高，噪音底，性能稳定； 24. 变频全铜电机，噪音低，能耗小，送风强劲； 25. 标配快速填充针阀； 26. 品牌内螺纹紫铜管∅7mm，1.8mm密度铝翅片设计； 27. 电控箱标准线槽布局； 28. S3防爆级电容。
（三）库房漏水、火情、偷盗行为监测
21 | 漏水报警器 | 25 | 台 | 1、直流供电：DC10-30V； 2、最大功耗：0.4W； 3、检测对象：自来水、纯净水和其他水源； 4、变送器电路工作温度：-20℃~+60℃，0%RH~80%RH（非结露）； 5、输出信号：RS485输出 ModBus-RTU协议 N81无校验； 6、报警输出延时可调：0-65535s。
22 | 高灵敏漏水探测绳 | 100 | 米 | 1、线缆直径： 6mm； 2、检测导线内阻：5欧姆/100m； 3、报警泄漏量：线缆接触液体最小2cm。
23 | 烟雾探测器 | 50 | 台 | 1、设备采用吸顶式安装方式，防拆盒盖设计方式； 2、设备采用光电感烟器件微处理器，自动温度补偿； 3、设备具备全方位360°探测,采用贴片技术，抗EMI、RFI干扰； 4、设备符合标准：GB 4715-2005点型感烟火灾探测器； 5、设备附带手动测试报警按钮； 6、设备报警输出延时可设置：0-65535；报警声响需≥80dB；烟雾灵敏度：1.06±.26%； 7、工作环境：-10℃~50℃，≤95%，无凝露； 8、信号输出：RS485，通讯协议：modbus-rtu，N 8 1； 9、设备采用485组网通信，不得使用开关量型烟雾探测器，设备需通过智慧档案库房一体化管控平台系统体现出设备是处于报警状态、正常状态、故障状态，并将三种状态体现在系统软件中。
24 | 红外微波人员探测器 | 11 | 台 | 1、供电电源：10~30V DC； 2、功耗：0.3W； 3、传感器类型：红外微波传感器； 4、报警延时：0-65535S可调 （报警持续时间）； 5、延时报警：软件设置（发生报警的延时）； 6、工作频率：24.00~24.25Ghz； 7、安装方式：吸顶； 8、安装高度：2.5~6m； 9、探测范围：直径6m(安装高度3.6m时)； 10、探测角度：全方位360°； 11、信号输出：RS485； 12、通信协议：Modbus-RTU； 13、工作环境：-10℃~50℃，湿度≤95%（非结露）； 14、功能特点：采用 8-bit 低功耗 CMOS 处理器，具有自动温度补偿功能； 15、抗RFI干扰：20~1000MHZ（如移动通信）； 16、三种报警延时输出。
25 | 智能防破坏感知节点 | 25 | 台 | 1、探测距离：混凝土/1.0m,固定窗/2.5m, 金属/2.5m，板材/2.5m； 2、传感器：压电传感器； 3、灵敏度：旋钮可调； 4、标称电压：DC 9-16V； 5、标称电流：静态时13mA，报警时11mA； 6、工作温度：-20℃至55℃； 7、工作湿度：10%至90%； 8、安装方式：墙面安装； 9、尺寸：107.2mm*29mm*21.5mm； 10、重量：40.8g。
（四）库房光线、鼠害监测与控制
26 | 智能光线感知模块 | 25 | 套 | 1、直流供电：10-30VDC； 2、最大功耗：0.06W； 3、工作温度：-25℃~60℃； 4、典型精度：±10%FS（@365nm,60%RH,25℃）； 5、紫外线强度量程：0~15 mW/cm2； 6、分辨率：0.01 mW/ cm2； 7、紫外线指数量程：0-15； 8、测量波长范围：波长290-390nm； 9、线性度：≤±1%； 10、年稳定度：≤±3%； 11、反应时间：0.2s； 12、输出信号：485(Modbus-RTU协议)。
27 | 智能窗帘控制模块 | 25 | 套 | 1、设备选用高品质驱动电机，以保证窗帘的负载以及运行的平稳性； 2、设备支持百分比控制，支持拖动进度条； 3、设备支持软启动，停电支持手动； 4、设备支持行程自动设置； 5、设备支持通用DT82轨道。 设备参数： 1、颜色分类：银色； 2、波特率：9600Hz； 3、材质：铝合金； 4、电压：220V； 5、无线频率：433Mhz； 6、通讯方式：支持总线、无线、有线方式连接，支持RF17和总线转无线杜亚版无线控制。
28 | 电动窗帘轨道 | 30 | 米 | 1、轨道采用加厚铝镁合金，表面进行电泳涂装工艺处理，使得轨道不易氧化、不易生锈，更加坚固耐用； 2、轨道内置静音轴承设计，降低摩擦系数，运行更静音； 3、滑车主体部分采用304不锈钢，强度高，耐腐蚀，经久耐用； 4、皮带内嵌加强丝，可实现重物负载。
29 | 3键编程智能灯光控制模块 | 6 | 套 | 1、设备采用大功率不粘连的双线圈优质继电器，降低功耗； 2、设备支持无网络状态下的控制功能，支持脱离主机运行，发送自定义场景指令； 3、设备支持通过自定义协议接入三方总线控制系统； 4、设备支持背景灯单独控制，支持不同背景灯亮度； 5、设备支持延时关闭和延时打开； 6、设备使用插拔式总线插头，方便运维； 7、设备使用智能触摸开关，可同时控制强电和弱电。 设备参数： 1、底盒：采用86加深底盒，圆耳； 2、面板：采用电容2.5D倒角玻璃材质,8.1MM厚； 3、感应方式：采用电容触摸式感应方式，触摸灵敏度高； 4、工作温度：-10-50℃； 5、边框：采用铝合金材质； 6、波特率：9600 8 N1； 7、通讯方式：RS485总线； 8、输入电压：100-250V AC； 9、负载功率：阻性负载1800W,感性负载500W；
30 | 智能电驿控制器 | 6 | 台 | 1、供电电压：DC10~30V 宽直流供电，带电源反接保护； 2、功耗：0.8W(12V)； 3、串口：RS485； 4、工作环境温湿度：-10℃～50℃；≤85%RH（非结露）； 5、电流消耗：<35mA+继电器功耗； 6、继电器输出：常开触点，8个输出点可通过指令整体同步控制或独立单点控制； 7、开关量工作功率：10A-250VAC/30VDC； 8、编码：8位二进制； 9、设备需采用485接口、标准的Modbus-RTU协议，实现通过数据指令读取8路输入通道状态、控制8路输出通道状态的功能； 10、设备通讯接口需采用防雷和抗干扰设计，模块采用标准的35mm卡规安装，使用方便。 11、阻燃要求：符合GB/T 5169.11-2017 的阻燃要求并满足灼热丝温度：650℃，施加灼热丝时间：30s。
31 | 驱鼠设备 | 10 | 套 | 1、工作电压：DC 9V； 2、输入电压：100-240V，50/60Hz； 3、产品功耗：少于5W； 4、有效范围：30-150㎡； 5、超声波频率：22-35/25kHz； 6、分贝值：100-125dB，静音工作。
（五）智能环境无线通信模块
32 | LoRa组网通信模块 | 6 | 台 | 1、产品类型: LoRa无线模块； 2、产品尺寸: 82.5*58.5mm； 3、响应时间: 3ms； 4、工作温度: -10℃～60℃； 5、工作湿度：20%～80%； 6、lora收发器： LLCC68； 7、电源：12V-500mA； 8、接口：电源接口×1、485×1； 9、最大输出功率：22dBm； 10、工作频段：433MHz； 11、传输距离：3000m； 12、颜色：银色、黑色、白色可选； 13、外壳机身材料：机身为铝合金。
三、安全防护系统
（一）视频监控
33 | 网络摄像机 | 32 | 台 | 1、产品类型：POE网络摄像机； 2、产品功能：日夜转换，宽动态，红外灯； 3、产品外形：半球； 4、成像色彩：彩色； 5、成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS； 6、有效像素：400万； 7、最大分辨率：2560×1440； 8、压缩格式：视频压缩：H.265／H.264／MJPEG； 9、视频帧率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1280，1280×720）； 10、电源电压：DC 12V±25%/PoE（802.3af）； 11、电源功率：5.5W MAX； 12、存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储； 13、红外照射距离：20-30m。
34 | 网络硬盘录像机（32路8盘位） | 1 | 台 | 1、类型：≥32路非POE满配≥800万像素(4盘位)； 2、视频输入：≥32路； 3、接口：≥4个SATA接口，≥2个RJ45接口，≥1个RS-485接口，≥1个RS-232接口，≥2个USB2.0，≥1个USB3.0，≥16个报警输入，≥4个报警输出
35 | 监控专用硬盘 | 8 | 块 | 1、4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM； 2、单硬盘支持多达32个摄像头的高清流； 3、高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧； 4、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。
36 | PoE交换机 | 6 | 台 | 1、传输速率：10/100/1000Mbps； 2、端口描述：≥16千兆PoE电口+≥2千兆光口； 3、电源功率：端口最大供电率：30W； 4、整机最大供电功率：125W。
37 | 液晶显示器(27寸) | 6 | 台 | 1、屏幕尺寸：≥27英寸； 2、屏幕比例：16:9； 3、接口类型：HDMI,音频输出(耳机接口),D-sub，USB接口； 4、面板类型：IPS； 5、分辨率：1920×1080； 6、响应时间：4ms； 7、刷新率：75Hz。
38 | 机柜（15U600mm深） | 1 | 台 | 15U网络机柜/600×600×810mm（内含1托盘+8孔10A2500WPDU）
（二）门禁控制
39 | 人脸指纹识别门禁一体机 | 11 | 台 | 1、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码、指纹认证方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 2、人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 3、存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，1万枚指纹、15万条事件记录； 4、通信方式：有线网络； 5、使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 6、屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 7、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头。
40 | 门禁辅材配件 | 11 | 套 | 包含适用于单/双开的玻璃/木/铁门门禁配件
41 | IC感应卡 | 100 | 张 | 1.尺寸大小：≤85mmx54mmx0.80mm； 2.材质：优质ABS塑料+金属芯片； 3.感应距离：≤5cm。
四、样品及档案管理辅助设备
42 | 人工辅助样品存取车 | 4 | 套 | 1. 行走方式：人工推行； 2. 升降方式：液压升降； 3. 工作台面：可伸缩； 4. 轮胎：实心轮胎，防滑耐磨，承载能力强； 5. 台面可升高至1.5m; 6. 配备三步书梯。
43 | 手持智能终端 | 11 | 套 | 功能要求： 1、盘点设备配备触摸屏，应具有图形化友好操作界面； 2、设备配套软件能实现档案盘点、错架、顺架、上架等功能； 3、盘点：能显示当前层应有档案数，并能够生成在架档案列表，同在借档案列表比对后能生成遗失档案列表、错架档案列表，以及提示错架档案正确位置； 4、上架：扫描上架档案，提示档案应在的物理位置； 5、查找：在盘点操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，在对在架档案点检时自动提示； 6、顺架：盘点过程中发现与序列表不符的档案进行提示，标示所在位置； 7、档案定位：能将档案架位信息与单册信息相关联，更新单册位置信息，并提供系统显示； 8、数据采集处理及批处理：可在盘点过程中生成表单； 9、具备离线（不连接任何网络）工作模式。 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz； 2、遵循标准：ISO18000-6C； 3、操作系统：Android； 4、触摸显示屏：不小于5.2”IPS，分辨率1920*1080； 5、CPU：1.4GHz及以上，存储RAM不小于：2GB，ROM：16GB； 6、内置电池，容量8000mAh及以上，连续工作时间：≥12小时； 7、防冲突性：允许工作区间内多个标签的可靠识读； 8、可对RFID标签非接触式的进行阅读，快速识别粘贴在文献上的RFID标签，快速识别粘贴在架位上的RFID架标及层标。
44 | 三层平板书车 | 6 | 台 | 1.材料：钢制； 2.颜色：7047； 3.材质：优质加厚冷轧钢板。
五、RFID识别及定位系统
45 | 档案标签 | 5040 | 个 | 1、工作频率：920～925MHz； 2、遵循标准：ISO18000-6C； 3、尺寸大小：标签长度≥112mm 宽度≥10mm；天线长度≥110mm 宽度≤3mm； 4、存储容量：标签内用户数据区； 5、标签为单面不干胶，可以打印立案号、归档号等信息； 6、标签数据模型：符合《无线射频识别智能管理系统技术规范》要求； 7、防盗标识：采用AFI作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位用户可以自由修改； 8、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读； 9、读取距离：读取距离≥120cm； 10、环境温度：-10℃—70℃； 11、使用寿命：内存可擦写100,000次以上； 12、标签可以非接触式的读取和写入； 13、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露； 14、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 15、具有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密。
46 | 架体定位灯 | 120 | 个 | 1.每一架设置一个 2.立体灯效 3.颜色任意设置
47 | 柜-层定位灯 | 1774 | 个 | 1.立体灯效 2.颜色任意设置
48 | RFID管理子模块 | 1 | 套 | 含智能档案管理模块、智能监管模块、档案初始化模块、档案出入库管理模块、档案智能管理、档案盘点、数据通信接口、单点登陆模块、统计分析模块等。 RFID智能档案管理系统软件平台可分为多个系统模块，各系统模块间通过搭配专业的RFID硬件设备运行，实现以下相关功能： 1、标签转换系统：实现实物档案与RFID档案标签关联； 2、馆员工作站系统：实现档案的借阅、归还、查询等功能； 3、安全监测系统：实现档案的自动出入库、档案安全监测等功能； 4、盘点系统：实现档案的上架、顺架、盘点、查询等功能； 5、便携式盘点系统：实现档案的盘点与查找，也可用于固定资产管理； 6、实现库房情况、档案情况的随时随地了解，实现档案管理空间、时间的延伸； 7、RFID档案查询系统：实现档案查询、三维导航定位。
49 | 馆员工作站 | 3 | 台 | 功能要求： 1、具备标签转换功能，可将档案的档号等信息写入RFID标签； 2、支持档案的借阅、归还、续借等功能； 3、根据全宗号、案卷号、目录号等关键，进行档案的检索； 4、可以非接触式的快速识别粘贴在档案上的RFID标签，可同时读取多本档案； 5、可以对档案标签防盗位进行复位或置位； 6、提供设备配套驱动程序文件、相关档案馆业务应用程序文件。 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz； 2、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C； 3、产品尺寸：工作平台尺寸210×210mm，厚度13mm； 4、材质：防火ABS、金属背板； 5、通讯接口：USB； 6、供电方式：USB； 7、指示灯：电源、读标、写入结果； 8、读取速度：>100次/秒； 9、写入成功率：>99%； 10、误读范围：设备周边10cm外无误读； 11、工作温度：-10℃～50℃； 12、存储温度：-20℃～60℃。
50 | 库房管理一体机 | 2 | 台 | 1、具备标签转换功能，可将档案的档号等信息写入RFID标签； 2、支持档案的借阅、归还、续借等功能； 3、根据全宗号、案卷号、目录号等关键，进行档案的检索； 4、可以非接触式的快速识别粘贴在档案上的RFID标签，可同时读取多本档案； 5、可以对档案标签防盗位进行复位或置位； 6、提供设备配套驱动程序文件、相关档案馆业务应用程序文件。 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz； 2、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C； 3、产品尺寸：操作平台尺寸470×510mm，平台厚度为15mm； 4、通讯接口：USB 6个、网口1个、WIFI（选配）； 5、显示屏：23.8寸液晶显示屏，分辨率1920×1080，窄边框设计； 6、主机：CoreI3四核、8G DDR4内存，256G固态硬盘； 7、嵌入式一体静音键盘，与操作平台一体式化设计； 8、操作平台采用铝+钢化玻璃，厚度15mm； 9、屏幕可升降，可升降幅度10cm； 10、屏幕视角可上下调节，可调节角度为85~105度。屏幕左右旋转，左右旋转转度45度； 11、可根据用户喜好，选择横屏或竖屏模式； 12、材质：整机铝+钢化玻璃； 13、电源供电：AC220±10%； 14、工作温度：-10℃～50℃； 15、存储温度：-20℃～60℃。
51 | 智能摆闸通道 | 2 | 台 | 1、 机箱材料：国产标准(304号)不锈钢； 2、 机箱尺寸：桥式：1200长*280宽*980高（mm）； 3、 摆臂：350mm； 4、 角度：180度； 5、 摆动方向：单向或双向； 6、 工作电压：AC220 ±10% V/50 ±10% HZ； 7、 驱动电机：直流有刷电机（24V）； 8、 输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA； 9、 通信接口：TCP/IP通讯； 10、 通行速度：大于20人/分钟（常开），大于15人/分钟（常闭）； 11、 闸门开、关时间：1-2秒； 12、 上电后进入通行状态所需时间：3秒； 13、 出现故障后的自动复位时间：10秒； 14、 工作环境：室内、室外（阴棚）； 15、 温度：-15℃—— 60℃ 相对湿度：≤90%，不凝露。
52 | RFID门禁 | 14 | 台 | 1、 工作频率： 902MHz～928MHz（ 默认）； 2、 读取距离： 0-400cm； 3、 前后识别距离： 22dBm 前后各 1米范围； 4、 通信接口： RJ45;RS232； 5、 设备材料： 合金型材； 亚克力面材； 6、外 观： 机身-氧化银灰， 面板-米白； 7、 工作温度： -10° C~+50° C； 8、 工作电压： AC220V±10％； 9、 两组红外触发读取功能。
53 | 无线AP | 6 | 台 | 1、支持 Wi-Fi 6（802.11ax）； 2、支持双射频 2.4GHz(2x2)+5GHz（2x2）同时工作，其中2.4GHz频段最大速率575Mbps，5GHz频段最大速率2.4Gbps，整机速率可达2.975Gbps； 3、支持 FIT/FAT/云管理三种工作模式； 4、尺寸（直径×高）：Φ180 x 35mm； 5、重量：0.515kg接口：1x 10M/100M/1GE电口（GE电口支持PoE输入）； 6、指示灯：指示系统上电状态，启动状态，运行状态，以及告警和故障状态； 7、电源参数DC：12V±10%； 8、PoE供电：满足802.3af以太网供电标准； 9、最大功耗：11W； 10、工作温度：-10℃～+50℃； 11、存储温度：-40℃ ～+70℃； 12、工作湿度：5%～95%（非凝结）； 13、海拔：–60m～5000m； 14、工作气压：53kPa～106kPa； 15、射频天线类型：内置智能天线； 16、单天线峰值增益：2.4GHz:4dBi，5GHz:5dBi； 17、最大发射功率：2.4GHz:23dBm（组合功率），5GHz:23dBm（组合功率）。
54 | RFID标签打印机（工业款） | 1 | 台 | 1、可通过RFID标签注册软件控制打印机，批量打印和写入标签信息； 2、可进行档案标签和层架标签的批量自动关联； 3、可通过多个字段进行模糊查询打印； 4、可自动校准RFID标签进行打印； 5、可自定义打印内容。 技术参数： 1、打印方式 热敏/热转印； 2、分辨率 300dpi (11.8点/毫米)； 3、最大打印速度 6ips(152.4mm/s)； 4、最大打印宽度 4.15″(105.6mm)； 5、最大打印长度 157.5″(4000mm)； 6、内存 8MB FLASH， 16MB SDRAM； 7、标签卷尺寸 宽度：最大4.6″(118mm)，最小0.8″(20mm)； 8、外径：最大8″(203.2mm) 内径：最小1″(25.4mm)； 9、标签厚度 0.06～1.8mm (0.002″～0.07″)，包括底纸厚度，支持柔性抗金属标签； 10、碳带尺寸 外径（最大）：2.75″(70 mm) 内径： 1″(25.4 mm) 或 0.5″(12.7 mm) ； 11、最大宽度：4.3″(110 mm) 最大长度：300 m； 12、纸张探测方式 可移动反射式和可移动穿透式纸张感应器； 13、RFID功能 集成高性能超高频RFID读写器/编码器，支持与UHF EPC Gen 2/ISO 18000-6C兼容的标签； 14、支持打印同时读写数据、仅打印或仅读写数据的工作模式； 15、支持读取标签的TID、EPC、TID+EPC数据； 16、支持USB和网络的双向通讯，可实时反馈打印机状态； 17、支持条码 Code 39，Code 93，Code 128/subset A,B,C，Codabar； 18、Interleave 2 of 5，UPC A/E 2 and 5 add-on； 19、EAN-13/8/128，UCC-128等一维条码；QR，MaxiCode，PDF417，Data matrix等二维条码； 20、接口 USB接口，RJ45网口； 21、按键 五个输入按键； 22、LED指示灯 三个LED； 23、显示屏 4.3″IPS电容触控屏(480X800)； 24、输入电源 85 ~ 264 VAC，47 ~ 63Hz ，额定功率：150W； 25、重量 不大于12.5 KGS； 26、机身尺寸 不大于宽299 x 深410 x 高270 mm； 27、工作环境 温度：0C ~ 40C(32F ~ +104F)；相对湿度：5% - 85% 无凝露； 28、存储环境 温度：-40C ~ 60C(-40F ~ +140F)；相对湿度：5% - 85% 无凝露。
55 | 层架电子标签 | 6474 | 个 | 1、工作频率：860~960MHz； 2、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C； 3、标签尺寸：102×18×3.5mm； 4、工作模式：可读写； 5、存储容量：TID96bits、EPC96bits； 6、防冲突性：能保证工作区间内多个标签的同时可靠识读； 7、安装到金属层架板后，读取距离≥10cm； 8、材质：透明亚克力、不干胶面纸、3M强力背胶； 9、可定制打印层架信息、馆徽标等； 10、环境温度：-20℃～50℃； 11、存储温度：-20℃～60℃； 12、使用寿命：>10年、10万次读写； 13、极化方向：线极化。
56 | 智能盘点车 | 4 | 台 | 1、实现档案的批量定位、上架、盘点、顺架、查找等功能； 2、可实现按档案件、盒、层架三级管理； 3、盘点：能显示当前层应有档案数量，并能够生成在架档案列表，同在借档案列表比对后能生成未在架档案列表、错架档案列表，以及提示错架档案正确位置； 4、上架：读取上架档案，提示档案应在的物理位置； 5、查找：在盘点操作界面输入检索条件，在数据库中进行标注，在对在架档案点检时自动提示； 6、档案定位：能将档案架位信息与档案信息相关联，更新档案位置信息，并提供系统显示； 7、数据采集处理及批处理：可在盘点过程中生成表单； 8、具备离线（不连接任何网络）工作模式，可通过网络进行数据的同步； 9、可与档案系统对接，实现调档申请的自动展示，并推送借还记录； 10、可与智能密集架对接，实现架体的自动开架、闭架、通风等操作； 技术要求： 1、工作频率：920～925MHz； 2、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C； 3、产品尺寸：590×500×1500mm； 4、交互方式：21.5寸电容触摸屏，分辨率：1920×1080； 5、屏幕可升降，可升降幅度10cm； 6、屏幕视角可上下调节，可调节角度为85~105度。屏幕左右旋转，左右旋转转度45度； 7、工业级主机：J1900CPU、4G内存、64G固态硬盘、无风扇静音设计； 8、RFID手持天线，采用红外感应开关，根据感应距离自动开启或关闭读取状态，不需要手工切换； 9、档案容量：≥20份（脊背厚度3cm档案盒）； 10、通讯接口：USB 3个、网口1个、WIFI； 11、电池容量：48Ah磷酸铁锂电池，工作时间≥8小时，待机时间≥24小时； 12、提供独立的电池电量液晶显示屏，低电量报警； 13、充电电压：AC220V±10%； 14、脚轮：4个3寸万向轮；车底部装有LED氛围灯； 15、材质：钣金、铝板（厚度1cm）； 16、工作温度：-10℃～50℃； 17、存储温度：-40℃～60℃。
57 | RFID盘库模块 | 1 | 套 | 一、RFID识别盘库系统软件要求 1、支持RFID识别(需提供国家认可的第三方检测机构出具的软件测试报告，测试报告需在“中国软件测评中心”官网可查并提供查询截图) 2、可以对档案状态进行监控(需提供国家认可的第三方检测机构出具的软件测试报告，测试报告需在“中国软件测评中心”官网可查并提供查询截图) 3.软件信息易理解、易浏览，便于操作使用。 4.软件支持GB18030-2005编码标准。 二、系统功能要求 系统要求包含档案资料日常的存储、查询、借阅、归还、防盗等业务内容。 1.标签转换系统 标签转换系统运行在RFID馆员工作站设备上（或称“档案加工设备”），实现档案标签的初始化等工作。系统包括档案标签与层架标签的注册、更换、注销等功能，同时支持档案的查询统计、导入导出等功能。 2.安全监测系统 配合RFID安全门禁设备使用，可以通过网络连接到一台PC机上运行。 安全监测系统软件档案出入的实时监测，以告警日志的查询功能。当档案未办理合法手续时，系统将自动声光报警，并记录报警信息。 当粘贴的RFID档案标签的档案经过安全门禁时，系统将自动读取RFID档案标签，并根据该档案的调档状态、借阅状态等信息，进行报警提示，并记录经过的时间、报警原因等信息。 3.智能盘库功能 智能盘点系统运行在RFID智能盘车上，实现档案的顺架、盘点、倒架、查找等工作。在RFID智能档案管理系统中，档案位置管理的最小单位为密集架的一层（或一格），每一层上粘贴一个RFID层架标签，系统为每一层进行顺序编码，RFID层架标签上打印该编码内容，以方便工作人员查看。当档案放到密集架的某一层时，需要将RFID档案标签与RFID层架标签的关联。系统在顺架、盘点、倒架等工作时，需要通过设备自带的RFID手持天线读取RFID层架标签与RFID档案标签，再实现相应的业务处理。
58 | 标签打印机 | 1 | 台 | 1、工作频率：920～925MHz； 2、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C； 3、产品尺寸：208×310×195mm； 4、打印方式 ：热敏/热转印； 5、通讯接口 ：RS-232、USB； 6、分辨率 ：300 DPI(11.8点/mm) ； 7、最大打印速度：6 IPS(152.4 mm/s) ； 8、最大打印宽度：4.15″ (105.6 mm) ； 9、最大打印长度：78.7″（2000mm）； 10、内存：8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM ； 11、标签卷尺寸： 宽度：最大4.6″（118 mm），最小0.8″（20 mm） 外径：最大5″(127 mm) 内径：最小1″(25.4 mm) ； 12、支持不干胶标签、柔性抗金属标签的打印； 13、纸张探测方式 ：反射式和穿透式双感应器； 14、输入电源：24VDC, 2.0A ； 15、环境环境：0℃～40℃ ； 16、存储环境：-40℃～60℃； 17、支持打印同时读写数据、仅打印或仅读写数据的工作模式； 18、支持读取标签的TID、EPC、TID+EPC数据； 19、支持USB和网络的双向通讯，可实时反馈打印机状态。
59 | 定位灯光控制器 | 120 | 个 | 在进行档案存取时，打开档案所在架体，对应的层定位灯与节定位灯亮起，XY轴交叉显示档案所在层的位置信息指引。 1.电源要求：DC 12V/24V（兼容样品柜电源系统）。 2.防护等级：IP54（防尘、防溅水，适应仓储环境）。 3.工作温度：-20℃~60℃（工业宽温设计）。
60 | 收音-播报控制模块 | 12 | 套 | 实现对智能样品库的语音控制开启和关闭以及通风等。 1.电源要求：DC 12V/24V（兼容工控机电源系统）。 2.防护等级：IP54（防尘、防溅水，适应仓储环境）。 3.工作温度：-20℃~60℃（工业宽温设计）。 4.通信协议：支持MQTT、Modbus等工业协议（与上位机或PLC交互）。
61 | 样品瓶位置标签 | 135800 | 个 | 以条形码或二维码作为位置标签信息，材质为亚克力板，激光雕刻工艺。
62 | 防挤压传感器 | 120 | 个 | 采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离 15 毫米以上。当柜体运行方向受到 200N±5N 反向拉力时架体可自动停止运行.
63 | 红外线感应识别器 | 120 | 个 | 基于红外线感应识别有效防止在有人的时候关闭柜门，保护人体安全。 1.电源电压：DC12V； 2.电流：65MA； 3.对射距离：10m； 4.工作温度：-20—60℃； 5.总重量：204g; 6.开关触点：12V/1A。
64 | 智能机器人 | 1 | 套 | 料箱机器人：按照指令传送样品，并语音提示，灯光定位样品位置。可实现以下功能： 1. 物资处理：支持携带不同规格物资 ，单层可携带（1L广口瓶）12瓶以上样品； 承载货箱：最多9个； 2.导航方式：惯性导航+DM码； 3.续航：大于5h； 4.机器人速度：平均1.5m/s, 最高1.8m/s ； 5.定位精准：重复定位精度达±0.02mm ； 6.货箱尺寸：可定制； 7.支持跨层作业：可对接电梯系统实现跨楼层工作； 8.导航灵活：视觉识别路线，无需布线铺设管道； 9.安全提示：环境异常时语音提示； 10.通过性强：避障能力好，适应多种楼宇环境。 引导机器人：展厅引导介绍 技术参数： 1.机器人外观尺寸（mm）L780*W560*H1500； 2.机器人本体重量（kg）约47kg； 3.电池类型：锂电池； 电池容量（AH）15；持续工作时长（H）≥ 8；充电时长2~3（H）； 4.充电器输入：AC100~240V/50Hz；充电桩输出：DC24V/8A； 5.功率：约40W；颜色：白色+灰色；表情类型 红色LED阵列， 托盘有效尺寸：340*250mm； 6.触摸屏类型：电容式；触摸屏尺寸13.3（英寸）；屏幕接口 HDMI；触摸屏分辨率：1920*1080；7.AI交互系统。
65 | 灯光及线缆通讯辅材 | 1 | 批 | 根据项目现场实际情况提供所需线缆及网络通讯设备。
66 | 射频码超薄标签 | 150000 | 个 | 1.超高频防电磁防干扰射频码，可快速读取样品信息。 2.芯片类型：Ntag 213，内存容量：144B，使用温度：-40℃~70℃，存储温度：-20℃~50℃，工作频率13.56MHz。 3.内存可擦写10万次，每个样品一个，包括瓶装样品和纸盒、木盒样品，数量为15万个以上。
六、大屏导引展示系统
67 | 样品库楼入口宣传大屏 | 1 | 套 | 1、点间距≤1.86mm，有效显示尺寸≥3.52m*1.76m，整屏分辨率≥1892*946 2、为保证产品稳定性，要求采用TOP型SMD封装的灯珠，1R1G1B；灯珠结构支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 3、LED显示模组亮度均匀性≥99%（校正后）； 4、LED显示模组的基色主波长的测量误差∆入D≤2nm，满足SJ/T11141-2017的最高级别C级要求； 5、依据SJ/T11281第4.2.2测试，垂直≥178度，水平≥178度（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 6、色温（K）：9300K，20—20000可调，调节步长100K，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±200K；色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K； 7、电流增益调节级别≥10位，电流增益调节范围1%-199%（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 8、视觉舒适度(VICO指数)测试值在O≤VICO＜1,满足CSA035.2-2017标准量化分级1级，视觉舒适度等级为1级，视觉健康舒适度等级为S级； 9、色度均匀性：±0.001(Cx,Cy之内)； 10、对比度≥20000:1；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 11、平整度等级（符合SJ/T11141-2017的最高级别C级要求），其中模组间隙≤0.01mm，拼接模组间隙≤0.01mm，像素中心距相对偏差等级Jx≤0.5%，垂直相对错位等级Cc≤0.5%，水平相对错位等级Cs≤0.5%；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 12、刷新率（符合SJ/T11141-2017标准C级要求），≥3840Hz； 13、色域覆盖率：显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥99.3%；色域覆盖率：NTSC 色域覆盖率≥125%； 14、PCB 采用 FR-4 四层板同等级或更高材料，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1 盎司，TG≥150，PCB 板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1 级。符合CQC13-471301-2018节能要求，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线连接，无级联，可直接插拔和热插拔（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 15、显示屏塑料面罩底壳应能通过GB4943.1-2011条款4.7的550℃灼热丝试验要求，满足HB等级要求； 16、显示屏经蓝光危害检测结果为无危害； 17、噪声测试（符合GB22337-2008社会生活环境噪声排放标准）屏前、屏后、屏左、屏右1m处，噪声声压≤3dB；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 18、符合CQC3158-2016(LED显示单元节能认证技术规范),具有智能节电和黑屏节电功能，节能模式节电60%以上；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 19、平均修复时间≤1分钟，平均无故障工作时间≥120000小时，支持7*24小时不间断工作；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 20、LED显示屏所使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》,铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚(十溴二苯醚除外)的含量不应超过0.1%,镉的含量不应超过0.01%；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 21、按SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法进行，运动图像清晰度、灰度表现力2（伪轮廓现象）主观感受满足图像质量好，十分满意，评价优级，评分5分； 22、采用GB/T 4677 印制板测试方法，GB/T 1408.1 ，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2AASTM D149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理120h后进行测试，绝缘部分未被击穿； 23、采用 MC 多通道校正技术，消除屏体在不同灰阶下的麻点和色块问题，保证全灰阶显示均匀一致；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 24、支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 25、摩擦起电电压¦V¦≤100V;静电电压衰减期 (±1000-±100V）≤2S;（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 26、具备20条以上可调节的γ校正曲线； 27、采用 MWFRFT 多层多参数智慧调节技术处理技术，打破传统单层 WFRFT 结构模式扩展为多层 MWFRFT 结构，提升大屏低灰刷新不足引起的闪烁问题；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 28、模组采用4P接插头，免工具维护，具有防呆设置，避免线路接错的问题。采用集成hub接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新 29、支持HDR信号显示,依据CESI/TS 008-2019标准，支持HDR高动态光照渲染技米。依据CESI/TS008-2019《HDR 显示认证技术规范》，支持高动态范围(HDR，Higi-Dynamic Range)检测项目峰值亮度1000-1500、黑色亮度≤0.05cd/m2、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥90（相对DCILP3色空间）、色域重合度≥60%.达到HDR3.0标准。（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 30、支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置，符合GB/T 20138-2006/IEC62262：2002 要求； 31、通过 GB/T 2423.37-2006 4.2 沙尘试验，粒子尺寸＜75μm 的滑石粉，尘降量 600g/（㎡ ·d）， 自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 32、电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应≥500MΩ，湿热条件下应≥20MΩ; 33、亮度调节支持手动/自动/远程调节； 34、通过灯管耐焊耐热测试：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 35、通过抗静电(ESD)测试:HBM模式:ESD＞2000V,灯珠点亮无异常；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 36、PCB板及塑胶底壳、面罩满足UL94 V-0级要求 37、通过 GB 8898-2011 爬电试验：使用 50 滴溶液（质量分 数 0.1%，纯度 99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过 1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 38、含接收卡、电源、配电柜、安装调试。
68 | 钢结构支架 | 10 | 套 | 大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患
69 | 液晶电视 | 2 | 台 | 1、屏幕尺寸≥ 85英寸； 2、分辨率 ≥4K（3840*2160）； 3、屏幕比例 16:9； 4、刷新率 ≥60Hz。
70 | 信息显示模块 | 4 | 套 | 一至四楼每楼设置一个，用于显示样品库内样品存储情况，环境温度、湿等信息，连接有线/无线网络，具体要求： 1、屏幕尺寸≥ 85英寸； 2、分辨率 ≥4K（3840*2160）； 3、屏幕比例 16:9； 4、刷新率 ≥60Hz。
71 | 动态区域环境数字化展示模块 | 6 | 项 | 可视化数据大屏展示系统，可将空调、漏水、温湿度、空气质量云测仪等全设备数据汇聚到可视化数据大屏上。一目了然掌握监控要点和设备分布情况。提供统一数据查看面板和闪烁告警提醒方式。能同步显示设备实时参数、运行状态、告警信息，支持告警快速定位。
72 | 商用显示落地式液晶触摸屏一体机 | 4 | 套 | （1）屏幕参数 1. 屏幕尺寸：≥35英寸； 2.分辨率：≥3840×2160（4K UHD），支持HDR10； 3.亮度：≥500 cd/m²（可自动调节适应环境光）； 4.对比度：≥4000:1； 5.可视角度：≥178°（水平/垂直）； 6.刷新率：≥60Hz，支持动态画面无拖影； 7.面板类型：LED背光液晶屏，防眩光涂层。 （2）触控性能 1.触控技术：红外/电容式多点触控（支持≥20点触控）； 2.触控精度：≤±1mm； 3.响应时间：≤8ms； 4.表面硬度：≥7H（防刮耐磨）； 5.书写体验：支持手写笔/手指无延迟书写，压感分级（可选）。 （3）核心硬件 1.处理器：≥Intel i5或同级ARM处理器（主频≥2.4GHz）； 2.内存：≥8GB DDR4（可扩展至16GB）； 3.存储：≥128GB SSD（支持扩展或外接存储）； 4.操作系统：Android 10+/Windows 10（双系统可选）。 （4）接口与扩展 1.输入接口：HDMI 2.0×2、USB 3.0×4、Type-C×1、RJ45网口×1； 2.输出接口：3.5mm音频输出、OPS扩展槽（支持模块化升级）； 3.无线连接：Wi-Fi 6、蓝牙5.0、NFC（可选）。
七、中心平台及控制室系统
（一）中心平台
73 | 智能中控导台 | 1 | 套 | 1.载重≥1000kg，设置在一楼样品库，集成整个库房终端设备管理及通讯所需的各管理平台，并集成入库、出库全套电子设备。 2.实现入库时智能瓶-盖绑定入库，非正常出库检测，以及快速出入库等功能。 3.具有不少于五个超高频桌面式读写器：（1）通信接口 RS232 、USB；（2）外置电源适配器24V 3A；（3）串口通信速率：57600 BPS；（4）天线极化方式近场天线，天线增益10dbi；（5）读取距离读距：＜2m，写距：＜0.5m；（6）空中接口协议：EPCglobal UHF Class 1 Gen2 /ISO 18000-6C、 6B；（7）工作频率范围：840MHz ~ 960MHz。 4.台式电脑五套：八核，CPU：龙芯系列， 独立显示器，显存容量2GB，无线网卡，不少于3个USB接口。打印机复印扫描一体机1台支持无线打印，端口：USB、以太网口，WIFI端口。 5.与样品库各系统兼容，数据交换流畅，与机器人无缝衔接。另外还包含标签打印机、电子标签、激光刻字机、电子秤等）实现智能标签制作，并配置桌面标签转换仪器。
74 | 中控室三联工作台 | 1 | 台 | 1.尺寸：≥宽×高×底深1850×750×900mm； 2.材质：SPCC冷轧钢板，表层静电喷涂桌面材质； 3.配置：带有可调节托盘和键盘托盘； 4.联数：三联。
（二）大屏显示系统
75 | 展览馆超高清LED显示屏 | 1 | 台 | 1、点间距≤1.86mm，有效显示尺寸≥8.96m*3.04m，整屏分辨率≥4816*1634 2、为保证产品稳定性，要求采用TOP型SMD封装的灯珠，1R1G1B；灯珠结构支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 3、LED显示模组亮度均匀性≥99%（校正后）； 4、LED显示模组的基色主波长的测量误差∆入D≤2nm，满足SJ/T11141-2017的最高级别C级要求； 5、依据SJ/T11281第4.2.2测试，垂直≥178度，水平≥178度（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 6、色温（K）：9300K，20—20000可调，调节步长100K，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±200K；色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K； 7、电流增益调节级别≥10位，电流增益调节范围1%-199%（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 8、视觉舒适度(VICO指数)测试值在O≤VICO＜1,满足CSA035.2-2017标准量化分级1级，视觉舒适度等级为1级，视觉健康舒适度等级为S级； 9、色度均匀性：±0.001(Cx,Cy之内)； 10、对比度≥20000:1；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 11、平整度等级（符合SJ/T11141-2017的最高级别C级要求），其中模组间隙≤0.01mm，拼接模组间隙≤0.01mm，像素中心距相对偏差等级Jx≤0.5%，垂直相对错位等级Cc≤0.5%，水平相对错位等级Cs≤0.5%；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 12、刷新率（符合SJ/T11141-2017标准C级要求），≥3840Hz； 13、色域覆盖率：显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥99.3%；色域覆盖率：NTSC 色域覆盖率≥125%； 14、PCB 采用 FR-4 四层板同等级或更高材料，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1 盎司，TG≥150，PCB 板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1 级。符合CQC13-471301-2018节能要求，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线连接，无级联，可直接插拔和热插拔（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 15、显示屏塑料面罩底壳应能通过GB4943.1-2011条款4.7的550℃灼热丝试验要求，满足HB等级要求； 16、显示屏经蓝光危害检测结果为无危害； 17、噪声测试（符合GB22337-2008社会生活环境噪声排放标准）屏前、屏后、屏左、屏右1m处，噪声声压≤3dB；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 18、符合CQC3158-2016(LED显示单元节能认证技术规范),具有智能节电和黑屏节电功能，节能模式节电60%以上；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 19、平均修复时间≤1分钟，平均无故障工作时间≥120000小时，支持7*24小时不间断工作；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 20、LED显示屏所使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》,铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚(十溴二苯醚除外)的含量不应超过0.1%,镉的含量不应超过0.01%；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 21、按SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法进行，运动图像清晰度、灰度表现力2（伪轮廓现象）主观感受满足图像质量好，十分满意，评价优级，评分5分； 22、采用GB/T 4677 印制板测试方法，GB/T 1408.1 ，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2AASTM D149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理120h后进行测试，绝缘部分未被击穿； 23、▲采用 MC 多通道校正技术，消除屏体在不同灰阶下的麻点和色块问题，保证全灰阶显示均匀一致；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 24、支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 25、▲摩擦起电电压¦V¦≤100V;静电电压衰减期 (±1000-±100V）≤2S;（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 26、具备20条以上可调节的γ校正曲线； 27、▲采用 MWFRFT 多层多参数智慧调节技术处理技术，打破传统单层 WFRFT 结构模式扩展为多层 MWFRFT 结构，提升大屏低灰刷新不足引起的闪烁问题；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 28、模组采用4P接插头，免工具维护，具有防呆设置，避免线路接错的问题。采用集成hub接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新 29、▲支持HDR信号显示,依据CESI/TS 008-2019标准，支持HDR高动态光照渲染技米。依据CESI/TS008-2019《HDR 显示认证技术规范》，支持高动态范围(HDR，Higi-Dynamic Range)检测项目峰值亮度1000-1500、黑色亮度≤0.05cd/m2、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥90（相对DCILP3色空间）、色域重合度≥60%.达到HDR3.0标准。（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 30、支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置，符合GB/T 20138-2006/IEC62262：2002 要求； 31、通过 GB/T 2423.37-2006 4.2 沙尘试验，粒子尺寸＜75μm 的滑石粉，尘降量 600g/（㎡ ·d）， 自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 32、电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应≥500MΩ，湿热条件下应≥20MΩ; 33、亮度调节支持手动/自动/远程调节； 34、通过灯管耐焊耐热测试：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 35、通过抗静电(ESD)测试:HBM模式:ESD＞2000V,灯珠点亮无异常；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 36、PCB板及塑胶底壳、面罩满足UL94 V-0级要求 37、通过 GB 8898-2011 爬电试验：使用 50 滴溶液（质量分 数 0.1%，纯度 99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过 1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 38、含接收卡，电源，视频处理器，配电柜安装调试。
76 | 柱状LED屏 | 1 | 套 | 1、点间距≤1.86mm，有效显示尺寸≥0.96m*2.88m，整屏分辨率≥516*1548 2、为保证产品稳定性，要求采用TOP型SMD封装的灯珠，1R1G1B；灯珠结构支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 3、LED显示模组亮度均匀性≥99%（校正后）； 4、LED显示模组的基色主波长的测量误差∆入D≤2nm，满足SJ/T11141-2017的最高级别C级要求； 5、依据SJ/T11281第4.2.2测试，垂直≥178度，水平≥178度（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 6、色温（K）：9300K，20—20000可调，调节步长100K，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±200K；色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K； 7、电流增益调节级别≥10位，电流增益调节范围1%-199%（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 8、视觉舒适度(VICO指数)测试值在O≤VICO＜1,满足CSA035.2-2017标准量化分级1级，视觉舒适度等级为1级，视觉健康舒适度等级为S级； 9、色度均匀性：±0.001(Cx,Cy之内)； 10、对比度≥20000:1；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 11、平整度等级（符合SJ/T11141-2017的最高级别C级要求），其中模组间隙≤0.01mm，拼接模组间隙≤0.01mm，像素中心距相对偏差等级Jx≤0.5%，垂直相对错位等级Cc≤0.5%，水平相对错位等级Cs≤0.5%；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 12、刷新率（符合SJ/T11141-2017标准C级要求），≥3840Hz； 13、色域覆盖率：显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥99.3%；色域覆盖率：NTSC 色域覆盖率≥125%； 14、PCB 采用 FR-4 四层板同等级或更高材料，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1 盎司，TG≥150，PCB 板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1 级。符合CQC13-471301-2018节能要求，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线连接，无级联，可直接插拔和热插拔（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 15、显示屏塑料面罩底壳应能通过GB4943.1-2011条款4.7的550℃灼热丝试验要求，满足HB等级要求； 16、显示屏经蓝光危害检测结果为无危害； 17、噪声测试（符合GB22337-2008社会生活环境噪声排放标准）屏前、屏后、屏左、屏右1m处，噪声声压≤3dB；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 18、符合CQC3158-2016(LED显示单元节能认证技术规范),具有智能节电和黑屏节电功能，节能模式节电60%以上；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 19、▲平均修复时间≤1分钟，平均无故障工作时间≥120000小时，支持7*24小时不间断工作；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 20、▲LED显示屏所使用的各种材料和元器件，都应满足《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》,铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚(十溴二苯醚除外)的含量不应超过0.1%,镉的含量不应超过0.01%；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 21、按SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法进行，运动图像清晰度、灰度表现力2（伪轮廓现象）主观感受满足图像质量好，十分满意，评价优级，评分5分； 22、采用GB/T 4677 印制板测试方法，GB/T 1408.1 ，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2AASTM D149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理120h后进行测试，绝缘部分未被击穿； 23、采用 MC 多通道校正技术，消除屏体在不同灰阶下的麻点和色块问题，保证全灰阶显示均匀一致；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 24、支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 25、摩擦起电电压¦V¦≤100V;静电电压衰减期 (±1000-±100V）≤2S;（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 26、具备20条以上可调节的γ校正曲线； 27、采用 MWFRFT 多层多参数智慧调节技术处理技术，打破传统单层 WFRFT 结构模式扩展为多层 MWFRFT 结构，提升大屏低灰刷新不足引起的闪烁问题；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 28、模组采用4P接插头，免工具维护，具有防呆设置，避免线路接错的问题。采用集成hub接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新 29、支持HDR信号显示,依据CESI/TS 008-2019标准，支持HDR高动态光照渲染技米。依据CESI/TS008-2019《HDR 显示认证技术规范》，支持高动态范围(HDR，Higi-Dynamic Range)检测项目峰值亮度1000-1500、黑色亮度≤0.05cd/m2、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥90（相对DCILP3色空间）、色域重合度≥60%.达到HDR3.0标准。（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 30、支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置，符合GB/T 20138-2006/IEC62262：2002 要求； 31、通过 GB/T 2423.37-2006 4.2 沙尘试验，粒子尺寸＜75μm 的滑石粉，尘降量 600g/（㎡ ·d）， 自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 32、电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应≥500MΩ，湿热条件下应≥20MΩ; 33、亮度调节支持手动/自动/远程调节； 34、通过灯管耐焊耐热测试：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 35、通过抗静电(ESD)测试:HBM模式:ESD＞2000V,灯珠点亮无异常；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 36、PCB板及塑胶底壳、面罩满足UL94 V-0级要求 37、通过 GB 8898-2011 爬电试验：使用 50 滴溶液（质量分 数 0.1%，纯度 99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过 1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿；（ 提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件并加盖公章，原件备查） 38、含接收卡，电源，安装调试。
77 | 全息投影 | 1 | 套 | 1. 控制面板：主机，显示器，风扇，音响开关，音量、音调调节，ATX开关，电源插座，功放，网络接口等，并预留走线口； 2. 音响：特制功放、双声道、防磁立体声，音量调节； 3. 电源插座：220V/10A； 4. 接口：RJ45/USB； 5. 显示器安装支架：提供各种显示器安装支架，简捷、方便； 6. 主要接口类型： VGA HDMI USB； 7. 全部接口： 15针 D-Sub； 8. 平均亮度： 500； 9. 最大色彩： 16.7M； 10. 响应时间： 5毫秒； 11. 分辨率： 1920（水平）*1080（垂直）（高清分辨率）； 12. 可视角度 水平178度/垂直178度(CR>10)； 13. 水平扫描频率： 30-81； 14. 垂直扫描频率： 55-75； 15. 比例 16；9； 16. 对比度 4000：1； 电容触摸屏参数： 1. 输入形式： 手指（戴手套或沾水不影响触摸）、触摸笔； 2. 触摸检测： 红外光线阻挡检测，不需表面导光介质； 3. 玻璃厚度： 4mm，6mm（可定制）； 4. 玻璃透光率： ≥98%（防爆玻璃）；≥95%（防眩玻璃）； 5. 触摸耐久性： 不限制； 6. 触摸力度: 无需触摸力度； 7. 分辨率: 32767*32767； 8. 触摸精度: <1.5mm； 9. 输出形式: 触摸坐标； 10. 校准方式: 无需校准（可提供调屏软件，辅助校准）； 11. 响应速度: 3~8ms； 12. 供电要求: DC5V， 500mA； 13. 供电形式: USB总线供电； 14. 接口： USB； 15. 功耗 <2W，常规功耗1.2W（DC5V）； 16. 接口形式: 即插即用； 17. 连接器类型: A型USB端口； 18. 工作温度： -20℃~60℃； 19. 存储温度： -40℃~85℃； 20. 工作湿度： 常温10%~90%； 21. 存储湿度： 常温10%~90%； 22. 静电等级: 接触式放电4 kV, 空气式放电8 kV （USB连接器端口）； 23. 扫描形式: 上电自动启动，间接局部扫描； 24. 动作模式: 触摸开始到结束轨迹检测； 25. 固件升级: 可通过USB接口升级； 26. 驱动: USB免驱工作； 27. 触摸功能: 支持鼠标模式（鼠标左键，右键，拖拽）；触摸设备（win7/win10/ Android放大，缩小，旋转） 支持单显示器触摸，多显示器触摸，扩展显示器触摸； 28. 触摸点数 10点触控； 主机配置 1. 处理器 CPU: I5 8代； 2. 主板 超薄工控主板（自助终端专用）； 3. 内存 4G\8G； 4. 硬盘 120G\240G固态； 5. 电源 超薄工控主机专用电源； 6. 工作环境 -15-55度； 7. 工作湿度 15-60%RH； 8. 其他特性 支持自动关机,睡眠定时功能，支持HDCP HDMI。
78 | 配电箱 | 1 | 台 | 1.智能PLC控制 2.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能； 3.防护措施：具有电源过压、过流、断电保护、分路供电、时序控制措施； 4.扩展功能：可扩展烟感、温感、亮感智能控制等； 5.总功率：20KW。
79 | 数字孪生系统 | 1 | 项 | 1、 利用3D建模技术，对现实场景进行1:1还原、渲染，搭建首页空间场景，实现整馆大楼或相关楼层的3D展现；通过选择场景模型的楼层和附属部分，可进入详细楼层、库房和业务大厅的虚拟场景；模型通过搭配背景街区进行360°自动旋转以及模型自由缩放，可实现动与静、虚与实的3D虚拟特效。 2、 系统实现根据AI大数据算法，整合来自不同子系统和数据源的信息，将其融合到统一的底层数字模型进行分析，分析结果在首页左右侧以文字、图表、折线、实时视频、AI评分等形式实时展示，包含档案相关数据、密集架存储数据、温湿度与空气质量数据、各类设备与传感器运行状态、实时业务办理状态以及报警信息等等，实现整馆数据的动态AI监控与实时预警。 3、 自定义可视化数据展示模块。系统后台具备全部的数据模块，客户可根据实际需要和习惯在首页自定义数据展示模块。 4、 系统以3D形式还原库房布局和设备实景：通过大楼模型自由选择楼层和库房，可进入详细楼层、库房和业务大厅的虚拟场景，该场景展示楼层空间底图、墙面模型以及档案存储设备、环控设备、安防设备、显示屏设备、各类传感器、主要办公设备等模型。通过鼠标控制方向可360°旋转、远近切换，实现在虚拟场景中漫游。 5、 通过3D库房场景：3D库房可以对设备库房引导设备、密集架、机器人、恒湿一体机、RFID门禁、各类传感器直接进行操作，如查看设备状态、实时数据信息、监控设备画面，支持对设备发送动作控制指令。 6、 架体控制：3D库房中应可对区密集架进行操作，以3D形式实时显示密集架打开时的布局和通道；选择密集架时，以3D形式展示密集架存储情况；通过操作菜单可对列进行精细控制。 7、 与机器人联动：在3D场景选择并操作档案机器人，可以对真实档案机器人发出任务指令，最终实现档案机器人档案存取、上架、下架以及盘点工作。系统应支持多种类型档案机器人的控制和联动管理。 8、 通过3D场景支持全库档案关键字检索，支持对检索结果进行3D定位功能,具有引导路线功能,路线精准定位到某列并以文字描述档案的层节位置，可查看档案在架体模型的具体位置，同时视角自动穿透到该架体侧面。并可对检索结果执行开架操作。
80 | LED大屏处理器 | 1 | 台 | 1、 利用3D建模技术，对现实场景进行1:1还原、渲染，搭建首页空间场景，实现整馆大楼或相关楼层的3D展现；通过选择场景模型的楼层和附属部分，可进入详细楼层、库房和业务大厅的虚拟场景；模型通过搭配背景街区进行360°自动旋转以及模型自由缩放，可实现动与静、虚与实的3D虚拟特效。 2、 系统实现根据AI大数据算法，整合来自不同子系统和数据源的信息，将其融合到统一的底层数字模型进行分析，分析结果在首页左右侧以文字、图表、折线、实时视频、AI评分等形式实时展示，包含档案相关数据、密集架存储数据、温湿度与空气质量数据、各类设备与传感器运行状态、实时业务办理状态以及报警信息等等，实现整馆数据的动态AI监控与实时预警。 3、 自定义可视化数据展示模块。系统后台具备全部的数据模块，客户可根据实际需要和习惯在首页自定义数据展示模块。 4、 系统以3D形式还原库房布局和设备实景：通过大楼模型自由选择楼层和库房，可进入详细楼层、库房和业务大厅的虚拟场景，该场景展示楼层空间底图、墙面模型以及档案存储设备、环控设备、安防设备、显示屏设备、各类传感器、主要办公设备等模型。通过鼠标控制方向可360°旋转、远近切换，实现在虚拟场景中漫游。 5、 通过3D库房场景：3D库房可以对设备库房引导设备、密集架、机器人、恒湿一体机、RFID门禁、各类传感器直接进行操作，如查看设备状态、实时数据信息、监控设备画面，支持对设备发送动作控制指令。 6、 架体控制：3D库房中应可对区密集架进行操作，以3D形式实时显示密集架打开时的布局和通道；选择密集架时，以3D形式展示密集架存储情况；通过操作菜单可对列进行精细控制。 7、 与机器人联动：在3D场景选择并操作档案机器人，可以对真实档案机器人发出任务指令，最终实现档案机器人档案存取、上架、下架以及盘点工作。系统应支持多种类型档案机器人的控制和联动管理。 8、 通过3D场景支持全库档案关键字检索，支持对检索结果进行3D定位功能,具有引导路线功能,路线精准定位到某列并以文字描述档案的层节位置，可查看档案在架体模型的具体位置，同时视角自动穿透到该架体侧面。并可对检索结果执行开架操作。
81 | 高清网络数字矩阵 | 1 | 台 | 1、支持输入16路，输出16路，输入输出支持HDMI信号。采用纯硬件架构，内部无操作系统，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题，允许频繁开关机，开机启动快。 2、无缝切换、无黑厂、蓝屏，可配置冗余电源；插卡式结构，输入卡、输出卡、内部切换卡、控制卡、风扇、电源等主要模块均为插卡式设计。 3、支持多种输入输出板卡：输入输出配置不同板卡实现不同格式视频（含HDMI、DVI、VGA、复合视频、分量视频、3GSDI、光纤、RJ45、HDbaseT等）混合切换。4、具有倍频倍线功能，可对图像信号进行倍线缩放显示，对低帧率信号进行倍频增强显示，以适应不同的视频源和后级显示设备，实现对低分辨率、低帧率信号的完美增强。 5、”8G”并行总线技术,不同输入输出处理成特色”8G”并行总线格式；每一路输入输出通道独享一路8Gbps的总线，某一路输入输出的视频的异常不会对其它通道造成任何影响； 6、支持网口，前面板按键控制。H.264/MPEG4；单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率
82 | 视频管理平台 | 1 | 台 | 1.支持品牌海康，大华，华为，宇视，天地伟业、科达，安迅士、红苹果等主流品牌的IPC/DVR/NVR私有协议或国标28181协议接入； 2.支持视频实时预览及回放、录像回放检索，下载，巡检； 3.支持定时抓图，手动抓图，图片存储和调用。
83 | 可视化软件界面编程 | 1 | 套 | 1.根据用户使用需求，定制化编辑操作界面； 2.分布式节点内嵌固化V1.0软件程序，用于实现分布式节点的输入/输出属性定义、ID/IP分配、修改和功能调试； 3.支持分布式节点的统一管理，实现系统的分级权限管理、任务定时执行、云存储备份、系统随机扩容、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览控制和手势操作等所见即所得的人机交互控制功能。 4. 多机切换完全不影响现场； 5.开放式互联网络平台，易于接入各类传感器、执行器，中控系统与日新月异的物联网、互联网对接将非常简便，有利于提高工程设计水平，满足用户最现代的需求。
84 | 中央控制系统 | 1 | 台 | 1.全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯； 2.采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； 3.采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达792MHZ。
（三）控制室系统设备及辅材
85 | 接入交换机 | 2 | 台 | 1、交换容量：336Gbps； 2、包转发率：96Mpps； 3、端口：24个10/100/1000Mbps自适应电口，支持4个SFP千兆光口； 4、机箱高度：1U 5、输入电压：100-240VAC； 6、最大功耗：27.2W； 7、外形尺寸：442*220*43.6cm； 8、业务口防雷：+10KV； 9、散热方式：无风扇静音设计，自然散热； 10、环境温湿度：-5ºC～45ºC；5%～95%。
86 | 汇聚交换机 | 2 | 台 | 1、交换容量：1.36Tbps/13.6Tbps； 2、包转发率：108/126Mpps； 3、端口：24个SFP千兆光口，4个SFP万兆光口； 4、机箱高度：1U 5、输入电压：90-290VAC； 6、最大功耗：74W； 7、外形尺寸：442*420*43.6cm； 8、重量：≤9kg； 9、散热方式：风冷散热，智能调速； 10、环境温湿度：-5ºC～45ºC；5%～95%。
87 | 媒体服务器 | 1 | 台 | 1、支持替代多台电脑主机，满足超大分辨率点对点显示带载，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求； 2、为保证设备稳定运行MTBF可不间断工作≥300000小时，平均修复时间MTTR＜15分钟，噪声≤40dB； 3、兼容主动快门式3D功能，分辨率可设置为3840×2160@60Hz，可流畅播放各种3D定制素材，达到沉浸式效果； 4、硬件配置要求内存不低于32G、硬盘不低于500G SSD；不少于1路MIC IN 、Line IN、Line OUT音频接口，前面板支持不少于2×USB 3.0，后面板支持不少于5xUSB 3.2；4xUSB2.0，不少于1x2.5Gb 网络端口； 5、独立显卡输出，输出分辨率支持4x 4096 x 2160 @ 120 Hz，4x 5120 x 2880 @ 60 Hz，2x 7680 x 4320 @ 60 Hz，支持1个硬件解码 8K×4K@60fps的SDR视频文件流畅播放； 6、整机支持拆分成不少于256个子输出，每个子输出支持任意角度旋转，可对子输出接口位置任意进行排序，可显示不规则的拼接画面； 7、支持将媒体库的媒体添加到节目中，支持从本地媒体画面或输入源画面中选择颜色后，按照所选颜色进行抠像处理； 8、支持通过同步卡实现服务器输出热备份功能，播放画面实时同步，切换无黑屏、闪屏，画面连续播放不卡顿;支持一键主备交换，支持测试画面和输出显示进行控制；单机支持多个同规格媒体分组帧同步； 9、支持时间线管理，基于时间线进行播放内容的编排播放和外部控制，实现多媒体服务器与第三方设备的联动控制，支持多通道音频，实现多个媒体素材的音频独立输出； 10、支持预编辑，减少操作失误，支持直切、淡入淡出和渐变黑屏的切换特效，支持测试画面和输出显示进行控制； 11、支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、曲线调节、色温调节、多声道映射裁剪，遮罩，支持NDI媒体、采集设备、网站、流媒体、播放合集的播放； 12、支持节目播放、暂停、停止、音量调节，支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，支持主KV节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁，软件支持异常自恢复机制，支持页签功能播放多个网页，降低网页播放资源占用，自带转码器，可实现 H.264（AVC）、H.265（HEVC）编码或 VP9 编码的转码播放； 13、支持可视化平台软件对播放画面的编辑和控制； 14、支持多种视频、图片、音频、office文件的播放；视频格式支持不少于：H.265 (HEVC)、 VP9、HAP, HAP-Alpha、VC1、AV1、ProRes、MPEG4、WMV2等；图片格式支持不少于：jpeg、bmp、png、gif等；音频格式支持不少于：aac、flac、amr、ape、wav、wma等；office文件支持不少于：ppt、pptx； 15、设备要求可靠稳定运行需要具有抗电强度试验、泄漏电流试验、绝缘电阻试验、湿热环境可靠性测试、电磁兼容检测； 16、产品需兼容国产操作系统至少需提供与麒麟操作系统 17、为了保证产品软件成熟度，至少需提供全媒体总控平台软件著作权、生产厂商软件成熟度认证等证书； 18、为了保证产品质量所投产品厂家至少需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务体系认证、GB/T29490知识产权管理体系体系认证证书等证书； 19、为了保证产品售后服务质量所投产品厂家需具有GB/T 27922 五星售后服务评价体系认证证书。（投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章）。
88 | 标准机柜 | 2 | 台 | 1.框架门板1.2mm 2.立柱2.0mm 3.尺寸：≤2000×600×600mm
89 | 操作台 | 1 | 套 | 1.主体框架1.5轧钢板，装饰部分1.0-1.2冷轧钢板，外表面静电塑粉喷涂。后面铝屏风采用2.0加厚铝屏风可以满足多挂显示器。 2. 工作台面板：表面覆盖层应采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度知名品牌亲美家高压耐磨板（HPL），和环保家具树脂漆面.整体厚度不低于26mm，整体连接后平整光滑无缝隙。 3.大面板封边：大面板前端采用与人体接触部位可选用套色喷涂家具环保树脂漆。
90 | 高清矩阵 | 1 | 块 | 1、支持输入16路，输出16路，输入输出支持HDMI信号。采用纯硬件架构，内部无操作系统，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题，允许频繁开关机，开机启动快。 2、无缝切换、无黑厂、蓝屏，可配置冗余电源；插卡式结构，输入卡、输出卡、内部切换卡、控制卡、风扇、电源等主要模块均为插卡式设计。 3、支持多种输入输出板卡：输入输出配置不同板卡实现不同格式视频（含HDMI、DVI、VGA、复合视频、分量视频、3GSDI、光纤、RJ45、HDbaseT等）混合切换。4、具有倍频倍线功能，可对图像信号进行倍线缩放显示，对低帧率信号进行倍频增强显示，以适应不同的视频源和后级显示设备，实现对低分辨率、低帧率信号的完美增强。 5、”8G”并行总线技术,不同输入输出处理成特色”8G”并行总线格式；每一路输入输出通道独享一路8Gbps的总线，某一路输入输出的视频的异常不会对其它通道造成任何影响； 6、支持网口，前面板按键控制。H.264/MPEG4；单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率。
91 | 高清解码数字矩阵 | 1 | 块 | 1、视频端口：10路HDMI输出； 2、解码能力：支持20路4K@30fps或100路1080p@30fps及以下分辨率同时解码上墙显示； 3、视频编码格式：支持接入MPEG4、H.264、H.265等压缩格式； 4、接入协议：支持 ONVIF、RTSP、主流厂家私有协议等网络摄像机接入； 支持 GB28181 国标平台接入； 5、HDMI输出接口分辨率：1024×768P@30Hz、1280×720P@60Hz、1366×768P@60Hz、1920×1080P@60Hz、3840×2160@30Hz；3840×2160@60Hz； 6、音频编码格式：支持G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A等格式； 7、音频端口：音频输出10路，采用Ф3.5耳机插座； 8、音频功能：支持音频输入、输出，可实现监听、广播等功能； 9、单屏画面分割：1/4/6/8/9/10/16/25/64分屏和自定义分屏； 10、拼控功能：支持大屏全屏拼接和任意自定义布局功能，支持开窗、叠加、漫游等功能；
92 | 8路弱电继电器模块 | 2 | 台 | 1、8路电源控制器，配合主控机使用，用于控制灯光、电动屏幕、电动窗帘及投影机等外接供电电源。 2、控制器内设8个大电流继电器，每路最大电流20A，最大负载能力2200W,总负载功率44000W. 3、8路独立电源开关控制； 4、通过独立的网络协议控制； 5、载入容量：单路功率20A; 6、单路或多路开关;ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码; 可接BPCC中控系统；24V DC网络供电。
93 | 显示器支臂 | 5 | 个 | 高低及俯仰调节，可拼接使用
94 | 平板 | 1 | 台 | 屏幕尺寸：11英寸电容式触摸屏，多点式触摸屏，防指纹。
95 | UPS不间断供电电源（标准机） | 1 | 台 | 1、UPS类型：在线式； 2、额定容量：6KVA； 3、额定功率：4800W； 4、整机效率：达到90%； 5、输入配线：单相二线+地线； 6、输入电压范围：120-275VV； 7、输入频率范围：46-64Hz；50/60Hz自适应Hz； 8、输入功因：>0.99； 9、输出电压范围：AC 220V（1±1%）V； 10、输出频率范围：市电模式：46-54Hz/56-64Hz（与输入市电频率同步）； 11、电池模式：50（±0.1%）Hz/60（±0.1%）HzHz； 12、电流峰值比：3:1； 13、输出功因：0.8； 14、过载能力：Load＜105%，长期运行；105%＜Load≤125% ＞1min；125%＜Load≤150% ＞30sec； 15、电压电流：16pcs×12VDC； 16、外观尺寸：248×500×616mm； 17、产品重量：57kg。
96 | 线缆及辅材 | 1 | 批 | 大屏周围装饰，消防，摄像头，网线、高清视频线、电源线、电源插头/空开，插座、线材辅材及人工。
（四）音频播报系统管理设备
97 | 音柱播放系统 | 4 | 台 | 1.系统类型：4X4寸二分全频音柱音箱 2.频率范围：100Hz-18KHz 3.灵敏度：95dB 4.输入阻抗：8Ω 5.额定功率：250W 6.最大功率：500Watts 7.最大声压级：117dB 8.低音单员：4X4寸25mm芯80磁 9.高音单元：1X1寸喉口25mm芯內磁钕磁高音 10.覆盖范围：H100°XV100° 11.接口：1x红黑压线夹 12.尺寸HxWxD：620*120*130mm
98 | 音柱支架 | 4 | 套 | 用于固定音柱
99 | 音箱及收音系统 | 8 | 套 | 1.低音单元：1×18＂及以上。 2.额定功率：≥600W/8Ω 3.峰值功率：≥2400W/8Ω 4.灵敏度：101dB±3dB，1w/1m 5.最大声压级：≥129dB continuous,135dB peak 6.频率响应：35Hz-250Hz或更宽频率响应。 7.连接插座：2×Speakon NL4
100 | 网络音频处理器 | 1 | 台 | 1.支持AES67标准，可以与Dante-AES67、QLAN-AES67进行互联互通； 2.支持48*48路网络音频通道； 3.支持16*16模拟音频输入\输出通道； 4.输入16路模拟音频，均可以配置成麦克风\线路电平模拟通道，支持独立的48V幻象供电； 5.输出16路模拟线路电平； 6.支持前面板3.12寸OLED显示，输入、输出电平显示等设备信息显示； 7.支持前面板机械实体按键调节； 8.支持48KHz/24bit采样率，104dB动态范围； 9.支持SPDIF数字音频接口音频输入\输出； 10.支持4个千兆太网端口，用于网络音频级连方式、网络备份连接、FT-Deginer控制连接； 11.支持4个GPI接口及4个GPO接口，差分信号； 12.支持AEC模块； 13.支持RS232、RS485控制接口； 14.支持网络中控接口，支持面板控制； 15.利用FT-Designer软件通过网络进行系统配置、控制及监控； 16.兼容目前已有或未来即将推出的方图音频其他设备配件，如网络可调指向性阵列音柱FT-L845A、G20-AES67话筒，网络音频接口盒等等； 音频算法 1.输入模块：每个模块支持4路声音，支持电平表显示，标签自定义，相位反向，独立幻象供电开关，增益调节，推子调节 2.输出模块：每个模块支持4路声音，电平表显示，标签自定义，相位反向，推子调节 3.延时模块：最大支持1000mS延时，最小支持0.02mS延迟 4.路由模块：最大支持16*16的路由功能 5.混音模块：最大支持64*64混音模块，并能调节输入、输出端口的端口增益与静音开关 6.动态模块：包含自动增益器、压缩器、限制器、噪声门、扩展器、限制器 7.均衡器模块：包含最大16段参量均衡器与31段图示均衡器 8.滤波器模块：包含低通滤波器、高通滤波器、低切滤波器和高切滤波器，高通、低通滤波器提供了LR与Butterworth两种滤波器类型可供选择,支持全通滤波器、FIR滤波器等等 9.滤波器模块：包含分频器模块和特殊滤波器模块。分频器最多支持4分频，并且每个频点可以进行单独调节，每个频点的滤波器类型也有LR与Butterworth两种滤波器类型可供选择，还支持输入增益、输出增益与输出反向调节；特殊滤波器包含低通、高通、低通斜坡、高通斜坡四种滤波器 10.信号发生器模块：目前有白噪声和正弦波信号两个模块可供选择，增益和频率可调 11.电平表模块：能实时监测相应模块的输出电平表，单个模块最大支持8路电平表同时监测 12.控制器模块：主要为2选1选择器 13.移频啸叫抑制器：通过0~10Hz的移频进行啸叫抑制 14.陷波啸叫抑制器：通过对特定频点进行陷波进行抑制啸叫抑制 15.自动混音器：通过增益共享机制提高系统整体动态 16.混响抑制器：消除人声回声等声音缺陷 17.频率响应： 20Hz~20kHz：+0.21/-0.17 18.通道间隔离度（+4 dB 1k） -85.4 dB 19.总谐波失真加噪声（THD+N） -20dBFS @ 1kHz：0.0057％ 20.通道间隔离度（+4 dB 20k） -76.4 dB 21.噪音电平（20/20k 带通） -80.1dBFS 22.等效噪声 -120.3dBu 23.噪声电平（A 计权） -83.1 dBFS 24.延迟 2.5ms 25.采样频率 48KHz 26.话筒输入频率响应 20Hz~20kHz： ±0.15dB 27.量化比特值 24bit 28.线路输入频率响应 20Hz~20kHz： ±0.15dB 29.输出电压 4.78Vp-p 30.噪音电平（20/20k 带通） -126.3dBFS 31.时基抖动 ≤0.003UI 32.噪声电平（A 计权） -128.2dBFS 33.等效输入噪声 ≤-120dBu 34.串音：通道间隔离度（-20dBFS 20~20k） -105.8 dB 35.信噪比 ≥105.8dB 36.电平差：通道间电平差（-20dBFS 20~20k）0dB 37.总谐波失真加噪声（THD+N） -20dBFS @ 1kHz：＜0.0005％ 38.相位差：通道间相位差（-20dBFS 20~20k） 0° 39.额定功耗 40W 40.交流频率 47~63Hz 41.交流输入电压范围 88~265VAC 42.尺寸（长高宽）482.6mm×44.45mm×370.0mm
101 | 数字调音台 | 1 | 台 | 1.10寸电阻触摸屏1280x800分辨率； 2.17个100mm电动推子； 3.中英文界面随时切换无需重启； 4.内置USB录音、放音功能； 5.可以播放APE、FLAC、MP3.WAV无损音频格式； 6.USB播放器可以识别中文歌曲名； 7.内置16个通道独立的反馈抑制器； 8.带8个DCA； 9.iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步； 10.支持8个终端同时控制； 11.内置2个效果器模块； 12.可通过网络或者USB电子盘升级ARM固件、DSP固件； 13.每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相； 14.每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1.8秒延时器； 15.输出通道L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)； 16.10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）； 17.支持100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份； 18.100个PEQ模式存储； 19.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声； 20.通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据； 21.接线方式：平衡式输入、输出卡侬； 22.8个推子编组、4个静音编组、8个用户自定义按键； 23.具有面板锁定按键（防止误操作）； 24.通道名称可自定义； 25.模拟输入：24CH (MIC/Line) 26.模拟输出：L/R+10BUS+Headphone(L/R) 27.底噪：-90dBu 无计权 AES17（20Khz） 28.THD+N失真度：0.005% @4dBu 20～20Khz 29.信噪比：-108dB无记权 30.动态范围：108dB无记权 31.最大输入电平：平衡20dBu 32.最大输出电平：平衡20dBu 33.频率响应：20Hz－20KHz ±0.3dB 34.显示屏尺寸：10寸 35.分辨率：1280x800 36.触控：电阻 37.主控CPU：三星4418 4核 Cortex™-A9 38.开机速度：36秒 39.操作系统：Linux 40.DSP：ADSP-21489 400Mhz 41.USB：录音 播放 42.播放格式APE、FLAC、MP3.WAV 43.DCA：有 44.中英文界面：有 45.电动推子：17 46.ipad控制：有 47.效果器：2个效果器母线 48.反馈抑制器：16个独立 49.以太网：有 50.RS-232协议：有 51.USB鼠标：支持有线USB鼠标 52.供电：AC 100v-240v 50/60Hz 155W 53.尺寸（宽*深*高）：610x650x230mm 54.净重：22.1kg
102 | 手持话筒（套装） | 1 | 套 | 1.频率范围：640-690MHz(±0.1MHz)； 2.可调信道数：500×2； 3.预设群组数：20组，每组预设25个频率； 4.工作有效距离：150米（空旷距离）； 5.电池寿命:不小于8小时； 6.天线带9V供电，可直接连接天线叶子； 7.动态范围：90dB； 8.失真度：＜0.5%； 9.频率响应：30-20KHz/±2dB； 10.信噪比：90dB； 11.接收灵敏度：-95dBm； 12.电源供应：DC12V-18V 1A； 13.音频输出接口3个：1×6.3mm混合输出，2×XLR通道平衡输出；；无线手持麦克风： 14.发射功率：30mW； 15.调制方式：FM； 16.最大调制度：40KHz； 17.高次谐波：＜-60dB； 18.供电电压：1.5V AA电池2节； 19.持续使用时间：＞8小时；无线腰包： 20.发射功率：30mW； 21.调制方式：FM； 22.最大调制度：40KHz； 23.高次谐波：＜-60dB； 24.供电电压：1.5V AA电池2节； 25.持续使用时间：＞8小时。
八、气体消防灭火系统
103 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 13 | 套 | 1.执行标准：GB16670-2006、CCCF-CPRZ-23:2019； 2.使用温度：0～50℃； 3.20℃时贮存压力：2.5MPA； 4.50℃时最大工作压力:4.2MPA； 5.储瓶容积：根据需要配置150L/120L等； 6.灭火剂最大充装密度：≤1000kg/m3； 7.工作启动电源 ：DC24V，1.5A； 8.系统喷射时间：≤10S； 9.灭火设计浓度：8%-10%； 10.柜体尺寸：550*530*1900mm；500*450*1900mm 11.灭火设备具有MSDS认证； 12.灭火设备生产厂家通过德国TUV莱茵验厂认证。
104 | 电源箱 | 1 | 台 | 输出功耗：24V/6A 1.输入电压：交流输入电压：AC220V±10% 50Hz 2.备电输出：依赖于当前的电磁电压，低于 19V 时关断 3.总线工作电流：≤300uA 4.接线方式：电源二总线 5.安装方式：壁挂式安装 6.外形尺寸：370×351×108.5mm、 7.使用环境：室内，温度-10℃—+40℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露） 8.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选
105 | 手自动/紧急启停装置 | 9 | 个 | 1. 工作电压：总线 24V（脉冲调制） 2. 工作电流：监视电流≤ 2.5mA；动作电流≤ 4mA 3. 启动方式：人工按下绿色启动按钮（长按 1s） 状态指示灯：红色启动指示灯：正常不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮； 红色停止指示灯：正常不亮，按下后闪亮，收到控制器确认命令后常亮； 巡检/故障指示灯：正常巡检时，绿色闪亮；按钮故障发生时，黄色常亮； 红色手动指示灯：钥匙开关箭头指向手动，红色指示灯常亮； 绿色自动指示灯：钥匙开关箭头指向自动，绿色指示灯常亮； 4. 外形尺寸;90mm*90mm*46mm 5.产品重量：约 108g 6.使用环境：温度：-10℃～+55℃（±3℃），相对湿度：≤95%（40℃±2℃ 无凝露）
106 | 七氟丙烷药剂 | 1747 | KG | 1、纯度：≥99.6%（质量比） 2、酸度：≤3PPM（质量比） 3、水含量：≤10PPM（质量比） 4、不挥发残留物：≤0.01%（质量比）
107 | 机械式泄压口 | 6 | 台 | 1.动作压力：1000pa±50pa 2.有效泄压面积：0.07m²，0.12m²，0.25m² 2.动作精度：±50P
108 | 气体灭火控制器（单区） | 3 | 台 | 1.工作电压：AC220V，50Hz（187V~242V） 2. 直流备电：免维护铅酸电池 DC12V/5Ah×2 3.主机容量：2 个回路（火报 150 点，气灭 50 点），共 200 个地址点 4.接线方式：无极性二线制 5.回路长度：报警信号二总线≤1000 米 6.输出触点容量：DC24V/10A 7.电磁阀最大驱动电流：8A@DC24V 8. 安装方式：壁挂式 9.外形尺寸：273mm×385mm×112mm 10. 使用环境：室内，温度 0℃—+40℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露）
109 | 气体灭火控制器（2区） | 1 | 台 | 1.工作电压：AC220V，50Hz（187V~242V） 2. 直流备电：免维护铅酸电池 DC12V/5Ah×2 3.主机容量：5 个回路（一个火报 40 点，四个气灭 160 点），共 200 个地 址点 4.接线方式：无极性二线制 5.回路长度：报警信号二总线≤1000 米 6.输出触点容量：DC24V/10A 7.电磁阀最大驱动电流：8A@DC24V 8.安装方式：壁挂式 9.外形尺寸：414mm×490mm×112mm 10.使用环境：室内，温度 0℃—+40℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露）
110 | 声光报警器 | 18 | 个 | 1.工作电压：总线 24V 2. 工作电流：监视状态≤1 mA，动作状态≤8 mA 3.工作指示：巡检时闪亮，动作时常亮 4. 闪光频率：1 Hz—1.5 Hz 5.报警音量：80 dB—100 dB 6.产品重量：约 130 g 7.壳体材料：ABS，红色 8.外形尺寸：111 mm×111 mm×50 mm 9. 接线方式：无极性二总线（L1、L2） 10.使用环境：室内（非住宅），温度-10 ℃—+55 ℃，相对湿度≤95%（40 ℃±2 ℃ 无凝露） 11.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选
111 | 放气指示灯 | 9 | 个 | 1.工作电压：总线 24V； 2.工作电流：静态时：I 总线<1.5mA；启动时：I 总线＜40mA； 3. 使用环境：温度：0℃～+55℃（±3℃），相对湿度：≤95%（40℃±2℃ 无凝露）； 4. 闪光频率：1Hz～2Hz； 5. 点亮与非点亮时间比：2:1； 6.发光字体表面亮度：50cd/m2～300cd/m2； 7. 声 压 级：75dB～120dB； 8. 变调周期：0.2S～5S； 9. 外形尺寸：280×130×12（mm）； 10. 产品重量：约 252g； 11. 使用场所：室内（非住宅）； 12.编码方式：电子编码； 13. 接线方式：二线制，无极性信号二总线。
112 | 手动自动状态指示灯 | 9 | 个 | 1. 工作电压：总线 24V; 2. 工作电流：手动状态电流：≤25mA； 3. 自动状态电流：≤12mA； 4. 状态显示：手动状态：“手动”红色字体区域点亮，“自动”绿色字体区域熄灭； 5. 自动状态：“自动”绿色字体区域点亮，“手动”红色字体区域熄灭； 6. 产品重量：约 252g; 7. 外形尺寸：280×130×12mm; 8. 接线方式：无极性信号二总线（L1，L2); 9. 安装方式：壁挂式安装; 10. 使用环境：室内，温度 0℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃ 无凝露）; 11. 编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选。
113 | 感烟探测器 | 17 | 只 | 1.工作电压：总线 24V； 2.工作电流：监视状态：＜300 uA 报警状态：＜1.5 mA； 3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮； 4.产品重量：约 75 g； 5.壳体材料：ABS，白色； 6.外形尺寸：Φ105 mm×43 mm（含底座）； 7.接线方式：无极性二总线（L1、L2）； 8.保护面积：约 80 m2 (层高≤12 m）,参照 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》； 9.安装方式：吸顶式安装； 10.使用环境：室内，温度-10 ℃—+55 ℃，相对湿度≤95%（40 ℃±2 ℃无凝露）； 11.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选； 12.适用底座：DZ-A16。
114 | 感温探测器 | 33 | 只 | 1.工作电压：总线 24V； 2.工作电流：监视状态：＜300 uA 报警状态：＜1.5 mA； 3.工作指示：状态指示灯：巡检时闪烁，报警时常亮； 4.报警类型：A2 类 54℃—70℃； 5.产品重量：约 60 g； 6.壳体材料：ABS，白色； 7.接线方式：无极性二总线（L1、L2）； 8.保护面积：约 30 m2(层高≤8 m）参照 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》； 9.安装方式：吸顶式安装； 10.使用环境：室内，温度-10 ℃—+50 ℃，相对湿度≤95%（40 ℃±2 ℃ 无凝露）； 11.编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码 1—324 任选； 12.适用底座：DZ-A16。
115 | 安装材料 | 5 | 项 | 管路线缆等耗材和固定支架
自治区土壤样品库建设项目设备采购清单（B标）
项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求
B标报价合计
1 | 真空冷冻干燥机 | 1 | 台 | 1.搁板使用面积：0.2㎡ 2.达标冷阱温度： ≤ -83℃ （空载，环境温度 ≤ 30℃） 3.极限冷阱温度： ≤ -86℃ （空载，环境温度 ≤ 25℃） 4.达标真空度： ≤ 5Pa（空载） 5.极限真空度： ≤ 1Pa（空载） 6.搁板降温速率：20℃降至 -40℃≤ 60min（空载） 7.冷阱降温速率：20℃降至 -40℃≤ 20min（空载） 8.真空抽气速率：标准大气压降至5Pa ≤ 15min（空载） 9.最大捕水量：8Kg 10.搁板尺寸 ( 长 × 宽 )：335mm×300mm 11.搁板控温范围：-50℃～ +70℃ 12.主机外形尺寸（长×宽×高）: 700mm×800mm×1550mm 13.电源要求： AC380V 50Hz 三相五线制或AC220V 50Hz 14.总功率：3300W 15.适用环境：≤ 30℃ 配置要求： 搁板层：2 搁板层间距mm：143/200 φ22mm 西林瓶（个）：410 φ16mm 西林瓶（个）：760 溶液物料最佳处理量 L：4
2 | 旋转蒸发仪 | 2 | 台 | 1.转速：20～280rpm 2.蒸发瓶容量：50～5000 mL 3.LCD显示： 转速、浴锅设定温度、浴锅实际温度、升降位置（限电动升降） 4.防护等级：IP 21 5.温控范围：水20-95℃（B－301）；油20-220℃（B-305，三种温度范围可设） 6.精度：+/- 1℃ 7.容量：5L
3 | 氮吹仪 | 2 | 台 | 1.样品位数：12位/24位 2.显示方式：双4位LED数字显示 3.样品架升降方式：电动升降 4.可升降尺寸（mm）：100 5.试管尺寸（mm）：Φ10-29（24位） 6.烧杯（试管）尺寸（mm）：Φ30-55（12位）（选配） 7.氮气消耗量（mL）：330/每针 8.气体流量计( L）：0-25(可调) 9.吹针升降高度（mm）：135-235（电动调节） 10.样品盘升降高度（mm）： 0-100 11.加热方式：恒温水浴 12.加热功率（W）：1000 13.控温范围（℃）：室温-150（硅油）/室温-96（水） 14.控温精度（℃）：±0.2 15.排水：有 16.内槽尺寸（mm）：Φ320×H170
4 | 抽湿机 | 40 | 套 | 1.除湿量：168升/天 2.控制方式湿度智能设定 3.适用面积：200～300平 4.适用温度：5～38℃ 5.电源：380V~50Hz 6.输入功率：2800w 7.自动检测，有无故障 一目了然 8.排水方式：塑胶软管 连续排水 9.循环风量：2100m³ 10.运转噪音：52dB 11.智能保护，三分钟延时 压缩机启动 12.设备重量≤126kg 13.标配活性碳滤网 14.体积(宽深高)≤605×410×1650mm
5 | 冷藏柜 | 5 | 个 | 1.冷藏温度： 2-8℃ 2.有效容积： 509L 3.内部尺寸≥593×585×1500mm 4.外部尺寸≤693×813×1981mm 5.冷却方式： 直冷
6 | 电子台秤 | 2 | 个 | 1.称重能力3200g，可读性10mg，重复性5mg 2.负载为5%时的典型值重复性，10mg，线性偏差6mg 3.灵敏度漂移+10℃~+30℃ 2ppm/K 4.稳定时间，≤0.9 s 5.称重盘≥182×182mm 6.尺寸≤219×317×94mm
7 | 电子天平（百分之一） | 6 | 个 | 1.称重能力3200g，可读性10mg，重复性5mg 2.负载为5%时的典型值重复性，10mg，线性偏差6mg 3.灵敏度漂移+10℃~+30℃ 2ppm/K 4.稳定时间，≤0.9 s 5.称重盘≥182×182mm 6.尺寸≤219×317×94mm
8 | 电子天平（十万分之一） | 1 | 个 | 1.技术指标 1.1量 程：120g； 1.2可读性：0.01mg； 1.3重复性：≤±0.02mg（0-60g）， ≤ ±0.04mg（60-120g）； 1.4线 性：≤±0.1mg； 2.功能指标 2.1全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（isoCAL），保证称量结果的可靠性； 2.2智能彩色触摸屏； ★2.3直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面； 2.4全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷； 2.5 MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议； ★2.6具有数据中断功能，当检测到称重结果低于USP最小称量量限制、天平不水平和天平未校准时时，暂时中断至打印机、计算机的数据传输： ★2.7具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整； 2.8可按照USP最小样品量要求监控天平的合规性； 2.9具有存储校准过程的所有数据功能，数据可溯源； 2.10机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 2.11可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底； 2.12可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作； ★2.13密码保护功能，防止数据被篡改； 2.14更多的应用程序：混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等； 2.15可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式； 3.配置清单：主机1台、防风罩1个、秤盘1个、电源适配器1个、操作说明书1份。
9 | 恒温鼓风干燥箱 | 2 | 套 | 1.电源电压AC220V 50HZ 2.输入功率850W 3.控温范围RT+10～200℃/RT+10～250℃ 4.温度分辨率0.1℃ 5.恒温波动度±1℃ 6.温度均匀度2.5% 7.搁板2块 8.工作室尺寸（mm）W×D×H≥350×320×350 9.外形尺寸（mm）W×D×H≤480×556×650 10.容积≥40L 11.定时范围1～9999min
10 | 水浴锅 | 2 | 个 | 1.双列八孔 加热功率2000瓦 温度分辨率0.1℃， 2.控温范围：室温-100℃（LED显示），水温波动≤±0.5℃
11 | 油浴锅 | 2 | 个 | 1.电压频率380V/50HZ 2.总功率8250W 3.油泵电机功率250W 4.加热功率8000W 5.流量12L/MIN 6.扬程7M 7.控温范围室温-250℃ 8.控温精度±1℃ 9.循环管6分×2米 内丝口 10.锅胆尺寸容量 480×410×330mm 约65L 11.加液口140×100mm 12.下放液口 4分外丝配堵头 13.整机占空间620×580×690mm宽深高
12 | 低温培养箱 | 2 | 个 | 1.制冷方式： 压缩机制冷 温度范围：-10-65℃ 2.温度精度： ±0.1℃ 3.温度均匀性： ±0.5℃ 4.内部容积160L连续运行或定时运行：0-9999min； 5.具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 6.可抽拉活动式搁板，间距可调。 7.安装有脚轮，移动方便。 8.配有RS485通信串口。
13 | 真空干燥箱 | 1 | 套 | 1.温度范围： 10～200℃ 2.温度波动： ±1℃（at200℃） 3.真空度：≤133Pa 4.外形参考尺寸： 721×794×1638mm 5.内胆参考尺寸： 556×600×640mm 6.内胆材质：不锈钢板 7.加热方式：减压·壁面加热 8.连续运行或定时运行：0~9999min； 9.具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 10.整体成型的硅胶门封圈，具有良好的气密性。 11.双层钢化防弹玻璃门。
14 | 高压灭菌锅 | 1 | 套 | 1.灭菌室容积、尺寸：60L Φ400×510mm 2.设计压力：0.3Mpa 3.额定工作压力：0.23Mpa 4.设计温度：150℃ 5.额定工作温度：136℃ 6.热均匀度：≤1℃ 7.灭菌时间选择范围：0-99min 8.灭菌温度选择范围：0-136℃ 9.固体融化、保温时间选择范围：0-99min 10.固体融化、保温温度选择范围：40-100℃ 11.功率/电源电压：3.2KW/220V 50HZ 12.提篮数量、尺寸：Φ390×180mm 2个 13.外形参考尺寸：675×540×980mm 14.操作面板：采用5寸液晶显示屏，灯控感应式触摸按键。 15.程序：具有器械、敷料、液体、自由一、自由二、自由三等6种灭菌程序，其中自由二为液体和培养基程序，可设置排汽模式，自由三为固体和琼脂融化程序。 16.压力传感器：采用进口高精度压力传感器，提供稳定的性能保证。 17.自动进水：电磁泵和电磁阀控制自动进水，进水口装有高效滤网，保证灭菌效果。 18.蒸汽排放系统：采用汽水内循环系统，内置SUS304不锈钢冷却水箱和集水箱，无蒸汽外排现象。
15 | 恒温空气浴振荡器 | 2 | 套 | 1.采用7寸彩色智能触摸屏控制，各参数一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂。 ★2.具有温度、振荡频率等参数曲线实时查看功能，可对历史数据、故障信息进行查看和下载。 3.具有定时功能，定时范围：0~99小时59分。 ★4.箱体六面加热，外门具有加热功能，可防止内胆产生冷凝水，确保箱体内温度的稳定性和均匀度。 5.控温范围：4~65℃(环境温度25℃时)。 6.箱体内温度均匀度：±0.3℃（37℃时）。 7.运用冷平衡PID电子膨胀阀制动调节技术，可有效防止蒸发器结霜，避免化霜时箱内温湿度变化。 8.三偏心轴平衡驱动工艺，确保样品以同样的转速振荡。 9.振动频率：40~300rpm；振幅：26mm/50mm两种规格可选。 10.配有紫外杀菌系统，定期对箱内浮菌进行杀菌。 11.内胆采用304不锈钢，振动台面表面抑菌涂层处理。 ★12.箱体具有全方位冲水功能，确保箱体内洁净的使用环境。 13.循环风扇速度大小自动调节，避免风速过快造成样品挥发。 14.标配USB接口，数据处理方便。 ★15.屏上运行数据查看时间达一年以上，同时数据存储记录达1000万条。 16.允许震荡承重量≥15Kg 17.托盘尺寸≥500×460mm 18.单层振荡箱体，具有可拓展功能，后续可进行叠加扩展，最多可扩展到三层。
16 | 恒温水浴振荡器 | 2 | 套 | ★1.LCD 触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作； 2.拥有数据记录功能，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据的分析； 3.不锈钢内胆、摇板、弹簧烧瓶夹；侧面设有排水阀； 4.具有超温报警功能及异常情况自动断电； 5.具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题； 6.水浴控温温控线性好、波动小，温度均一性达到±0.2℃ 7.配备高质伺服电机，10rpm 起转对样品剪切力小，控制速度精确、高速性能好、稳定性强 8.空载振荡频率 10-180rpm 9.振荡频率精度 ±1rpm 10.摇板振幅 Ф20mm 11.温控范围 室温-99.9℃ 12.温度调节精度 ±0.1℃ 13.温度均匀度 ±0.2℃ （ at 37℃） 14.最大容量（不锈钢夹具） 单层 250ml×15 或 500ml×11 或 1000ml×6 15.摇板尺寸（长×宽） 455mm×303mm 16.噪音低于55dB 17.夹具板到顶部距离271mm 18.外形参考尺寸（长×宽×高） 925×488×435（mm） 19.空载参考重量 44kg
17 | 水稳性大团聚体样品振筛机 | 1 | 套 | 1.摆动次数：221次/分 2.振击次数：147次/分 3.振幅：5mm 4.筛具叠高：不超过380mm 5.摆幅：12.5mm 6.配动功率：370W 7.电压：380V
18 | 可控温冷柜（10℃到零下25℃） | 1 | 套 | 1.温度控制范围：-10℃到10℃ 2.额定电压：220V 3.额定频率：50Hz 4.额定输入功率：110W 5.额定电流：0.7A 6.耗电量：0.56kWh/24h 7.噪声：≤39dB(A)1 8.箱体参考尺寸：550×560×850mm
19 | 马弗炉 | 2 | 套 | 1.使用温度范围：最高1200℃，工作温度1100℃ 2.温度稳定性：±1℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.升温速度：1-20℃/分钟自由设定 5.外装：冷轧钢板 6.炉膛：多晶无机陶瓷纤维材料 7.加热器：HRE高温合金电阻丝，三面加热 8.传感器：N型热电偶 9.控制方式:微电脑PID控制 10.设定方式:轻触按键动作 11.显示方式:双行LED数字显示 12.自动升温、自动保温、自动停止、可编程30个时段，可满足连续恒温和控温要求 13.安全装置:超温报警 14.加热功率：15KW,炉膛尺寸：400×400×400,电压；AV380V
20 | 元素分析仪 | 1 | 套 | 1.测定样品量：最大 1.5g 或样品体积1 mL； 2.测定范围：C：0 mg–30 mg 绝对量或100%相对量； H：0 mg–4 mg 绝对量或100%相对量； N：0 mg–10 mg 绝对量或100%相对量； S：0 mg–5 mg 绝对量或100%相对量； 3.检测限：C、H、N、S四元素≤30ppm(绝对量0.03mg)； 4.测量精度：绝对误差≤0.1%（10mg标准品）； 5.测量重复性：标准偏差SD≤0.1%（10mg标准品）； 6.进样器：120位 原位置换自动进样器； 采用坩埚自动进样器，实现样品- 灰分的原位置换，不需频繁手动清除灰分，大量样品可连续进样。 7.待测气体分离方式：高特异性吸附-解吸分子筛材料，通过三根柱子分别对三种待测组分气体高选择性吸附，并依次解吸，实现待测气体的高效分离； 8.分析时间：15分钟； 9.检测器：热导池检测器（TCD）； 10.校正方式：线性校准或非线性校准，用户可以自定义校准曲线阶数 11.内部模块通信方式：RS485总线 12.外部通讯接口接口：RS232；USB 13.称量数据无线传输：采用工业级无线传输模块，自动采集天平称量数据，传输距离可达100m 14.待机/唤醒功能： 仪器具有待机/唤醒功能，检测完成后自动降温休眠待机，并可定时自动唤醒。 15.延时风冷：检测工作完成后关机，冷却风扇可继续工作，待炉温降到安全温度后自动关闭。 16.云服务：检测仪器通过网络或上位机连接到云端，能够实现测试数据、方法等上传下载和共享，实现仪器的在线诊断和系统的在线升级； 满足电磁兼容性指令（EMC）和低电压（LVD）指令。
21 | 洗瓶机 | 1 | 套 | 1.设备最高功率≤5KW，加热功率≤4kw； 2.清洗内腔容积≥185L，内腔压模成型，清洗内腔无焊点，采用不锈钢管道加热。双层能同时清洗≥100ml容量瓶。 3.单次清洗2ml色谱进样瓶不少于290个，100ml容量瓶不少于90位，外部尺寸范围长宽高≤680×750×950mm。 4.控制系统为微电脑芯片控制技术，不小于8寸彩色触摸屏，内置不少于25种标准清洗程序和不少于115种自定义程序。 5.屏幕在运行时自动休眠保护和人工唤醒，进水量实时显示，清洗程序、清洗阶段、时间、管道压力数据等参数。 6.仪器能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态。 7.循环泵软启动设计，循环量0-500L/min，可在程序中根据需求变频调节；配有管道压力传感器实时监测管道水压；提供管道压力在屏幕上实时数值显示的照片证明。 8.清洗篮架识别技术，篮架装配情况在面板上实时显示。 9.仪器应采用背部供水方式为清洗篮架供水，篮架采用模块设计，每1/2模块可以自由互换，篮架进水口为不锈钢材质 10.配有双通道清洗剂功能，按照程序需求泵入碱性清洗剂和酸性清洗剂。 11.机器内置纯水泵抽取纯水，不可外置纯水泵。 12.安全保护系统：12-1电子安全锁，采用电动开门和自动锁门技术，内腔高温时禁止开门保护，延时启动功能，清洗完成后可自动开门余温再次烘干，可设置开门温度限制。12-2具有多层过滤系统：多层过滤保护杂物进入管路造成堵塞，杂物有专用收集系统。 13.干燥系统：余温烘干。 14.器皿内部漂洗水与原纯水差值总有机碳＜0.5mg/L,电导率＜2us/cm,阴离子浓度＜0.002mg/L。
二、土壤标准物质平台
22 | 耐腐蚀电热板 | 6 | 个 | 1.加热功率： 3kW。 2.最高加热温度： 360℃。 温度均匀性：±1℃。 3.盘面参考尺寸：600×400mm、400×300mm、500×250mm。 4.加热方式：电加热。 5.温控精度：±1℃。 6.材质：优质铸铝、高纯石墨、特氟龙涂层。 7.显示方式：液晶显示器或温控数显。 8.连续工作时间：≥48小时。
23 | X射线荧光光谱仪 | 1 | 套 | 技术要求： 1.基本要求和应用目的 ★1.1上照式、波长色散顺序扫描式 X射线荧光光谱仪；要求各个制造厂家的最新型号，同类产品中最高端的型号。 1.2设备用途：用于矿物、金属、以及贵金属样品中轻、重元素的快速分析 1.3分析元素:从氧(O)到铀（U）；含量范围:ppm到100%。 1.4 分析样品类型：固体、粉末，真空光路下分析液体样品（水溶液滤纸点滴法分析）。 2.系统组成 2.1进口主机： 4KW波长色散型顺序扫描式X射线荧光光谱仪 ★2.2 24个原装进口配套的样杯 2.3 UPS:30KVA，可以延时30分钟。 2.4 水冷机组（主机配套）。 2.5 P10 气体（含分压阀和管路）：1 套（主机配套）。 2.6 计算机及系统一套（与主机配套）。 2.7 激光打印机：1台。 2.8 40吨压样机：1台。 2.9熔样机，全自动熔样机 ：熔样速度：10~18分钟/4个；升温速度：0℃~1000℃小于30分钟） 2.10 铂金坩埚（80克×12），12个（共计960g） 3.主机技术要求 3.1.3该仪器的计数率、稳定性、精密度检查等满足国家波长色散X射线荧光光谱仪检定规程中A级仪器标准。产品型号仪器获得中国计量器具型式批准证书。 4.技术参数 4.1高压发生器 4.1.1最大功率≥4kW； 4.1.2最大电压≥60kV，20~60kV间1kV连续可调； ★4.1.3最大电流≥170mA，1mA连续可调； 4.1.4在外界电源波动±1%时，输出波动≤±0.00005%； 4.2 X射线管 ★4.2.1 类型：端窗Rh靶陶瓷光管, 高强度超薄型铍窗：30μm。 ★4.2.2 最大功率≥4kW；最大电压≥60kV；最大电流≥150mA。 4.2.3滤波片：4种材料 ★4.2.4 在更换样品时，光管和高压发生器不能关闭（电压及电流不能为零），以避免频繁启动带来的光管寿命降低； 4.3光谱仪和样品要求 4.3.1初级准直器：3位程序控制可自动更换, 适合重轻元素分析。 4.3.2晶体：不少于5块晶体，必须高强度覆盖要求的所有元素。 光谱室恒温稳定性： 0.05 C ★4.3.4晶体交换器位数≥10 位。 4.4探测器和脉冲分析器： 4.4.1类型：流气式和闪烁式探测器并联使用； ★4.4.2 探测器最大线性计数率（线性误差＜1%）：流气探测器: 3000kCPS， 闪烁探测器: 1500kCPS。F-PC应具有自动芯线清洗机构和气体密度稳定机构:ACC自动清洗。 4.5测角仪 4.5.1形式：/2独立转动,光学编码定位。 4.5.2 最大扫描速度（/2）：600 / 分。 4.5.3 最大移动速度（/2）：2400 2 / 分。 4.5.4 角度重复性：0.0001 /2。 4.6 自动进样器 ★4.6.1 样品位数：48位。 ★4.6.2仪器内部平行双进样系统，确保快速更换样品及稳定的真空度。同时可以防止粉尘扩散对光学系统的污染。 4.7控制系统： 4.7.1 仪器控制应采用知名品牌计算机控制。 4.7.2 计算机最低配置为英特尔酷睿i7以上CPU，8G内存，1000G硬盘，22英寸液晶彩显，DVD+/-RW光驱，激光打印机，配Win 10专业版操作系统。 4.8光谱仪软件 4.8.1运行在Windows10环境下全中文模板式操作软件 4.8.2 定性分析软件：自动鉴定分析功能，包括平滑,扣背景。 4.8.3 定量分析软件 4.8.4无标样分析软件及各种校正软件包 4.8.5 定精度快速分析软件包 4.8.6监视仪器状态的自诊断软件 4.8.7 自动诊断 4.8.8 各种应用软件供货商保证负责免费升级 ★5.水溶液滤纸点滴法分析：可在真空光路下分析液体样品 使用超载体膜可以做到 ppb 级分析测量。 6.安全和其他标准 6.1 质量：按照ISO 9001, ISO 14001 国际标准制造, 发展和技术支援。 售后要求： 7.安装调试与验收 7.1仪器到达需方后，需方通知供方到需方现场共同开箱检查；若有缺项，供方应立即补齐；而且，当所有应提供的物品齐全后，方才继续进行安装、调试，供方承担由于包装不妥、运输而引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 7.2供方在收到需方通知两周内，派经仪器生产原厂授权的安装及维修工程师到需方现场完成安装调试工作，需方全力配合。 7.3安装、调试所需的特殊工具由供方自备，安装调试均为供方免费提供。 7.4验收标准：以本招标文件技术指标为准。厂商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终用户指定测试地点对主要技术指标进行测试, 若测试不合格，中标方需进行仪器整改，直到用户确认合格为止，厂商负责测试期间一切费用。中标人提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。卖方调试结束后进行验收。设备应符合标书要求。 8.技术服务 8.1 仪器安装完成验收合格之日起整机（含光管）质保12个月（含光管）。质保期内除橡胶密封件等意外的故障，由厂家负责免费维修更换。 8.2 维修响应时间：4小时以内响应,48小时内到现场（特殊情况除外）， 8.3 培训：中标人应派技术工程师对招标人员工进行现场技术培训。使招标人员工能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。为达到培训结果，培训时间少于3天；培训内容包括：基本理论、原理、实践操作、仪器维护、安全要点以及其他相关内容； 8.4 进阶培训：到厂家指定培训中心进行培训，培训不限人数，不限报名时间，差旅费需用户自理。 ★8.4 若出现制造商在投标时承诺能够满足技术规格书中标明“★”的关键技术项目，但在中标后，在验收或试运行过程中发现不能满足“★”的关键技术项目要求的情况，而又不能在一个月内彻底解决并再次出现不能满足“★”的关键技术项目要求的情况，招标人有权提出退货及设备价格30%以上的索赔，中标人应无条件接受退货并按招标人要求赔偿。 9.其他 9.1 供货周期：自签订合同后180天内供货至需方现场。
24 | 超低温冰箱 | 1 | 套 | 1.有效容积：≥728L 2.温度范围：-40℃～-86℃ 3.外部尺寸：≤1030×980×1980mm 4.内部尺寸：≥740×700×1300mm
25 | 定氮仪 | 3 | 套 | 1.仪器配置：全自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、消解系统； 2.采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； 3.蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式； 4.检测范围：0.1-240mgN； 5.回收率≥99.5%（1-240mgN）； 6.蒸馏时间：0—30min 连续可调； 7.重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）； 8.滴定精度：1.0 μL/步； 9.测定样品重量：固体≤5g 液体≤20ml； 10.操作系统：内置5.6寸彩色液晶触摸屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程。 ★11.全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、滴定杯和消化管全自动排空清洗、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算及打印结果； ★12.仪器采用高精度隔膜泵进行溶液的加注，最小加液量为1mL，并且在实验过程中可补加碱液，实验操作灵活，避免试剂浪费； 13.嵌入常规检测实验方案及参数，同时用户可自编辑99种以上的实验方案，实验过程可直接调用； 14.仪器内部可存储1800套的数据，电脑端无限制存储； 15.蒸汽流量50%-100%可调； 16.采用氨残留回收技术，保证样品的高回收率和结果的准确性； 17.蒸馏模式：双蒸馏模式可选； 18.仪器实验过程中，接收杯处于密闭状态，有效避免环境中物质对实验影响。 ★19.采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护； ★20.具备冷凝水流量和温度检测功能，冷凝充分，保证回收率； ★21.具备溜出液温度检测功能，避免溜出液温度过高造成氨挥发； ★22.防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质； 23.滴定过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响； 24.采用柱塞泵式滴定系统； ★25.具备蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性； 26.仪器采用颜色法进行实验结果终点判定，具备滴定颜色设置和微调功能； 27.具备安全门自动监测、消化管在位监测、溶液桶液位监测、接收杯溢出监测； 28.石墨消解仪功能参数 28.1 消化能力： ≥20个样品； 28.2 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导； 28.3 控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术； 28.4 控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）； 28.5 升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 28.6 显示系统：4.3寸真彩液晶显示屏； 28.7 隔热方式：陶瓷及风道隔热； 28.8 控温精度：±1℃； 28.9 消化管容量：300ml（满容量水，20℃） 28.10 表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀； 28.11 自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护； 28.12具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能； 28.13具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器； 28.14石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化。
自治区土壤样品库建设项目设备采购清单（C标）
项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求
C标报价合计
1 | 下沉式通风橱 | 9 | 套 | 1.参考规格：1500×950×2350mm 2.符合中华人民共和国机械行业标准《JB/T6412-1999》排风柜性能检测标准。 ★3.主要性能参数 通风柜需通过JB/T 6412-1999 排风柜 型式检测。 通风柜需通过EN14175-3:2019 型检测认证，通风柜平均面风速：0.29m/s误差不超过±0.035m/s，浓度测试内侧法及外侧法结果＜0.01ppm。 通风柜需通过ASHRAE110-2016实验室排风柜性能测试方法，出厂检测（AM），并符合以下性能要求： 平均面风速 通风柜平均面风速：0.28m/s±5% 烟雾可视化 小烟雾：无可见的外溢或逃逸 大烟雾：无可见的外溢或逃逸 示踪气体浓度测试 泄漏率≤0.000ppm 拉门移动影响测试 泄漏率≤0.002ppm 周边扫描 泄漏率≤0.005ppm 静压/阻力 <30Pa 4.主体结构： 4.1 上柜外尺寸：长1500×宽950×高1500mm 4.2 上柜结构：主体采用国标1.0mm厚度的冷轧钢板，加强部分不小于1.5mm，经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm，具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。上柜体外壳钢板与内壳内衬板之间留有维修通道，通风柜内衬与钢侧板外径≥130mm可拓展水阀气阀于内衬板上，便于维护且柜内留有检修窗，通风柜内空操作尺寸宽度不小于1240mm。 集气罩采用加高弧度设计，风阻更小，集气效果更佳，有效减少通风柜自身压损同时降低噪声。 ★4.3 内衬及导流板：采用通风柜专用的氟纤板，厚度≧4.75mm，需耐硫酸、硝酸、二氯甲烷、丙酮等试剂污染，需耐腐蚀性能极佳、耐高温阻燃抗爆，表面光滑且内外均为白色，须满足以下性能要求： （1）耐高温性能：参考GB/T 17657-2022中4.30标准，检测结果表面无裂纹。 （2）燃烧性能：参考GB 8624-2012标准，检测结果符合B1级标准。 （3）甲醛释放量：参照GB 18580-2017/GB/T 17657-2013标准，检测结果未检出。 （4）表面耐污染性能：参照GB/T 17657-2022 4.43标准，检测时间：污染物接触时间≥24h，检测需包含三氯甲烷99.5%、丙酮99.5%、二氯甲烷99.8%、乙酸乙酯99.9%、氢氧化钠溶液40%、仁和碘酒、双氧水30%、硝酸65%、盐酸37%、乙酸99%、正丁醇99%、二甲苯99%、乙腈99%、异丙醇99%、糠醛99%、氯仿99%、甲醛37%、氨水28%、二甲基甲酰胺99%等19种以上常用化学试剂，检测结果为全部化学试剂均无明显变化，等级为5级。 （5）耐划痕性能：参照GB/T 7911-2013标准，检测结果为4级。 4.4 移门：视窗玻璃采用厚度≥5mm的钢化防腐安全玻璃，强度大，抗弯性好，在实验过程中可保护实验人员的人身安全；移门的最大开启高度为780mm，视窗的外框采用了铝合金材质门框，移门把手双层圆弧中空设计，气体导流效果佳，与玻璃采用四边包夹嵌入式结合，确保视窗的安全性以及耐用性；移门采用同步带结构，传动比准确，对轴作用力小于23N，结构紧凑，耐用，耐磨性好，抗老化性能好，为最大程度保证通风柜气流顺畅移门视窗与通风柜立柱交界处内凹或缝隙≦5mm。滑动顺畅无卡顿无噪声无摩擦声且有超高警示标志。 ★4.5 当同步带意外断裂时，防止视窗掉落伤害工作人员或砸碎有害试剂，通风柜视窗必须具坠落功能。将视窗拉至固定位置记为零点，把保险装置打开，记录视窗下落距离零点的距离需≤6mm。 4.6 立柱：通风柜前立柱为分体式，专用圆弧模具制作，与侧板之间装有专用静音滑槽，移门移动时更加静音，为避免视窗卡槽形成进风湍流与通风柜视窗交接处内凹或缝隙不得超过5mm。通风柜立柱宽度≥130mm可充分拓展各种插座、水气阀、VAV面板等安装，并且为加大R30圆弧面使通风柜进气更为顺畅，减少湍流，外形美观，具有精度高，表面光洁度好。环氧树脂粉末烤漆，附着力强。 4.7 风翼：双层双向圆弧结构设计，导风效果好，环氧树脂粉末烤漆，附着力强，防腐性能高，双边固定，方便拆卸检修清理，大大提高面风速稳流效果。 4.8 下柜尺寸：长1500×宽950×高850mm 柜体结构：采用国标1.0mm厚优质冷轧钢板制作，以确保结构的稳定性，经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm，具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。下柜整体前后左右与上柜齐平，增大内部储藏及后部检修空间。下柜上部导流板采用倾斜设计，为通风柜风翼部分提供更顺畅的下部进风，进一步优化其性能。 4.9 照明：采用长条灯罩式设计，内置一体化LED灯管，光照度≥700LUX。灯罩下面有安全玻璃面板并且和柜体密封，隐藏于导流板上面，易维修，具有泄爆功能。 4.10 电器设施：220V电源插座均配置IP-55或以上防护等级的合盖式保护盒。排风柜配置电源总开关，实验室人员在操作时如遇紧急情况可以强制性停止排风柜电路系统，以保障人身安全。 4.11金属件外观要求符合GB 24820-2009中“金属件外观要求”的规定：操作台无裂缝、渗透现象，操作台面无污物，无杂质，操作台金属件部分无毛刺，无裂缝，叠缝，管材端口封闭，焊接处无脱焊，无虚焊，无焊穿和错位。无脱层，无裂缝，涂层无漏喷无锈蚀，涂层光滑均匀，光泽一致，无流挂、疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷。 4.12 金属涂层：参照GB/T 6739-2006标准，硬度≥H。 4.13 耐腐蚀性：参照GB/T 10125-2021标准，24h中性盐雾连续喷雾试验条件下，表面无裂纹、无起泡、无脱落、无变色。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。 4.14 台面采用12.7mm实芯理化板，耐冲击，甲醛达到E1级别标准。 连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 4.15 排气出口采用与背板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接。
2 | 千级无菌室 | 1 | 套 | 1.房间尺寸：约7500×7200mm。 2.无菌室隔墙及吊顶 （1）无菌室隔墙、吊顶：聚苯乙烯夹芯彩钢板，板皮厚度约δ=0.426mm、14公斤、厚度为50mm、米白色。 （2）房间净高度不低于2.5m，所有的阴、阳角为1.0mm以上铝合金圆弧。 （3）洁净门窗：面板采用优质冷轧热镀锌钢板（含锌量不少于80克/平方），具有优良的耐腐蚀性能，可定制多种颜色选择。门框采用高强度铝合金型材，厚度1.2mm，受力点为1.7mm，表面处理为氧化、喷涂、电泳，45°切角后CNC加工而成，整洁。门框三边嵌入式密封胶条，不脱落，保证密封性。门扇厚度50mm，钢板厚度0.8mm，萨瓦尼尼自动生产线一体冲孔、折弯而成，两面板采用单缝密拼和咬合式结构连接，整体表面无外露螺丝、焊点，保证门扇整体强度，整洁。内部填充A1级防火铝蜂窝，与发泡固定化胶水黏合，使门体整体坚固，并且完全隔绝潮湿空气的锈蚀。表面处理采用喷涂设备进行静电喷涂，涂料厚度≥65um，要求具有防尘、抑菌的功能，喷涂面平整，无裂纹、无起泡现象。玻璃视窗采用隐形窗框和5mm双层丝印钢化玻璃，窗框与面板扣压式一体复合，整体牢固，密封，防结露。分体锁采用不锈钢分体锁，防撞、防夹，执手可用手肘开门，方便美观易清洁。芯材采用定制式棱形状A1级防火铝蜂窝，具有阻燃、防霉、防潮、无甲醛释放等优势。门框采用嵌入式密封胶条，门扇底部配置升降密封器，采用双弹片设计，下沉顺畅，静音，气密性可达8级。（检测标准：GB/T 7106-2019）钢质门反复启闭次数不小于20万次。 3.地面：PVC卷材2.00mm 4.供电： （1）根据相关无菌室使用的功率大小，确定分配电箱。 （2）主实验室灯具为洁净平板灯，照度应达到300LUX以上。 （3）开关、插座数量按规范要求，嵌入式安装。 （4）电线、电缆穿线管（PVC），全部为阻燃型。 （5）杀菌灯采用不锈架杀菌灯1×30 W形式（悬挂式）。 （6）传递窗为机械联锁带杀菌装置。 5.通风净化排气等部分要求： （1）通风管道材质选镀锌钢板，厚度按有关规范执行。 （2）技术要点：无菌室参数按照有关设计规范执行。 （3）净化空调机组设备：采用专业净化直膨式恒温恒湿空调机组，送风量3500m³/H，制冷量12.5KW，制热量12.5KW，电机功率2.2kW，外机功率4.78kW，机组余压500Pa，机组尺寸2800×800×863mm，机组箱体板厚为25mm，采用聚氨酯发泡夹芯彩钢板，钢板厚度δ=0.5mm。机组各功能段有：新回风段、初效段、氟盘管段、风机段、中效段、出风段等。 6.无菌室要求 （1）整个净化室净化级别为整体千级； （2）无菌室相对相邻功能间压强为10Pa以上，气流组织为上送下回风方式； （3）各净化房间（含缓冲间）应设紫外线杀菌。
3 | 实验室集中供气供水系统 | 1 | 套 | 供气系统参数： （1）半自动切换装置 A.半自动切换面板用来向管道系统提供连续供气。一个气源用作主气源，同时会有另一个气源作为备用。当主气源降到预先设定的压力时，备用气源自动开始向系统供气。一旦发生切换并更换了主气源，切换面板被复位，备用气源现在被指定为主气源，另一个气源现在作为备用气源。 B.紧急排空功能(当气体超压时，排空阀会自动将超出的压力释放)； C.气体通过时，能满足纯度99.9999%的输出； D.满足进气压力:最大300bar，出气压力10bar； E.外泄漏率:10-8mbar I/s He (氦检)，工作温度：-30℃-+74℃； F.材质：减压器母体为316L不锈钢，膜片哈氏合金，具有较高耐腐蚀能力，高使用寿命。 G.（2） 二级减压 H.气体通过时，能满足纯度99.999%的输出； I.满足进气压力:进气压力:最大80bar，出气压力: 0-10bar； J.外泄漏率:外泄漏率:10-8mbar I/s He (氦检)，工作温度：-30℃-+74℃ ； K.调压机构具有铍青铜齿圈阻尼装置，更好的保证调压的稳定性，确保供气稳定安全； L.减压器手轮需要防静电。 M.材质：减压器母体为316L不锈钢，膜片哈氏合金，具有较高耐腐蚀能力，高使用寿命。 （3）管路： 统一采用BA级 316L气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.37u；管道的标准:1/4”-1/2”壁厚0.89mm ,管壁的厚度不得减小。 （4）球阀：本次投标的阀门应满足实验室内的纯度要求，端口与管子的内径尺寸相匹配，具有很好的密封性，在许多应用领域具有超凡的性能，工作压力达到3000PSI （5）焊接接头 a.材质：316L BA级 b.进出口连接方式：焊接 c.用途：用于管路连接 d.工作压力：3000psi （6）钢瓶接头 A.材质：316L BA级 B.采用不锈钢316L BA级材质，耐压3000psi，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成。 C.用途：用于连接钢瓶接口 D.工作压力：3000psi （7）低压区域报警器。 控制器的MCU采用高速高档单片机，运算速度快、精度高、可靠性强，能够快速精确地处理系统任务，保证系统运行的可靠性。此压力报警器主要适用于监测实验室集中供气，特气柜，汇流排等管道减压过后的压力及使用气体钢瓶的剩余压力的监测报警，可通过信号采集器远程采集传感器电流信号，并实时显示在7.0寸液晶显示屏上，可依据各参数使用通过触控屏设定需求报警点参数，并实现超限报警当超过或低于设定的参数值时发出报警以通知相关人员，以便及时解决故障或问题，确保气体管道供气压力的正常。 可选配多功能GPRS远程控制器，通过手机APP软件在线实时查看钢瓶的具体压力数值，当钢瓶压力欠压异常时在手机上可通过短消息报警的方式来通知管理人员，以便实现远程气路的压力监控，带有报警数据存储功能，高低压报警参数可在手机端设置。 产品技术参数如下： a.报警器电源要求：～220V ,50Hz,1A。 b.显示器：7.0″TFT LED背光，分辨率1024X600像素； c.电磁兼容性符合YY0505-2012/IEC601-1-2； d.电气安全性符合GB/T9706.1/IEC60601-1-1。 e.继电器输出：16个；0.15A at 48VDC/1A at 30VDC/0.5A at120v。 f.RS485通讯接口：9600/19200 baudrate,(8,N,1) g.模拟量输入数量：16个以下； h.报警：带蜂鸣器和屏幕报警提示，声光报警；提供超欠压声光报警控制模块应当有一个测试开关和一个报警消声装置，每个线路压力模块对应一个正常/异常压力显示和一个气体标签窗口，报警器一般分层分区设置，感测用传感器采用外置安装。 （8）排空系统：钢瓶间气体汇流排排空系统上的管道阀件采用316L不锈钢材质，易燃和助燃气体要独立排空，管道采用内外光亮退火管(BA)，系统尽量减少弯头和死角以便减小排空气体的阻力和摩擦,排空系统与吹扫和进气系统不能互串气体，每个系统相通的地方使用单向阀来控制。排空管道要高于该层建筑高度2米以上，加一个防雨防尘装置。易燃易爆气体的排空系统要有良好的接地防止雷电和静电产生。 （9）集中供气控制面板：采用双层铝合金组合式底板； 吹扫隔膜阀和排放阀采用一体焊接式连接。
4 | 高纯一级水制备设备 | 1 | 套 | 1.出水水质：符合GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》一级水 2.电阻率： 18.2MΩ 3.重金属离子： ＜0.1ppb 4.总有机碳(TOC)： ＜3ppb 5.热源/内毒素： ＜0.001EU/ml 6.颗粒物(＞0.1μm)： ＞0.1μm 7.微生物： ＜1CUF/ml
6 | 布袋式除尘设备 | 1 | 套 | 1.出口烟速：18~22m/s 2.进口烟速：16~20m/s 3.除尘前烟气温度：≤80℃ 4.引风机功率：18-22千瓦 5.本体外形参考尺寸：1400×6000mm 6.填料数量：10000个（塑料球）
7 | 实验室抽风系统 | 1 | 套 | 控制系统技术要求： 1.排风机变频控制采用定静压控制方法；静压控制由管道静压传感器、静压控制器、变频器、监控面板及控制电箱共同组成；控制器配置Modbus通用网络协议及工业以太网通用网络协议，并可与智能化集中监控管理系统对接；每套控制系统配置一个7寸监控面板；液晶界面演示：至少具有多项自定义指标的输入输出显示和控制功能，包括排风机组管道静压压力值、设定值、排风机运行状态、排风机变频反馈、排风机运行频率、报警信息、系统时间等；并指出该参数的具体位置； 2.系统具有以下功能特性： 2.1实时监测排风机组管道静压，自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。在排风终端不变化的状态下，频率波动＜0.5HZ；变化时调整时间＜4秒； 2.2直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值； 2.3实时监测排风机运行状态和变频反馈；不正常情况下，声光报警； 2.4根据预先设定好的程序，自动控制排风机启停； 2.5安装:传感器直接安装在排风管道的总管道上； 3.变频器 3.1采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行；内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行； 3.2修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因，节能运行，可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率； 4.控制系统主要元器件： 4.1变频器 4.1.1变频器必须采用知名品牌，质量技术参数不低于ABB、西门子、丹佛斯； 4.1.2两个独立的PID 控制器： PID 1和PID 2，PID 1 可设置两套参数； 4.1.3按变频器的温度可随机分布开关频率，极大改善了降低变频器噪音并提高功效； 4.1.4通过多种I/O连接和即插式可选件方便的连接到现场总线系统上； 4.1.5内置RFI滤波器作为标准配置，用于第一和第二环境，不需要额外的外部滤波器； 4.1.6变感电抗器：根据不同的负载匹配电感量因此抑制和减少谐波； 4.1.7：2个软功能键，功能随状态不同而改变；内置帮助键；可观察已修改过的参数列表； 4.1.8：2路模拟输入； 4.1.9：2路模拟输出： 0 (4) 至 20 mA, 负载 ＜ 500 Ω； 4.1.10：6路数字输入：12 至 24 V DC由内部或外部供电, PNP 和NPN类型； 4.1.11：3路继电器输出； 4.2.变风量执行器 4.2.1执行器质量技术参数不低于搏力谋、西门子、霍尼韦尔 4.2.2执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性。四线制 4.2.3动作行程角度：0-90°，扭矩：4NM 4.2.4工作电压：24VAC/DC,工作信号：2-10V，反馈信号：2-10V 4.2.5位置精确度：±5% 4.2.6动作行程：控制系统采用行程≤2.5S快速执行器 4.2.7带机械限位装置，可全程限制风门开度 4.2.8防护等级：IP54 通风系统主要设备技术要求： 1.排风机 1.1乙烯基玻璃钢制作，采用侧吸式离心风机，卧式安装，与电机置于同一机座。风机叶轮能承受紊流工况下所引起的各种附加力作用，并且能够长期、安全、可靠地运行。 1.2风机应按国家相关工业风机制造标准设计及制造，风机能效限定值及能效等级为一级。 1.3风机按AMCA（国际空气流动与控制协会）标准设计及制造，并通过AMCA的企业会员认证与AMCA官方性能测试，并出具官方测试报告，效率需大于80%。验收时需提供相关官方测试报告复印件。 1.4额定风量：以20℃、湿度为65%为准，全压效率不低于80%。风机的风量满足处理系统处理量的要求，工频时风量为风机铭牌额定风量，并能满足在系统负压发生变化时，风量调节范围不小于50~110%。 1.5额定风压：以20℃、湿度为65%为准，工频时风压为风机铭牌额定风压。风压计算时需满足抽气空间负压、收集风管沿程和局部损失、净化处理设备自身阻力和使用时增加阻力、废气排放管风压等损失。 1.6离心风机获得AMCA认证并提供相应的证书以及CQC的中国《中国节能产品认证证书》提供国家CNEX防爆认证；明示效率（节能评价值）不小于83；SFP表面玻璃钢性能‘参照GB3836.1-2010检测，表面电阻值为1×107Ω。验收时需提供相关证书材料。 1.7转 子 动 平 衡：符合JB/T 9101规范之G2.5等级 ，风机机组振动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级。叶轮的动平衡精度不低于C2.5级，且能24小时连续运转。叶轮进行动、静平衡校正；叶轮满足最高转速的110％；叶轮有足够的刚度，搬运和运转中不得产生变形。 1.8风机蜗壳需一体成型，为防止气体泄露，机壳预埋螺栓处理。 1.9以 GB/T6391-2003《滚动轴承额定动态荷载的额定寿命》减摩轴承额定使用寿命标准或以AFBMA(抗磨擦轴承制造商协会)出版的额定数据为标准，选择轴承。所提供的调心轴承，其平均使用寿命是基于GB/T6391-2003 或AFBMA滚动轴承额定动态荷载的额定寿命额定标准。 1.10风机采用油浴式轴承座，轴承浸泡于专用轴承润滑油内连续运转，且置于气流外；油浴式轴承座需设计为后拆装式，即更换轴承时不需要拆装风管和风机叶轮，轴承座需设计有维保专用的注油口和泄油阀 1.11电机防护等级为IP55，绝缘等级为F，电源电压380V、3相4线、 50Hz, B级温升。 1.12拥有中国节能产品认证试验报告，验收时提供相关报告。 1.13主要零部件材质：外壳和叶轮 ：FRP ；机架 ：碳钢防锈防腐 ；减震器 ：弹簧避震器 1.14风机供应商需具备自主研发设计和生产的能力； 2.消音器 2.1消声器壳体整体采用PP材质，壳体角边用4#金属角进行加固，以增强强度，并防雨、抗腐蚀； 2.2 吸音棉采用超细玻璃吸声棉，并要求用不锈钢或玻璃丝网加固，保证消声材料不易损坏和被气流吹走； 2.3 消声器外形要求整体成正圆体或长方体，要求外观美观大方，安装、维护、更换方便。 3.废气处理装置 3.1处理方式：实验室排风采用水喷淋酸雾净化塔（无机化合物废气）及干式活性碳吸附箱（有机化合物废气）处理。 3.2水喷淋酸雾净化塔：用于处理酸碱性废气，即无机废气（盐酸、硝酸、次氯酸钠等）、热废气等。塔体外壳采用玻璃钢材料制作。酸雾废气由风机正压送入或负压吸进净化塔，经过喷雾段及一层填料层，废气与氢氧化钠吸收中和液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经脱液层脱液处理，达到或低于国家排放标准直接排入大气。 3.2.1酸雾净化塔的水箱配置水位控制系统。 3.2.2同时自动检测废水pH值和ORP值，如果不在设定ORP值范围内，电磁阀工作，系统自动加入NaClO溶液，且搅拌器同时开始工作，至设定值后停止加药并进入氧化延时阶段，氧化延时时间根据具体情况进行设定。加入NaClO后，废水pH值将上升，当pH值上升至不在其设定值范围时，则中央处理器给出信号，加酸电磁阀自动工作，使NaClO始终工作在其最佳灭菌范围内。NaClO溶液能进行水解反应（ClO-+H2O→HClO+OH-），在中性至酸性条件下，有利于HClO的生成。这些水解产生的HClO具有较强的氧化及杀菌能力，可以杀灭水中的病毒和细菌，是常用的杀菌剂，且其还能氧化部分有机物及恶臭物质，使之变成无害物质。 3.2.3当废水pH和ORP值均达设定值后，中央处理器给出信号，排水电磁阀工作，系统进入排水工序。系统自动排水至处理机低水位后排水电磁阀闭合，系统自动停止排水。低水位的设定以保证pH及ORP探头浸没在水中为原则。排水完毕，如探测到收集池有水，则自动开始新一轮的处理工序，即水泵开始工作，废水处理装置开始进水。如果收集池内废水已被处理完，则排水后处理装置总控制面板显示等待信号，直到当收集池内水位达到一定高度，浮球液位计给出信号，废水处理装置由等待状态转入进水状态。 3.3干式活性碳吸附箱： 3.3.1活性炭吸附箱全塔由进气段、活性碳吸附段及出气段，三段组成，箱体外壳采用玻璃钢材料制作。结构应简单有效，采用抽屉式放炭，方便后期更换。 3.3.2设置TVOC浓度传感器实时监测经活性炭吸附后废气的综合有机挥发物浓度，排放浓度在监控面板有数据记录，超标自动告警。 4.风管管材 4.1实验室排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐。室内外管道方管采用PP管,经全自动设备热熔一次折弯并自动对焊成型，管道周长小于3000mm只有一条对焊接缝，管道采用法兰连接，边长大于500mm的管道需增加加强支撑；产品特性：耐腐蚀，比重轻，稳定性好，耐热，绝缘，机械强度高，无毒。 4.2产品外观：表面应光滑平整，无裂口，清洁，无气泡该产品耐腐蚀，抗渗漏、内外光滑、抗拉、抗弯、寿命长、安装维修方便。 4.3防火等级：PP风管防火等级为难燃B1级。 a.中、低压系统圆形风管板材厚度（mm） 风管直径D 板材厚度mm D≤320 3.0 320＜D≤630 4.0 630＜D≤1000 5.0 1000＜D≤2000 6.0 d.中、低压系统矩形风管板材厚度（mm） 风管长边尺寸mm 板材厚度mm b≤320 3.0 320＜b≤500 4.0 500＜b≤800 5.0 800＜b≤1250 6.0 1250＜b≤2000 8.0
8 | 风干沥水架 | 3 | 个 | 1.材质：4mm耐冲形聚苯乙烯(Polystyrene) 2.参考规格：450×630×110mm，72个插孔和83个滴水棒，包括72个标准滴水棒和11个细小滴水棒。支架底部设有无缝排水孔，倾斜设计。
9 | 大通量三级水制备设备 | 1 | 套 | 1.出水水质：符合GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》三级水 2.产水量：20L/H。 3.产水温度：产水温度为室温，不必冷却，可直接使用。 4.水质稳定性：产水水质稳定，检测方法简单，不必反复试验。 5.制备方法：采用离子交换法制取三级水。纯化系统预处理单元包括外置软化过滤器、1μm深层PP滤芯和精密活性炭滤芯。RO反渗透单元采用75/100GPDRO反渗透膜。后置纯化单元为高纯化柱。
10.1.1 | 更衣柜 | 6 | 组 | 规格：850mm*390mm*1850mm，全钢结构。
10.1.2 | 矮凳 | 2 | 组 | 规格：1800mm×300mm×600mm，钢结构。
10.2.1 | 更衣柜 | 5 | 组 | 规格：850mm*390mm*1850mm，全钢结构。
10.2.2 | 矮凳 | 2 | 组 | 规格：1800mm×300mm×600mm，钢结构。
10.3.1 | 抗酸碱实验边台 | 2 | 台 | 参考规格：6700×750×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
10.3.2 | 实验室水系统 | 1 | 套 | 1.水龙头： （1）符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》 和GB 25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准》标准检验。 （2）主体材料：加厚国标H62铜管制造，整体高度≥585mm，重量≥1740g，直管管径Φ26×1.2mm，,臂管管径Φ22×1.2mm，鹅颈管管径Φ19×1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 （3）实验室三口水龙头：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥26mm，臂管直径≥22 mm,鹅颈管直径≥19mm。主体加厚纯铜制作，高亮度环氧树脂涂层，经24小时酸性盐雾试验后，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，达到国际及国内相关标准的技术要求。开关旋钮通过环保Rohs测试报告，材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,密封性能符合国家相关标准。 2.PP水槽 作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。 PP水槽规格：555mm×455mm×310m 重量：4.4KG， 材质：所有 PP 制品均采用全新高密度聚丙烯原包料，品质新料，绝无回料，高压一体注塑成型。耐腐蚀耐酸碱， 稳定性强，安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 厚度：设计厚度为5mm-8mm。 槽沿：表面为皮纹设计，厚重大气且防滑防刮伤以延长使用寿命。 3.依据GB/T 6040-2002标准，对水槽原料测试，验收时提供国家认可的第三方原材料检测报告。 4.耐化学性：经试剂10%氢酸钠、10%醋酸、10%NaOH、饱和NaCL溶液、70%乙醇等28项分别试验，经试验24小时后表面无明显变化。 5.水槽依据BG/T 9341-2008标准，检测弯曲模量、弯曲强度。验收时提供国家认可的第三方检测报告。
10.4.1 | 抗酸碱实验边台 | 2 | 台 | 参考规格6700×750×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
10.4.2 | 实验室水系统 | 1 | 套 | 见10.3.2。
10.5.1 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格5400×750×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
10.5.2 | 实验室水系统 | 1 | 套 | 见10.3.2。
10.6.1 | 天平台 | 1 | 台 | 1.参考规格900×650×800mm 2.天平台需通过检测，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。检验项目至少包含：金属件外观要求。包括：管材应无裂缝，外露管口端面应封闭；焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。喷涂层应无漏喷、锈蚀，图层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 3.外围台面为实芯理化板台面，内部嵌有40mm厚天然大理石材质，四周边缘打磨抛光，光滑无毛刺、无崩茬、颜色一致，台面表面无磕碰、无划痕。台面长、宽、对角线尺寸误差≤3mm。安装时台面与柜体连接稳固；整体水平一致。三级减震结构：外形 (长、宽、高) 尺寸±2mm，台面及板面平整度≤0.2mm,两侧立柱为钢板一体折弯结构，宽度120mm, 立柱内填充稳定物，整体重量200KG/每台；满足十万分之一天平的稳定性。
10.7.1 | 天平台 | 6 | 台 | 1.参考规格2000×650×800mm。 2.天平台需通过检测，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。检验项目至少包含：金属件外观要求。包括：管材应无裂缝，外露管口端面应封闭；焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。喷涂层应无漏喷、锈蚀，图层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 3.外围台面为实芯理化板台面，内部嵌有40mm厚天然大理石材质，四周边缘打磨抛光，光滑无毛刺、无崩茬、颜色一致，台面表面无磕碰、无划痕。台面长、宽、对角线尺寸误差≤3mm。安装时台面与柜体连接稳固；整体水平一致。三级减震结构：外形 (长、宽、高) 尺寸±2mm，台面及板面平整度≤0.2mm,两侧立柱为钢板一体折弯结构，宽度120mm, 立柱内填充稳定物，整体重量200KG/每台；满足十万分之一天平的稳定性。
10.7.2 | 周转台 | 2 | 台 | 参考规格1000×650×850mm，其他技术参数要求同实验边台。
10.7.3 | 抗酸碱实验边台 | 2 | 台 | 参考规格2000×750×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
10.8.1 | 试剂柜 | 8 | 组 | 1.参考规格：1800mm×900mm×450mm 2.全钢实验高柜或试剂柜或药品柜需通过检测，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。检验项目至少包含理化性能检测、力学性能检测。理化性能：金属喷涂层附着力≥2级，金属电镀层在24H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级；力学性能：包括搁板稳定性、搁板支承件强度试验、拉门强度、拉门水平静载荷、拉门猛开试验、主体架构和底架的强度试验，其中搁板稳定性试验在垂直力100N加载隔板不应倾翻。 3.柜体：采用优质1.0mm厚冷轧钢板(通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥ 75μm，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格； 4.门板：采用优质1.0mm厚冷轧钢板(，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥ 75μm；双层门板内填充防火减震静音材料，侧边使用R15圆弧工艺；拉手采用与门板外观协调的圆弧拉手，用不锈钢螺丝固定在门板上。 5.门铰链：采用304不锈钢材质，开合耐久性不低于40000次，符合QB/T2189-2013标准；耐腐蚀性能按照QB/T3826规定进行：18H，1.5mm以下的锈点不超过20点/dm2,1.0mm以上的锈点不超过5点/dm2。
10.8.2 | 排风药品柜 | 5 | 组 | 1.参考规格：1800mm×900mm×450mm。 2.PP试剂柜或PP药品柜需通过检测，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。检验项目至少包含：耐腐蚀、垂直燃烧。 3.采用8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成，耐酸碱需要满足：37%盐酸达到1级、65%硝酸达到1级、80%磷酸达到1级、40%氢氧化钠达到1级、98%硫酸达到1级、99%乙酸达到1级、40%氢氟酸到1级。 4.柜体：采用一体成型、无缝焊技术，垂直燃烧需达到V-1级别。 5.层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接，四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 6.视窗：采用5mm钢化玻璃制作。 7.门把手：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。 8.门合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。
10.9.1 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格3100×750×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
10.9.2 | 实验室水系统 | 2 | 套 | 见10.3.2。
11.1 | 制水设备 | 1 | 台 | 国产设备，纯水水质： Ⅰ级水纯水器 电阻率： 18.2MΩ 重金属离子： <0.1ppb 总有机碳(TOC)： <3ppb 热源/内毒素： <0.001EU/ml 颗粒物(>0.1μm)： >0.1μm 微生物： <1CUF/ml 超纯水系统Think-lab实验室超纯水（99.9万) 纯水水质： Ⅰ级水纯水器 电阻率： 18.2 MΩ-cm 重金属离子： ＜5 ppb 电导率： 0.055 μS/cm 总有机碳(TOC)： ＜5 ppb 热源/内毒素： ＜0.001 EU/ml 颗粒物(>0.1μm)： ＜1 per/ml 微生物： ＜0.01 cfu/ml"
1 | 危险气体泄露警报 | 1 | 套 | 1.危险气体泄漏警报主机1套，供电电源：AC220V+15%，50～60Hz 额定功率：≤5W（每回路） ，输入信号：RS485（两线制或四线制）4～20mA（三线制） 输出信号：4～20mA或RS485，报警方式：声音报警+LED闪光报警 报警音量：音量＞70分贝 内置蜂鸣器，外置报警灯，显示方式：数码管显示/液晶屏显示 浓度单位：%LEL、PPM、%VOL ，主体材料：Q235 查询信息：报警记录可查询，控制输出：两组无源继电器输出 报警值：两级报警，报警值可调节，精度：〈±5% (F.S) 响应时间：＜15S，温度范围：-10℃~40℃ 湿度范围：0%～90%RH（无凝露），接线方式：两线制/三线制/四线制，安装方式：壁挂式安装，适配系统：PLC/DCS/RTU/消防主机，适用产品：可燃/有毒气体探测器，工作方式：24小时连续工作执行标准：GB16808-2008。 2.危险气体泄漏检测器4套，供电电源：DC24V功耗：≤3W， 检测气体：可燃/有毒气体，采样方式：扩散式，防爆认证：Exd 1I CT6 Gb 防护等级：IP65，工作温度：-40℃~70℃ 工作湿度：10~95%RH，输出信号：4～20mA（三线制） RS485（两线制或四线制） 精度：〈±3% (F.S) ，传感器：采用原装进口传感器，使用寿命：传感器寿命3年左右，电缆规格：RWVP3 传输距离：＜1200米。
2 | 实验室废气处理装置 | 1 | 套 | 1.处理方式：实验室排风采用水喷淋酸雾净化塔（无机化合物废气）及干式活性碳吸附箱（有机化合物废气）处理。 2.水喷淋酸雾净化塔：用于处理酸碱性废气，即无机废气（盐酸、硝酸、次氯酸钠等）、热废气等。塔体外壳采用玻璃钢材料制作。酸雾废气由风机正压送入或负压吸进净化塔，经过喷雾段及一层填料层，废气与氢氧化钠吸收中和液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经脱液层脱液处理，达到或低于国家排放标准直接排入大气。 （1）酸雾净化塔的水箱配置水位控制系统， （2）同时自动检测废水pH值和ORP值，如果不在设定ORP值范围内，电磁阀工作，系统自动加入NaClO溶液，且搅拌器同时开始工作，至设定值后停止加药并进入氧化延时阶段，氧化延时时间根据具体情况进行设定。加入NaClO后，废水pH值将上升，当pH值上升至不在其设定值范围时，则中央处理器给出信号，加酸电磁阀自动工作，使NaClO始终工作在其最佳灭菌范围内。NaClO溶液能进行水解反应（ClO-+H2O→HClO+OH-），在中性至酸性条件下，有利于HClO的生成。这些水解产生的HClO具有较强的氧化及杀菌能力，可以杀灭水中的病毒和细菌，是常用的杀菌剂，且其还能氧化部分有机物及恶臭物质，使之变成无害物质。 （3）当废水pH和ORP值均达设定值后，中央处理器给出信号，排水电磁阀工作，系统进入排水工序。系统自动排水至处理机低水位后排水电磁阀闭合，系统自动停止排水。低水位的设定以保证pH及ORP探头浸没在水中为原则。排水完毕，如探测到收集池有水，则自动开始新一轮的处理工序，即水泵开始工作，废水处理装置开始进水。如果收集池内废水已被处理完，则排水后处理装置总控制面板显示等待信号，直到当收集池内水位达到一定高度，浮球液位计给出信号，废水处理装置由等待状态转入进水状态。 3.干式活性碳吸附箱： （1）活性炭吸附箱全塔由进气段、活性碳吸附段及出气段，三段组成，箱体外壳采用玻璃钢材料制作。结构应简单有效，采用抽屉式放炭，方便后期更换。 （2）设置TVOC浓度传感器实时监测经活性炭吸附后废气的综合有机挥发物浓度，排放浓度在监控面板有数据记录，超标自动告警； 4.风管管材 （1）实验室排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐。室内外管道方管采用PP管,经全自动设备热熔一次折弯并自动对焊成型，管道周长小于3000mm只有一条对焊接缝，管道采用法兰连接，边长大于500mm的管道需增加加强支撑；产品特性：耐腐蚀，比重轻，稳定性好，耐热，绝缘，机械强度高，无毒。 （2）产品外观：表面应光滑平整，无裂口，清洁，无气泡该产品耐腐蚀，抗渗漏、内外光滑、抗拉、抗弯、寿命长、安装维修方便。 （3）防火等级：PP风管防火等级为难燃B1级； a.中、低压系统圆形风管板材厚度（mm） 风管直径D 板材厚度mm D≤320 3.0 320＜D≤630 4.0 630＜D≤1000 5.0 1000＜D≤2000 6.0 d.中、低压系统矩形风管板材厚度（mm） 风管长边尺寸mm 板材厚度mm b≤320 3.0 320＜b≤500 4.0 500＜b≤800 5.0 800＜b≤1250 6.0 1250＜b≤2000 8.0
3 | 在线式电导率仪 | 3 | 个 | 1.测量范围和分辨率： 电导率：0.000 ~ 200.0 mS/cm，分辨率为0.001 μs/cm。 电阻率：0.000 ~ 20.00 MΩ·cm，分辨率为0.01 MΩ·cm。 盐度：0.0 ~ 70.0 ppt，分辨率为0.1 ppt1。 温度：30.0℃ ~ 130.0℃，分辨率为0.1℃1。 TDS（总溶解固体）：0 ~ 19999 ppm，分辨率为0.001 ppm。 精度： 电导率、电阻率、盐度和TDS的精度为±1%。 温度的精度为±0.2%。 2.温度补偿： 自动温度补偿：采用PT1000/NTC30K，自动识别。 手动温度补偿：按键设定。 3.显示方式： 背光式大型LCD显示，具有光感测器做自动启动或手动启动LCD背光控制。 4.输出： 模拟输出：1路或2路4~20mA模拟信号输出，用户可设定相应输出值负载500Ω。 继电器输出：两组ON/OFF接点输出，高低点、迟滞区任意程序设定，240VAC/0.5A。 5.保护等级和安装方式： 保护等级：符合IP65(NEMA 4)。
4 | 剧毒试剂保险柜 | 1 | 个 | 1.控制面板：液晶智能控制显示。 2.规格：900×515×1850mm。 3.门型：双开门/手动（双层）。 4.锁具配置：电子密码锁和机械防盗锁 。 5.颜色：可选。 6.通风：可自主设置每日的排气换气时间（可设6个时间）。 7.远控系统：可通过手机端，电脑端随时查看储存柜内部的温度，湿度，VOC浓度。 8.报警提示：当柜内温度，湿度和VOC浓度超标时，储存柜自身会发出强烈的声光报警提醒管理员，直至报警消除。 9.自主排风：当储存柜内部检测值（温/湿度，VOC浓度）超标时，储存柜会自主发出报警并启动排风装置，及时降低内部温度，湿度和VOC浓度。 10.柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷涂，高温固化处理。保持高光洁度并最大限度地降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 11.顶板有直径110mm出风口，风口内置一个AC2200V、50Hz、0.22A大风扇，最大风量大于300m³/h、转速2550转/min，控制开关置于柜体顶部右上角（当风机开机前要把柜门下方中间的进风口推置打开状态）。 12.内部（上、下、左、右）采用5mm抗强酸碱耐冲击的瓷白色PP板做内胆，隔层防火棉填充，采用PP螺丝与柜体连接。突破传统铁板易腐，易锈的诟病。同时还配置3块三层阶梯的PP活动层板，层板设有5mm的通气孔。柜体底部设置进风口及可调风阀，控制风量大小。内部最下层还留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填充腔（漏液槽），用于存放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品；挡板应与柜体连为一体。底部加装4个16寸活动轮，便于储存柜的移动。 13.柜门采用连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度，配置锌合金拉手。柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例1:5，以确保储存药品的安全性。 14.温湿度控制面板位于柜体右上角：柜体顶部配置温湿度传感器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V 50Hz，温度启控0～99.9℃，湿度启控0～99.9﹪。 15.报警功能：VOC、温湿度超过设定值，报警提示，报警方式采用声光报警。
5.1 | 半自动切换气体汇流排 | 8 | 组 | PT-100，SS316L材质，自动切换钢瓶气源接入阀组模块，进出气压力根据要求匹配。进出接口1/4LOK ，进气切换膜片阀，泄露率2×10-8atm cc/sec Cv=0.08
5.2 | 高压球阀 | 16 | 个 | SS-BVB-04-04 2500Psi 316L BA 3/8″，连接方式：焊接连接
5.3 | 高压不锈钢软管 | 16 | 根 | 高压不锈钢金属软管，额定使用压力200bar ，长度1米
5.4 | 气瓶接头 | 16 | 个 | SS316L材质，G5/8，适用于(H2、N2、He等高纯洁净气体)
5.5 | 阻火器 | 3 | 个 | VFB200 316L BA 1/4″NPT（H2、C2H2、CH4）
5.6 | 压力传感器 | 13 | 支 | 量程0-10Mpa，精度等级0.5%FS，不锈钢316L
5.7 | 压力传感器（防爆） | 3 | 支 | 量程0-10Mpa，精度等级0.5%FS，不锈钢316L
5.8 | 可燃气浓度探头 | 3 | 个 | SS316L
5.9 | 自控主机 | 1 | 台 | 压力+浓度 16路
5.1 | SS316L不锈钢洁净管 | 193 | m | 1.TUBE管BA级316LBA级不锈钢洁净管安装； 2.规格：3/8"； 3.连接方式：焊接连接； 4.含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂。
5.11 | SS316L不锈钢洁净管 | 165 | m | 1.TUBE管BA级316LBA级不锈钢洁净管安装； 2.规格：1/4"； 3.连接方式：焊接连接； 4.含管道清洗、吹扫、压力试验、气密实验、脱脂。
5.12 | 焊接变径三通 | 8 | 个 | 3/8"-1/4"
5.13 | 焊接正三通 | 7 | 个 | 1/4"
5.14 | 焊接大小头 | 8 | 个 | 3/8"-1/4"
5.15 | 焊接弯头 | 14 | 个 | 1/4"
5.16 | 二级减压器 | 30 | 组 | PT-11
5.17 | 低压球阀 | 30 | 个 | 1/4"
5.18 | 转接头 | 30 | 个 | 接仪器
5.19 | 施工辅料 | 1 | 项 | 面板、支架、管夹、五金件及焊接氩气等
6.1.1 | 更衣柜 | 6 | 组 | 规格：850mm*390mm*1850mm，全钢结构。
6.1.2 | 矮凳 | 2 | 组 | 参考规格：1800mm×300mm×600mm，钢结构。
6.2.1 | 更衣柜 | 5 | 组 | 规格：850mm*390mm*1850mm，全钢结构。
6.2.2 | 矮凳 | 2 | 组 | 参考规格：1800mm×300mm×600mm，钢结构。
6.3.1 | 抗酸碱实验中央台 | 1 | 台 | 1.参考规格3500×1500×850mm 2.中央台、边台 （1）全钢实验台需通过检测：其中底座柜载荷试验（柜加载≥850kg、柜集中加载≥85kg、柜扭曲≥150kg）测试，门（门铰链≥40kg、门冲击≥8 kg、门循环1级测试≥90000次）试验测试，抽屉（抽屉静载≥65kg、抽屉和门拉手≥20kg、抽屉冲击≥4kg、抽屉内部滚动冲击≥4kg、抽屉循环＞40kg测试＞40000次）试验测试，搁板（搁板静载≥85kg）试验测试，柜漆面（化学试剂痕迹、热水、漆面冲击、油漆附着力、油漆硬度等）试验测试均需符合要求。 （2）全钢实验台或中央台或边台需通过检测，检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准。 （3）中央台、边台的钢板必须采用双面烤漆工艺，烤漆钢板需通过检测，检测依据：GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》，检测内容：“金属喷漆（塑）涂层理化性能”，硬度≥2H，附着力≥1级（附着力分为0-5级，0级最优，5级最差）。 （4）全钢实验台：投标人提供实验台SEFA 8M-2016（需有CMA标示）实验室等级金属柜的合格检测报告；其中底座柜试验（柜加载907.2kg、柜集中加载90.718kg、柜扭曲158.75kg）测试，门（门铰链45.359kg、门冲击9.07kg、门循环1级测试100000次）试验测试，抽屉（抽屉静载68.04kg、抽屉和门拉手22.68kg、抽屉冲击4.535kg、抽屉内部滚动冲击4.535kg、抽屉循环45.35kg测试50000次）试验测试，搁板（搁板静载90.72kg）试验测试，柜漆面（化学试剂痕迹、热水、漆面冲击、油漆附着力、油漆硬度等）试验测试均需符合要求。 2.4技术参数： 2.4.1台面（台面厚度＞16mm） 台面板须满足以下技术参数及要求： ★1）、台面耐腐蚀性能优越，化学性能测试依据“GB/T 17657-2013”标准，应至少包含有：1、硝酸（65%）；2、氢氟酸（48%）；3、王水；4、硫酸铜；5、重铬酸钾洗液；6、高锰酸钾；7、氯化锌饱和液8、香蕉水； 9、福尔马林； 10、石碳酸（90%）等33项化学试剂的测试报告，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级。 ★2）、物理性能须满足以下条件：1、耐刮划性(金刚石划痕法) ≥5N 无明显划痕； 2、表面耐磨性能≥1100 r； 3、抗拉强度≥ 110MPa；4、弯曲强度≥ 130MPa。 ★3）、台面甲醛释放量≤0.022mg/m³（检验依据GB 18580-2001）。 ★4）、台面板耐化学性参照SEFA3-2010测试方法，测试化学试剂应至少包含有： 1、48%氢氟酸；2、70%硝酸；3、硼酸；4、硅酸；5、氢氧化铁等52项化学试剂，测试结果等级须全部达到0级（无影响-无可见变化）。 ★5）、台面板氟、氯、溴、碘等卤素含量测试结果为n.d.未检出。 ★6）、台面板化学物排放按ISO 16000-9：2006、ISO 16000-6：2011 、ISO 16000-3：2011检测标准方法，要求TVOC总挥发性有机化合物48小时释放率≤15μg/ m²h，异丙醇、三氯乙烷、萘、环氧氯丙烯、乙基苯、乙二醇在标准教室的推算浓度和个人办公室的推算浓度情形下检测评估均为n.d.( 未检出)。 ★7）、 ★8）、为保证实验室内部环境空气质量，要求小于10微米的颗粒物预测毒物最大容许浓度≤20μg/ m³，1-甲基-2-吡咯烷酮预测毒物最大容许浓度≤160μg/ m³。 ★9）、所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，中标人在合同签订后须提供台面板厂家针对本项目出具的＜＜售后服务承诺书>>，签订合同时招标人有权要求中标人提供满足以上1-8点台面板参数及要求的相应检测报告原件。 2.4.2柜体： 1）柜体：采用优质1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥ 75μm，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；空位后端设计可拆卸用于维修的活动板；框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强，可按客户需求进行多种组合。 2）门板：采用优质1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥ 75μm；双层门板内填充防火减震静音材料，侧边使用R15圆弧工艺；拉手采用与门板外观协调的圆弧拉手，用不锈钢螺丝固定在门板上。 3）门铰链：采用不锈钢材质，开合耐久性不低于40000次，符合QB/T2189-2013标准；耐腐蚀性能按照QB/T3826规定进行：18H，1.5mm以下的锈点不超过20点/dm2,1.0mm以上的锈点不超过5点/dm2。 4）抽屉导轨：采用优质镀锌钢材，在承重30kg条件下可提供至少40000次使用寿命；导轨阻尼采用封闭式设计，有效防止安装过程中因尘屑误入所导致的阻尼功能不佳甚至失效故障；导轨滑动顺畅，关闭过程中阻尼静音。 5）地脚：柜内底板有圆孔，可在圆孔内调节橡胶地脚，针对不平整地面有良好的适应性；可调螺丝为M12×50mm不锈钢，尼龙罩盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀、高低可调节台体水平。 3.角柜 3.1角柜需通过检测，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。检验项目至少包含：金属喷漆涂层在24H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级；整体承重（垂直静载荷）≥1000kg，柜体层板及柜体底板均承重≥500kg。 3.2技术参数： 3.2.1台面（台面厚度＞16mm） 台面板须满足以下技术参数及要求： ★1）、台面耐腐蚀性能优越，化学性能测试依据“GB/T 17657-2013”标准，应至少包含有：1、硝酸（65%）；2、氢氟酸（48%）；3、王水；4、硫酸铜；5、重铬酸钾洗液；6、高锰酸钾；7、氯化锌饱和液8、香蕉水； 9、福尔马林； 10、石碳酸（90%）等33项化学试剂的测试报告，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级。 ★2）、物理性能须满足以下条件：1、耐刮划性(金刚石划痕法) ≥5N 无明显划痕； 2、表面耐磨性能≥1100 r； 3、抗拉强度≥ 110MPa；4、弯曲强度≥ 130MPa。 ★3）、台面甲醛释放量≤0.022mg/m³（检验依据GB 18580-2001）。 ★4）、台面板耐化学性参照SEFA3-2010测试方法，测试化学试剂应至少包含有： 1、48%氢氟酸；2、70%硝酸；3、硼酸；4、硅酸；5、氢氧化铁等52项化学试剂，测试结果等级须全部达到0级（无影响-无可见变化）。 ★5）、台面板氟、氯、溴、碘等卤素含量测试结果为n.d.未检出。 ★6）、台面板化学物排放按ISO 16000-9：2006、ISO 16000-6：2011 、ISO 16000-3：2011检测标准方法，要求TVOC总挥发性有机化合物48小时释放率≤15μg/ m²h，异丙醇、三氯乙烷、萘、环氧氯丙烯、乙基苯、乙二醇在标准教室的推算浓度和个人办公室的推算浓度情形下检测评估均为n.d.( 未检出)。 ★7）、 ★8）、为保证实验室内部环境空气质量，要求小于10微米的颗粒物预测毒物最大容许浓度≤20μg/ m³，1-甲基-2-吡咯烷酮预测毒物最大容许浓度≤160μg/ m³。 ★9）、所选用板材品牌背面必须有清晰的品牌防伪标志，中标人在合同签订后须提供台面板厂家针对本项目出具的＜＜售后服务承诺书>>，签订合同时招标人有权要求中标人提供满足以上1-8点台面板参数及要求的相应检测报告原件。 3.2.2柜体： 1）柜体：采用优质1.0mm厚冷轧钢板(，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥ 75μm，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；空位后端设计可拆卸用于维修的活动板；框架静态承重﹥300公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强，可按客户需求进行多种组合。 2）门板：采用优质1.0mm厚冷轧钢板(，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥ 75μm；双层门板内填充防火减震静音材料，侧边使用R15圆弧工艺；拉手采用与门板外观协调的圆弧拉手，用不锈钢螺丝固定在门板上。 3）门铰链：采用304不锈钢材质，开合耐久性不低于40000次，符合QB/T2189-2013标准；耐腐蚀性能按照QB/T3826规定进行：18H，1.5mm以下的锈点不超过20点/dm2,1.0mm以上的锈点不超过5点/dm2。
6.3.2 | 试剂架 | 1 | 台 | 1.参考规格3500mm×300mm×700mm 2.需通过检测，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，参照GB/T13667.1-2015《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》。检验项目至少包含：金属喷漆涂层在48H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级。 3.试剂架：采用优质1.0mm厚冷轧钢板(，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥ 75μm，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；试剂架立柱侧边使用R25圆弧工艺；立柱上每隔10mm有一个调节孔位，用户可根据需要上下自由调节；试剂架立柱内部中空结构，可以安装/检修管线；试剂架层板采用10mm单面磨砂玻璃，四周做磨边倒角处理。
6.3.3 | 实验室水系统 | 3 | 套 | 见10.3.2。
6.3.4 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格2800×750×850 mm 其他技术参数要求见6.3.1。
6.3.5 | 抗酸碱实验角柜 | 1 | 台 | 参考规格1000×1000×850 mm 其他技术参数要求见6.3.1。
6.3.6 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格1750×750×850 mm 其他技术参数要求见6.3.1。
6.3.7 | 抗酸碱器皿柜 | 2 | 台 | 1.参考规格900×450×1800mm。 2.主体采用8mm厚优质纯料PP（聚丙烯）板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。 3.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，外部连接装置采用抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 4.上玻璃门嵌入5mm厚钢化玻璃，下PP门板。 5.合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度。 6.拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。 7.柜内上部2块活动层板，下部1块活动层板并设有挡边防止物品滑落，开孔孔径为Φ30、Φ50、Φ70、Φ100各一块。
6.3.8 | 试剂柜 | 3 | 组 | 1.参考规格：1800mm×900mm×450mm 2.全钢实验高柜或试剂柜或药品柜需通过检测，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。检验项目至少包含理化性能检测、力学性能检测。理化性能：金属喷涂层附着力≥2级，金属电镀层在24H乙酸盐雾耐腐蚀性能试验中≥10级；力学性能：包括搁板稳定性、搁板支承件强度试验、拉门强度、拉门水平静载荷、拉门猛开试验、主体架构和底架的强度试验，其中搁板稳定性试验在垂直力100N加载隔板不应倾翻。 3.柜体：采用优质1.0mm厚冷轧钢板(通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥ 75μm，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格。 4.门板：采用优质1.0mm厚冷轧钢板(，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥ 75μm；双层门板内填充防火减震静音材料，侧边使用R15圆弧工艺；拉手采用与门板外观协调的圆弧拉手，用不锈钢螺丝固定在门板上。 5.门铰链：采用304不锈钢材质，开合耐久性不低于40000次，符合QB/T2189-2013标准；耐腐蚀性能按照QB/T3826规定进行：18H，1.5mm以下的锈点不超过20点/dm2,1.0mm以上的锈点不超过5点/dm2。
6.3.9 | 全钢通风柜 | 3 | 台 | 1.参考规格：1500×850×2350mm 2.通风柜符合国家相关的检测标准； 1）检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准； 2）通风柜需通过面风速和空气交换效率检测，检测项目包括：浓度-内测量面试验，浓度-外测量面试验，浓度-干扰试验。 3) 通风柜需通过检测，检测内容需包含有横向气流测量0.15m/s、面风速0.5±0.1m/s、烟雾流动视觉测试、示踪气体浓度测试平均低于0.05ppm、周沿扫描测试0.05ppm、视窗移动效果测试（SME）等的检测。 3.结构部分： （1）柜体：采用优质1.0mm厚冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥ 75μm；柜体两侧使用R15圆弧工艺。 （2）门板：门板内填充防火减震静音材料，侧边使用R15圆弧工艺；拉手采用与门板外观协调的圆弧拉手，用不锈钢螺丝固定在门板上。 （3）门铰链：采用304不锈钢材质，开合耐久性不低于40000次，符合QB/T2189-2013标准；耐腐蚀性能按照QB/T3826规定进行：18H，1.5mm以下的锈点不超过20点/dm2,1.0mm以上的锈点不超过5点/dm2。 （4）可视窗：≥5mm 厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左 右自由滑动，方便使用者操作。 （5）插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。10A/16A/220V 的多功能插座若干个（按实验室布局需要），适合实验室内各种仪器设备。 （6）地脚：柜内底板有圆孔，可在圆孔内调节橡胶地脚，针对不平整地面有良好的适应性；可调螺丝为M12×50mm不锈钢，尼龙罩盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀、高低可调节台体水平． 4.台面：采用20/25mm厚一体成型高温烧制蝶形陶瓷台面。 （1）通风柜台面：采用高温烧制实验室专用20/25mm厚实芯一体成型碟型陶瓷台面（碟形边非后期加厚）能够有效防止液体外溢。台面采用新型、环保一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面，经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层，底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 （2）耐酸碱腐蚀性能要求：台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。参照GB/T17657-2013标准，要求包含对含有98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、在内的40多种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无变化。 （3）抗菌性能要求：依据JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测，检测结果大肠杆菌抗菌率≥99.99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%。 （4）承重安全：通过SGS“静态承重测试”，台面承载不低于680kg重量维持48小时后无破裂和功能性丧失。 （5）负离子诱生量：陶瓷台面空气负离子诱生量符合参照T/CBMCA004-2018标准，要求负离子发生量≥1750个/cm³。 （6）防静电性能：实验室陶瓷台面板有防静性能，参照GB/T 26539-2011标准，台面表面电阻数值不低于6× 10^7Ω。 5.通风柜内衬板及导流板：5mm厚陶瓷纤维板； （1）陶瓷纤维板性能优越， 抗酸碱腐蚀性能和耐二氧化硫气体腐蚀性能经测试后，表面无破损、龟裂、变褪色、表面发粘等缺陷； （2）依据GB/T17657-2013检测标准；检验项目至少包含且满足以下要求： a、密度＞1.75 g/cm3 b、24h吸水率 ≤ 0.08 % c、静曲强度＞115.0Mpa （3）依据GB/T3398.2-2008检测标准；检验项目满足以下要求：洛氏硬度≥115HRR； （4）依据GB/T10294-2008检测标准；检验项目满足以下要求：导热系数≥0.138W/m·k （5）耐高温性能依据IEC 60695-2-13:2021检测标准；需满足:GWIT ＞700℃
6.4.1 | 抗酸碱实验中央台 | 1 | 台 | 见6.3.1
6.4.2 | 试剂架 | 1 | 台 | 见6.3.2
6.4.3 | 实验室水系统 | 3 | 套 | 见10.3.2。
6.4.4 | 抗酸碱实验边台 | 2 | 台 | 参考规格2800×750×850mm； 其他技术参数要求见6.3.1。
6.4.5 | 抗酸碱器皿柜 | 2 | 台 | 见6.3.7
6.4.6 | 试剂柜 | 3 | 组 | 见10.8.1
6.4.7 | 全钢通风柜 | 3 | 台 | 见6.3.9
6.5.1 | 抗酸碱实验中央台 | 1 | 台 | 见6.3.1
6.5.2 | 试剂架 | 1 | 台 | 见6.3.2。
6.5.3 | 实验室水系统 | 3 | 套 | 见10.3.2。
6.5.4 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格6150×750×850 mm，其他技术参数要求见6.3.1。
6.5.5 | 抗酸碱器皿柜 | 2 | 台 | 见6.3.7。
6.5.6 | 试剂柜 | 3 | 组 | 见10.8.1。
6.5.7 | 全钢通风柜 | 3 | 台 | 见6.3.9。
6.6.1 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格2450×750×850 mm，其他技术参数要求见6.3.1。
6.6.2 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格3300×750×850 mm，其他技术参数要求见6.3.1。
6.6.3 | 实验室水系统 | 2 | 套 | 见10.3.2。
6.7.1 | 仪器台 | 1 | 台 | 1.参考规格3500mm×900mm×850mm。 2.台面采用20mm厚一体成型高温烧制陶瓷台面。 （1）台面：采用高温烧制实验室专用20mm厚实芯一体成型陶瓷台面；台面采用新型、环保一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面，经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层，底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 （2）耐酸碱腐蚀性能要求： 台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。参照GB/T17657-2013标准，要求包含对含有98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、在内的40多种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无变化。 （3）抗菌性能要求：依据JC/T897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测，检测结果大肠杆菌抗菌率≥99.99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%。 （4）承重安全：通过SGS“静态承重测试”，台面承载不低于680kg重量维持48小时后无破裂和功能性丧失。 （5）负离子诱生量：陶瓷台面空气负离子诱生量符合参照T/CBMCA004-2018标准，要求负离子发生量≥1750个/cm³。 （6）防静电性能：实验室陶瓷台面板有防静性能，参照GB/T 26539-2011标准，台面表面电阻数值不低于6× 10^7Ω。 2.主框架 （1）采用50×50×2.5mm方通，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。U5连接件专业模具制作，采用锌合金材质，配内六角螺丝连接方通。 （2）U5连接件需通过检测。检测依据：GB/T4340.1-2009,要求维氏硬度测试结果（HV0.2）平均值达到80.3。 （3）地脚固定件专业模具制作，采用ABS材质，可调螺丝为M12×50mm不锈钢，内嵌橡胶模垫，可根据室内地坪适当调整柜体高度。 （4）台体承重能力：大于300kg/m2。 3.活动柜体 （1）柜体：规格≥450mm宽x500mm深x680mm高， （2）全钢柜体，钢制柜体加工材料为高品质1.0mm+/-0.07mm冷轧钢板，拉力强度＞270N/mm2，内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 4.柜门 （1）双层门板设计，中间填充有隔音材料，一体折弯成型，无焊接点外露，柜门内侧装有防撞贴（起缓冲作用）。 （2）基材采用高品质1.0mm+/-0.07mm冷轧钢板，拉力强度＞270N/mm2，内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 5.抽屉面板 （1）抽屉能抽出至少300mm。 （2）基材采用高品质1.0mm+/-0.07mm冷轧钢板，拉力强度＞270N/mm2，内外两面电镀锌20g/m2(~2.8uM)，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 （3）抽屉面板两侧及前后端向下折边后再反折，边缘不割手。 6.不锈钢承重型隐蔽式合页（五节式） （1）每片门板至少配置两只合页，要求材质为SUS316不锈钢，通过≥120,000次测试后合页能正常工作使用，驻留时间为72小时防盐雾腐蚀保护等级为8级及以上。 （2）不锈钢承重型隐蔽式合页需通过检测，检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。材质为SUS316不锈钢，检验项目：寿命测试≥120,000次测试后合页能正常工作使用；耐腐蚀：驻留时间为72小时防盐雾腐蚀保护等级≥8级。
6.7.2 | 仪器台 | 1 | 台 | 参考规格2500×900×85mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.7.3 | 仪器台 | 1 | 台 | 参考规格3000×900×85 mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.7.4 | 仪器转角台 | 2 | 台 | 参考规格1150×1150×850 mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.7.5 | 原子吸收罩 | 5 | 台 | 参考规格500×500/304#不锈钢材质，可调节升降。
6.8.1 | 试剂柜 | 12 | 组 | 见10.8.1
6.9.1 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格1250×750×850mm 其他技术参数要求见6.3.1。
6.9.2 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格2450×750×850mm 其他技术参数要求见6.3.1。
6.9.3 | 抗酸碱实验角柜 | 1 | 台 | 参考规格1000×1000×850mm 其他技术参数要求见6.3.1。
6.9.4 | 试剂柜 | 12 | 组 | 见10.8.1
6.10.1 | 仪器台 | 1 | 台 | 参考规格3000×900×850mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.10.2 | 仪器转角台 | 1 | 台 | 参考规格1150×1150×850mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.10.3 | 仪器台 | 1 | 台 | 参考规格1500×900×850mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.11.1 | 仪器台 | 2 | 台 | 参考规格3000×900×850mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.11.2 | 仪器转角台 | 2 | 台 | 参考规格1150×1150×850mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.11.3 | 仪器台 | 1 | 台 | 参考规格2500×900×850mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.11.4 | 万向排气罩 | 3 | 台 | 1.万向抽气罩耐腐蚀性能优越，参照GB/T9274-1988检测标准，检测项目至少包含但不限于：1、10%次氯酸钠；2、36%盐酸；3、40%硝酸；4、10%硫化钠；5、30%硫酸；6、40%氢氧化钠等，24H测试结果须无异常。
6.12.1 | 仪器台 | 1 | 台 | 参考规格3500×900×850mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.12.2 | 仪器台 | 1 | 台 | 参考规格1850×900×850mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.12.3 | 万向排气罩 | 2 | 台 | 见6.11.4
6.13.1 | 仪器台 | 1 | 台 | 参考规格3000×900×850mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.13.2 | 仪器转角台 | 1 | 台 | 参考规格1150×1150×850mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.13.3 | 仪器台 | 1 | 台 | 参考规格1700×900×850mm，其他技术参数要求见6.7.1。
6.13.4 | 万向排气罩 | 2 | 台 | 见6.11.4。
6.14.1 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格3000×750×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
6.14.2 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格1700×750×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
6.14.3 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格1900×750×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
6.14.4 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格2800×750×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
6.14.5 | 抗酸碱实验边台 | 2 | 台 | 参考规格2000×750×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
6.14.6 | 抗酸碱器皿柜 | 4 | 台 | 见6.3.7。
6.14.7 | 实验室水系统 | 4 | 套 | 见10.3.2。
6.14.8 | 抗酸碱实验角柜 | 4 | 台 | 参考规格1000×1000×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
6.15.1 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格6500×750×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
6.15.2 | 抗酸碱器皿柜 | 1 | 台 | 见6.3.7
6.16.1 | 高温矮台 | 1 | 台 | 参考规格7500×750×600mm，其他技术参数要求见6.3.1。
6.16.2 | 高温矮台 | 1 | 台 | 参考规格5000×750×600，其他技术参数要求见6.3.1。
6.16.3 | 原子吸收罩 | 8 | 台 | 参考规格500×500mm 304#不锈钢材质，可调节升降。
6.17.1 | 抗酸碱实验边台 | 1 | 台 | 参考规格3500×750×850mm，其他技术参数要求见6.3.1。
6.17.2 | 抗酸碱器皿柜 | 1 | 台 | 见6.3.7
6.17.3 | 全钢通风柜 | 1 | 台 | 见6.3.9
6.18.1 | 不锈钢台 | 2 | 组 | 参考尺寸：1450×600×800mm；结构材质：304不锈钢钢结构
6.18.2 | 洁净传递窗 | 1 | 台 | 1.参考规格600×600mm，304不锈钢，带紫外线灭菌灯304不锈钢，带紫外线灭菌灯。 2.电源 AC200，50Hz；功耗 0-0.06，内置20W紫外线消毒灯1只。
6.18.3 | 洁净工作台 | 1 | 台 | 技术参数 1.外部尺寸≤1060mm×620mm×1850mm； 2.内部尺寸≥935mm×530mm×650mm； 3.额定功率≥650W； 4.气流流速：0.30～0.45m/s； 5.紫外灯功率≥20W； 6.LED日光灯功率≥12W； 7.前窗玻璃最大开口高度≥400mm； 8.前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 9.噪音≤65dB(A)； 10.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 11.照明：≥300lx； 12.洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级（美联邦209E）Class100（Fed 209E）； 13.洁净台分类：垂直层流、单面操作； 14.过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%。
6.19.1 | 更衣柜 | 1 | 组 | 规格：850mm*390mm*1850mm，全钢结构，承重性强。
7.1 | 实验室专用台上电源插座 | 40 | 组 | 10-16A，岛式插座
7.2 | 实验室专用滴水架 | 11 | 台 | 1.选用高品质PP，款式新颖，欧式风格，具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用。 2.可拆卸式滴水架为72个插孔位，配备两种不同功能的滴水棒80根，标准滴水棒60根（直径15mm）和细小滴水棒20根（直径6mm），细小滴水棒可连接在标准滴水棒上，适用于更长玻璃器皿。 3.滴水棒安装仰角40°，器皿放置稳固，轻易拆装、省时方便。 4.配套安装固定套件，支架底部设有无缝排水孔，排水管可连接至积液槽排液口，倾斜的设计能够迅速排走液体。 5.颜色：黑色、蓝色；尺寸：630mm×450mm×110mm 6.滴水架加装背板。 7.滴水架依据GB 8410-2006标准，对阻燃检测，依据GB/T 1040.2-2006标准，对拉伸强度、断裂伸长率检测，均符合要求。
7.3 | 紧急冲淋安全装置 | 4 | 台 | 立式全不锈钢结构 1.主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场； 2.配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟； 3.工作压力：0.3—0.6Mpa 4.密封压力：0.8Mpa 5.喷淋流量：≥75.7L/min 6.洗眼流量：≥11.4L/min 7.洗眼器进水口尺寸：DN25 8.洗眼系统排水口尺寸：DN25
7.4 | 洗眼器 | 5 | 台 | 1.主体：采用304不锈钢，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场。 2.管道直径：≥38mm ，洗眼盆直径：≥300mm，管道表面为镜面抛光。 3.洗眼器结构为“一种定向快速接头”连接方式，能够快速的装配。 4.洗眼喷头：自带双流量调节阀，模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。流量调节装置带有节压阀门，可适用于不同压力场所。 5.喷淋水流量：≥ 76 L/min 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min 6.冲淋拉手/拉杆：冲淋拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计。 7.冲淋洗眼器不锈钢件耐腐蚀性能按GB/T10125-2012进行24h中性盐雾试验，达到GB/T6461-2002标准中外观评级9级的要求。 9.符合GB/38144.1-2019《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备》技术要求，对洗眼器的（密封、尺寸、流量、开启时间）进行检测。 10.冲淋洗眼器表面耐化学耐污经49项试剂检测。
7.5 | 实验凳 | 50 | 张 | 聚氨酯凳面/可调升降。
8.1 | 货架 | 7 | 组 | 规格：1200mm*600mm*2000mm，全钢结构，可调节层板高度；主要由立柱、横梁、托板和层板组成，承载能力为150KG-300KG/层。多层格。
8.2 | 货架 | 8 | 组 | 规格：900mm*450mm*1800mm，全钢结构，可调节层板高度；主要由立柱、横梁、托板和层板组成，承载能力为150KG-300KG/层。多层格。
9.1 | 货架 | 18 | 组 | 规格：1200mm*600mm*2000mm，全钢结构，可调节层板高度；主要由立柱、横梁、托板和层板组成，承载能力为150KG-300KG/层。多层格。